## 210120 - 3차 Current TEST
Conductivity Auto Validation TEST
1. TEST 조건 및 환경
|  |  |  | Date | 2021.01.20
측정 장비 | Power Source | Wave Form | Amp/Frq | Target | Res
Oscilloscope DAQ Knick Transmitter | Func. Generator | Square | 1mV/8KHz | Test no.2 NH4 농도 변경 | Test no.1 저항(전류) 변경
|  | Cable | Cable length | Tube | Temp.
|  | PFA 0.3mm | 1.5m | PFA 1/8"OD | -
2. TEST 결과
1) 전류 변경 TEST
전류 변경 TEST
용액 | RES(kΩ)/ Current(nA) | Conductivity(uS) |  | A/V value (On - Off) | 비고
|  | A/V Off | A/V On
NH3(2%) | 10 / 41 | 870 | 992 | 122
| 20 / 36 | 870 | 942 | 72
| 28 / 33 | 872 | 935 | 63
| 39 / 30 | 874 | 912 | 38
| 51 / 29 | 876 | 901 | 25
2) 농도 변경 TEST
농도 변경 TEST
용액 | 농도(%) | Conductivity(uS) |  | A/V value (On - Off) | 비고
|  | A/V Off | A/V On
NH3 or DI Water | 0% (DI Water) | 6 | 69 | 63
| 1% | 658 | 721 | 63
| 2% | 893 | 957 | 64
| 3% | 1004 | 1065 | 61
| 4% | 1067 | 1127 | 60
3. 특이사항
1) 1번 테스트 결과 전류 증감에 따른 Auto validation 전도도 값의 선형적인 변화를 확인. → 전도도의 측정 목표 범위는 800~1200uS이므로, 20~28KΩ 구간에서 63~72uS정도의 적절한 변화량을 보임. 2) 2번 테스트, 농도에 따른 Auto validation 전도도 값 차이 없음. 여러 범위에서 일정한 전도도 상승 확인.
# 별첨
1) Knick Sensor(Auto validation) Set-up 및 농도 변경
2) ATIK Conductivity Board(Auto validation) Set-up