## Slide 1
OAS-DSP H/W개발 검토
Creativity & Confidence
www.atikorea.com

## Slide 2
SYSTEM H/W Block Diagram
01
Fraunhofer Main 보드 분석
03
Fraunhofer CPU Module 검토
02
RTD I2C Interface IC 검토
04
Contents
Horiba CS-610F 장비의 Parallel Port 25Pin Map
05
IR LED & Detector(Photo-Diode) SPEC
07
항온제어시스템 Block Diagram
06
UV LED & Detector(Photo-Diode) SPEC
08
PT 센서에 PFA 코팅
09
Horiba CS-100 vs CS-610F I/O 비교, 커넥터 선정
10

## Slide 3
2. Test 항목 - 1) calibration - HF
1. OAS-DSP SYSTEM H/W Block Diagram
MCU B/D
ADC
2CH(0~5V)
RS-232C
공정설비
PLC
PD(UV) B/D(2ea)
Sensor
UV LED B/D
초음파 MFC
(RS485 or Analog I/F 결정 필요)
DAC
Analog Input
PT-100 센서(2CH)
I2S
Leakage
센서
(접점)
GPIO
1bit
RS-485
RS-232C
LCD
ADC
PD(IR) B/D(2ea)
IR LED B/D
MCU
(STM32F407)
7 Segment Display (1ea 사용)
부품 결정 필요
항온제어기 온도 표시 용도
Peltier (선정 필요)
- 24V, 5V 선정 필요
- I/O 확인 필요
항온 제어
(Stand Alone)
RS485
24V
24V
5V
2 CH (4~20mA)
2CH(0~5V)
5V, 20mA
5V, 80mA
10~100mV
1~3uA
10~100배 증폭
10의9승배 증폭
16bit
16bit
4CH
16bit
부품별 I/F 확인
AMP
Sensor
AMP
5V
5V
RS-232C
PC
Micro SD Card
RS-232C
RS-232C

## Slide 4
2. Test 항목 - 1) calibration - HF
2. Fraunhofer CPU Module(Raspberry Pi) 검토
Raspberry Pi Compute Module rpi-cm v1.1

## Slide 5
2. Test 항목 - 1) calibration - HF
3. Fraunhofer Main 보드 분석
FT4232H
(USB2.0 to UART)
PT-100
LAN9512
Ethernet(10/100)
(USB2.0 Hub to Ethernet)
USB 2.0
USB 2.0
AD5420
(DAC,1CH,16bit)
SPI
AD5420
Analog Out
3 Port
(4~20mA)
MAX31865
(RTD to Digital Converter)
RS-232
AD5420
Leakage
Sensor
MAX1169
(ADC,16bit)
RS232 IC
MFC
ADC
16bit
GPIO
Raspberry Pi
(BCM2837)

## Slide 6
4. RTD I2C Interface IC 검토
PT100~1000 RTD 온도센서
MCP3427-E/UN

## Slide 7
■ Horiba CS-610F 장비의 Parallel Port 25Pin Map

## Slide 8
2. Test 항목 - 1) calibration - HF
6-1. 항온제어시스템 Block Diagram
SSR1
SSR2
SSR3
SSR4
5V
24V
FAN
Temperature
Indicator
Controller#1
Temperature
Indicator
Controller#2
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
(TK4S-12CC/5W)
SSR5
SSR6
SSR7
SSR8
(TK4S-12CC/5W)
(WY-R1C0310D4)
(WY-R1C0310D4)
Temperature
Control
Temperature
Control

## Slide 9
2. Test 항목 - 1) calibration - HF
6-2. 항온제어시스템 요구사항 검토
■ 항온제어시스템 요구 사양
- 열용량 300W (24V 전원, 12.5A)
- 주요 설정 온도 25.0 ℃, 오차 ± 0.1 ℃ 이내
- Heating, Cooling 모두 가능
- Control KIT, Module 확인
- FAN, Heatsink 사이즈 Compact 고려
MCU
PID Controller
SSR
FAN
온도 Sensor
LCD
RS-232

## Slide 10
2. Test 항목 - 1) calibration - HF
6-3. 항온제어시스템 Block Diagram

## Slide 11
7. IR LED & Detector(Photo-Diode) SPEC

## Slide 12
8. UV LED & Detector(Photo-Diode) SPEC

## Slide 13
9-1. PT 센서의 PFA 코팅 관련 내용_1

## Slide 14
9-2. PT 센서의 PFA 코팅 관련 내용_2

## Slide 15
10-1. Horiba CS-100 vs CS-610F System I/O 비교
CS-610F
CS-100

## Slide 16
Port | Part Name | 부품 정보 및 기구 도면 Link
RS232C | HDEB-9PF(05) | https://www.digikey.kr/product-detail/ko/hirose-electric-co-ltd/HDEB-9PF-05/H122691-ND/5148585
PARALLEL IN/OUT | HDBB-25P(05) | https://www.digikey.kr/products/ko/connectors-interconnects/d-sub-connectors/439?k=&pkeyword=&sv=0&pv589=405010&sf=0&FV=-1%7C26%2C-8%7C439%2C28%7C387946%2C88%7C155383%2C90%7C121326&quantity=&ColumnSort=0&page=1&pageSize=25
ANALOG OUTPUT | HDEB-9S(05) | https://www.digikey.kr/products/ko/connectors-interconnects/d-sub-connectors/439?k=&pkeyword=&sv=0&pv589=405010&sf=0&FV=-1%7C26%2C-8%7C439%2C28%7C393030%2C88%7C295538%2C90%7C121326&quantity=&ColumnSort=0&page=1&pageSize=25
Pt SENSOR | MC002083 | https://kr.element14.com/multicomp/mc002085/terminal-block-barrier-7pos-22/dp/2806509?gclid=EAIaIQobChMI8b7gw-qL7gIVgq6WCh1evAVTEAYYBCABEgKkTPD_BwE&mckv=skz8iwPls_dc¦pcrid¦451257319099¦pkw¦¦pmt¦¦slid¦¦product¦2806509¦pgrid¦105940207675¦ptaid¦pla-298884436745¦&CMP=KNC-GKR-SHOPPING-Conne
Power Inlet | 0717-2S-CQ | http://www.yulimele.com/gnuboard4/bbs/board.php?bo_table=product07&wr_id=5
10-2. 전장 커넥터 종류

## Slide 17
11. 초음파식 유량계 USF500

## Slide 18
감사합니다
Creativity & Confidence
www.atikorea.com