## Slide 1
광학 모듈 성능 검증 조건 #1 (data 변별력, ratio calibration curve)
[별첨3] 개발 요구사양서 추가/변경 사항
항온 온도 유지 조건 25℃(±0.2℃)
농도별 data 변별력(calibration curve)
  농도별 signal/reference ratio 값 비교, 변별력 확인
  : 각 PD data – 5min 측정 average 값 (interval: 3s)
  : ratio = sig / ref (단위 없음)
  - 성능 검증 spec. 조건
  : UV: H2O2 0~5% , IR: H2SO4 0~10% 측정
  : ratio calibration curve : R2
  : R2 ≥ 0.999
<참고>

## Slide 2
광학 모듈 성능 검증 조건 #2 (data 재현성, 안정성)
data 재현성(repeatability), 안정성(stability)
  장시간 측정: 72 시간
  측정: air(WIKI optics) + DSP chemical(ATIK)
  신호 그래프 경향: 단조 증가 / 감소 배제
  reference / measure 경향성: 동일, 유사
  UV ratio, IR ratio 추가
  dev% = RSD (relative standard deviation) = stdev / average * 100
  - 성능 검증 spec. 조건
: 1차(~9/30) – air(WIKI optics), RSD: UV ≤ 0.1%, IR ≤ 0.2%
: 2차(~10/8) – DSP chemical(ATIK), RSD: UV ≤ 1%, IR ≤ 2%
<참고>