## 기안서
Creator of A&M feasible
기 안 서
작 성 일 |  | 2021-11-04 |  | 결재 | 담 당 | 연구관리 |  | 팀 장 |  | 부 서 장 | 대표이사
문서번호 |  | GR-211104-PKW-01
기 안 자 |  | 박경원 선임
구 분 |  | □ 품 의 |  | 합의 부서 | 영업부 | 기술부 |  | 관리부
■ 보 고
제 목 |  | Nu-2000 광학 모듈 개발 완료 보고서
Nu-2000 광학 모듈 개발(외주: 위키옵틱스) 결과를 아래와 같이 보고드리오니 검토후 재가 하여 주시기 바랍니다
■ 아 래 ■
1. 목 적
1) Nu-2000 광학모듈 개발 완료 및 외주업체(위키옵틱스) 계약 종료에 따른 결과 보고
2) 개발 목표 스펙 대비 개발 결과(α-, β-) 상세 비교, 성능 평가 결과 보고
2. 결 과
1) 광학 모듈(α-, β-) 개발 목표 스펙 달성 확인(상세 테스트 결과 첨부)
2) 1차 알파(α) 모듈 대비 2차 베타(β) 모듈 개선 확인 (UV: 79%, IR: 32% 개선, DSP 재현성 test 기준)
- 주요 개선 point : 광학 layout 변경, heatsink 방열 구조 개선, PD 신호 방식 변경(analog → digital)
3. 상세 내용(스펙 비교)
- 알파, 베타 UV/IR 개발 목표 스펙 대비 spec. in 결과 확인
4. 첨부 자료
- 상세 내용 별첨 : 1) 개발 내용, 2) 평가 방법, 3) 최종 결과 데이터
5. 특이 사항 & 참고 사항
(지시사항)
서울시 구로구 디지털로26길 5, 1010 (에이스하이엔드타워1차) 08389 TEL:02-6220-6300 FAX:02-6220-6305 www.atikorea.com | [9 empty] | I주I 에이티아이케이
Creator of A&M feasible
* 첨부 자료
1) 개발 내용 (최종 - 베타 ver. 기준)
- 광학 모듈 개발(UV/IR)
: optical layout 설계, 광 효율 시뮬레이션 검증, LED/PD 보드 개발
|  |  | < UV 모듈 > | [5 empty] | < IR 모듈 >
- 광 부품 상세(UV/IR)
: BOM 확보
- heat sink 개발/적용
: 방열 기능 향상
(지시사항)
서울시 구로구 디지털로26길 5, 1010 (에이스하이엔드타워1차) 08389 TEL:02-6220-6300 FAX:02-6220-6305 www.atikorea.com | [9 empty] | I주I 에이티아이케이
Creator of A&M feasible
* 첨부 자료
2) 평가 방법
- long term test - air
① 목적 : 광학 모듈 자체 성능 검증, 일정 광량 유지 확인
② 테스트 조건
- LED on, PD signal monitoring, air 측정 (empty flow cell or w/o flow cell)
- 장시간 측정 (72h 이상)
- 일정 온도 유지 (항온 조건, 25±0.2℃)
③ 평가 기준 (spec. 조건)
- UV/IR ratio 기준, RSD UV ≤ 0.1%, IR ≤ 0.2%
-
- long term test - DSP
① 목적 : 농도 측정 재현성 확인
② 테스트 조건
- LED on, PD signal monitoring, DSP chemical flow (20ml/min)
- 장시간 측정 (72h 이상)
- 일정 온도 유지 (항온 조건, 25±0.2℃)
③ 평가 기준 (spec. 조건)
- H2O2(UV), H2SO4(IR) 농도(%) 기준, RSD UV ≤ 1%, IR ≤ 2%
-
- 농도 calibration
① 목적 : 농도 변별력 확인, 농도 detection, calibration curve 적합성 확인
② 테스트 조건
- LED on, PD signal monitoring, DSP chemical flow (20ml/min)
- 각 PD data – 5min 측정 average 값 (interval: 3s)
- UV: H2O2 0~5% , IR: H2SO4 0~10% 측정(각 5 point)
- 일정 온도 유지 (항온 조건, 25±0.2℃)
③ 평가 기준 (spec. 조건)
- calibration curve fitting(농도-ratio),
- 결정계수 : R2 ≥ 0.9985 (R2 =1, ideal)
(지시사항)
서울시 구로구 디지털로26길 5, 1010 (에이스하이엔드타워1차) 08389 TEL:02-6220-6300 FAX:02-6220-6305 www.atikorea.com | [9 empty] | I주I 에이티아이케이
Creator of A&M feasible
* 첨부 자료
3) 최종 결과 - test data
- long term test - air (72h)
: spec. in, UV : 0.0633%, IR : 0.0262% (기준 spec. : RSD UV ≤ 0.1%, IR ≤ 0.2%)
- long term test - DSP (72h)
: spec. in, UV : 0.122%, IR : 0.139% (기준 spec. : RSD UV ≤ 1%, IR ≤ 2%)
- 농도 calibration (exponential decay fit.)
: spec. in, UV R2 : 0.99994 , IR R2 : 0.99999% (기준 spec. : UV/IR R2 ≥ 0.9985)
(지시사항)
서울시 구로구 디지털로26길 5, 1010 (에이스하이엔드타워1차) 08389 TEL:02-6220-6300 FAX:02-6220-6305 www.atikorea.com | [9 empty] | I주I 에이티아이케이
Main base unit
BS-mirror mount unit
UV AV laser unit
IR AV laser unit
IR PDR/PDM board
UV PDR/PDM board
UV LED driver board
IR LED driver board
𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜= (𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 𝑃𝐷 (𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙 − 𝑑𝑎𝑟𝑘))/(𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑃𝐷 (𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙 − 𝑑𝑎𝑟𝑘))
𝑅𝑆𝐷(𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)= 𝑠𝑡𝑑𝑒𝑣/𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒×100
𝑅𝑆𝐷(𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)= 𝑠𝑡𝑑𝑒𝑣/𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒×100

## 품의서
품 의 서
작 성 일 |  | 2021-11-04 |  |  | 결재 | 담 당 | 팀 장 |  | 부 서 장 |  | 회 장 | 문서번호 작성 요령
문서번호 |  | GR-200916-HGD-01 | [9 empty] | ex) 1)GR-2)200901-3)LJS-4)01
기 안 자 |  | 홍길동 사원 | [9 empty] | 1) G : 일반문서 (General), R : R&D부서
구 분 |  | ■ 품 의 |  |  | 합의 부서 | 영업부 | 관리부 |  |  |  |  | 2) 200901 ; 2020년 9월 1일
|  | □ 보 고 | [9 empty] | 3) LJS : 작성자 이니셜, 작성자 이니셜이 중복될경우 뒤에 숫자 2를 붙힘. ex) LJS2
제 목 | [11 empty] | 4) 01 : 순번 (작성자가 그날 작성한 기안서/품의서의 순번)
OOOO을 위해 OOOOO를 아래와 같이 구입하고자 하오니 검토후 재가 하여 주시기 바랍니다
■ 아 래 ■ | [11 empty] | ex) 연구소의 이진석사원이 2020년 9월 16일에 3번째 작성한 기안서
1. 목 적 | [11 empty] | : GR-200916-LJS-03
1)
2)
2. 금 액 : \ 99,000 (부가세 포함)
3. 상세 내용
| NO | 프로젝트 |  | 품 목 |  | 단가 | 수량 | 금액 |  | 구매처
| 1 | auto validation
2
3
4
합계 (부가세 포함)
4. 첨부 자료
5. 특이 사항 & 참고 사항
(지시사항)
서울시 구로구 디지털로26길 5, 1010 (에이스하이엔드타워1차) 08389 TEL:02-6220-6300 FAX:02-6220-6305 www.atikorea.com
* 내용 별첨
|  | 구매처 | 프로젝트 |  | 품목 |  | 수량 | 금액(부가세 포함)
auto validation
부분 합계(부가세 포함)
부분 합계(부가세 포함)
부분 합계(부가세 포함)
부분 합계(부가세 포함)
부분 합계(부가세 포함)
부분 합계(부가세 포함)
부분 합계(부가세 포함)
총 합계 (부가세 포함)
(지시사항)
서울시 구로구 디지털로26길,5 1010 (에이스하이엔드타워1차) 08389 TEL:02-6220-6300 FAX:02-6220-6305 www.atikorea.com