## 위키 옵틱스 광학 모듈 개선안 관련 feedback 21
Nu-2000 광학 모듈 개선안 feedback
No | 항목 | 답변 | Status
1 | UV, IR 최종 증폭비? | IR에 200k옴, UV에 510k옴 IR은 1uA 가 200mV로 변환되고 UV는 1uA 가 510mV로 변환됨. IV conversion 시 증폭이 진행되며 편의상 IR 20만배, UV 51만배로 생각할 수도 있음. | Closed
2 | BS coating 손상 원인 분석 및 해결방안 적용?
3 | MIR BS 사양 편차 ±20%, 개선 방안? (BS cal.?)
4 | heatsink spec.? (방열 성능, IR / UV 각각)
5 | IR measure PD data 이상 원인?
6 | 개선안 반영 2차모듈 소형화
7 | aperture 적용 검토 (PD 앞)
8 | 1차 광학 모듈 추가 테스트 및 검증 계획
9 | 개선안 7페이지. Heat sink 온도에 따른 레벨 변화를 보면 대략 1.5°C당 2%정도 변화가 있음 UV/IR 모두, IR measure는 신호안정화후 분석이 필요하나 이전 데이타도 IR measure의 변화는 매우 작은 수준 → 왜 IR measure 만 데이터가 다른지. 다른 쪽도 모두 IR measure 처럼 바꿀 수는 없는지 원인 분석이 필요해 보임.
10 | 개선안 7페이지. 광학 모듈의 주변 온도에 따른 reference/measure 레벨 변화는 온도에 따른 LED의 출력변화를 반영하고, ratio 변화는 방열특성이라기 보다는 LED 고유의 특성임 → LED 로 ratio 를 계산하여 농도를 측정하는 방법이 불가능하다는 이야기인지 확인 필요함.
11 | 개선안 7페이지. IR LED는 온도에 따른 파장 이동이 있으며, 파장에 따른 감도의 기울기가 개별 PD마다 다르기 때문에 measure와 reference의 비율이 달라져서 보상이 되지 않을 수도 있음. (주) IR module의 BS도 파장이동에 따라 투과 반사율이 달라지므로 이 부분도 레벨 변화율에 기여할 수 있음 → IR LED 쪽 현재의 항온 유지가 부족하다는 이야기인지 확인 필요함. 실제로 IR 모듈 내부의 온도 변화는 크지 않은 상태임. BS 로 구현이 불가할 경우에 대한 대안은 ?
12
13
14
15