## 위키 옵틱스 광학 모듈 개선안 관련 feedback 21
Nu-2000 광학 모듈 이슈 리스트 ('21.08.24)
No | 항목 | 답변 (위키 옵틱스) | Status
1 | UV, IR 최종 증폭비? | 1. IR에 200k옴, UV에 510k옴 저항 달려 있음. 2. IR은 1uA 가 200mV로 변환되고 UV는 1uA 가 510mV로 변환됨. 3. IV conversion 시 증폭이 진행되며 편의상 IR 20만배, UV 51만배로 생각할 수도 있음. | Closed
2 | 신호 발진 현상 및 전압강하에 대한 해결 방안 (원인 및 적용된 개선 방안) | 1. SMPS 교체 2. 발진 방지용 C4,5 테스트(0.5p, 1p, 2p) 후 제거 3. 보드 클리닝(플럭스 제거제) 4. PD 보드 방수코팅제 도포
3 | 노이즈 저감 (원인 및 적용된 개선 방안) | 1. LED 전류 공급: 메인 보드 대신 LED 보드 내부에서 전류 공급 2. PD 신호 방식: 아날로그에서 디지털로 변경 (PD 보드 내 AD1115 칩 내장) 3. Pattern 두께나 형태, 동박 두께: 기존 보다 두껍게 제작 4. Wire connector 개선: SMD 타입에서 thru 홀타입으로 변경
4 | Dark level 감소 | 1. photovoltaic mode 적용
5 | UV, IR ratio 지속 상승 하강 trend 개선을 위해 적용된 사항들 | 1. UV, IR Reference PD 위치 변경 (Measure PD 옆) 2. 열 구배 관련 개선 안 : (구체적 방안 명시 필요) 3. 방열판 구조 개선: 외함 case 에 일체화된 방열판 설계 (2차 모듈)
6 | BS coating 손상 원인 분석 및 해결방안 적용?
7 | 구동 조건 변경 | 1. UV : 50mA 50%duty → 20mA 50%duty(Fraunhofer 샘플 구동 조건) 2. MIR : 40mA 50%duty(유지) | Closed
8 | MIR BS 사양 편차 ±20%, 개선 방안? (BS cal.?) reference & measure 의 voltage 비율 변화로 인한 ratio 변경에 대한 대책 ratio normalization 방안
10 | Main 컨트롤 보드 항온조 이동 | 1. UV measure 신호 dev% 1/3 수준으로 하락 2. 데이터 그래프 단조 상승 추세에서 상승, 하강 반복으로 변화
11 | heatsink spec.? (방열 성능 W/m·K, IR / UV 각각)
12 | IR measure PD data 이상 원인?
13 | 개선안 반영 2차모듈 소형화
14 | aperture 적용 검토 (PD 앞)
15 | 1차 광학 모듈 추가 필요 테스트 및 검증 계획
16 | 개선안 7페이지. IR LED는 온도에 따른 파장 이동이 있으며, 파장에 따른 감도의 기울기가 개별 PD마다 다르기 때문에 measure와 reference의 비율이 달라져서 보상이 되지 않을 수도 있음. (주) IR module의 BS도 파장이동에 따라 투과 반사율이 달라지므로 이 부분도 레벨 변화율에 기여할 수 있음 → PD 감도 기울기 차이에 대한 극복 방법은 ? BS 로 성능 확보가 불가할 경우에 대한 대안은 ?
17
18
19
20