## 위키 옵틱스 광학 모듈 개선안 관련 feedback 21
Nu-2000 광학 모듈 이슈 리스트 ('21.08.24)
No | 항목 | 답변 (위키 옵틱스) | Status
1 | UV, IR 최종 증폭비? | 1. IR에 200k옴, UV에 510k옴 저항 달려 있음. 2. IR은 1uA 가 200mV로 변환되고 UV는 1uA 가 510mV로 변환됨. 3. IV conversion 시 증폭이 진행되며 편의상 IR 20만배, UV 51만배로 생각할 수도 있음. | Closed
2 | 신호 발진 현상 및 전압강하에 대한 해결 방안 (원인 및 적용된 개선 방안) | 1. SMPS 교체 2. 발진 방지용 C4,5 테스트(0.5p, 1p, 2p) 후 제거 3. 보드 클리닝(플럭스 제거제) 4. PD 보드 방수코팅제 도포
3 | 노이즈 저감 (원인 및 적용된 개선 방안) | 1. LED 전류 공급: 메인 보드 대신 LED 보드 내부에서 전류 공급 2. PD 신호 방식: 아날로그에서 디지털로 변경 (PD 보드 내 AD1115 칩 내장) 3. Pattern 두께나 형태, 동박 두께: 기존 보다 두껍게 제작 4. Wire connector 개선: SMD 타입에서 thru 홀타입으로 변경 5. Main board의 구동 조건 개선 : 항온 유지 필요
4 | Dark level 감소 | 1. Photovoltaic mode 적용
5 | UV, IR ratio 지속 상승 하강 trend 개선을 위해 적용된 사항들 | 1. UV, IR Reference PD 위치 변경 (Measure PD 옆) 2. 열 구배 관련 개선 안 : Heatsink 장착 및 구배 최소화(개선효과), 구조적 수정 필요(2차 모듈) 3. 방열판 구조 개선: 외함 case 에 일체화된 방열판 설계 (2차 모듈)
6 | BS coating 손상 원인 분석 및 해결방안 적용? | 1. 본드의 경화 시 본드에 접촉한 coating surface에 압축응력 발생 원인 2. 열전도율이 낮은 수지 mount 를 별도로 장착 진행(2차 모듈)
7 | 구동 조건 변경 | 1. UV : 50mA 50%duty → 20mA 50%duty(Fraunhofer 샘플 구동 조건) 2. MIR : 40mA 50%duty(유지) | Closed
8 | MIR BS 사양 편차 ±20%, 개선 방안? (BS cal.?) reference & measure 의 voltage 비율 변화로 인한 ratio 변경에 대한 대책 ratio normalization 방안 | 1. MIR BS의 사양 편차는 해당 coating 사양과 관련 : 사양 편차가 일정 수준 존재할 가능성 2. Ratio normalization을 위한 PD 구조적 위치 수정 : 광학 레이아웃 변경, heatsink 역할 강화 구조 적용(main base), coating 제품 isolation
10 | Main 컨트롤 보드 항온조 이동 | 1. UV measure 신호 dev% 1/3 수준으로 하락 2. 데이터 그래프 단조 상승 추세에서 상승, 하강 반복으로 변화
11 | heatsink spec.? (방열 성능 W/m·K, IR / UV 각각) | 1. 열전도율 : 약 230 W/m·K(UV/MIR) 2. 2차 모듈 : 열용량 동일
12 | IR measure PD data 이상 원인? | 1. PD board 하드웨어 이슈 의심 / 현재 검토 중
13 | 개선안 반영 2차모듈 소형화 | 1. 상/하부 추가 실링구조 제외 : 높이 치수 감소, DR 후 피드백 적용
14 | aperture 적용 검토 (PD 앞) | 1. 2차 모듈 : 기구 구조 상 변경하여 테스트하기 어려운 조건, 기존 aperture에서 축소된 Ø5mm aperture 적용 됨
15 | 1차 광학 모듈 추가 필요 테스트 및 검증 계획 | 1. PD board : MIR measure PD 보드 개선 작업 및 적용
16 | 개선안 7페이지. IR LED는 온도에 따른 파장 이동이 있으며, 파장에 따른 감도의 기울기가 개별 PD마다 다르기 때문에 measure와 reference의 비율이 달라져서 보상이 되지 않을 수도 있음. (주) IR module의 BS도 파장이동에 따라 투과 반사율이 달라지므로 이 부분도 레벨 변화율에 기여할 수 있음 → PD 감도 기울기 차이에 대한 극복 방법은 ? BS 로 성능 확보가 불가할 경우에 대한 대안은 ? | 1. 온도변화에 따른 BS 투과율 사양이 파장이동될 경우를 대비+coating surface 보호를 위해 수지 mount를 적용하여 isolation 진행 2. 동일한 경향성 확보를 위한 광학 레이아웃 변경 진행 : reference, measure PD 위치 동일 3. BS 개발 및 최적화 검토 가능
17
18
19
20