## Slide 1
국민대 PJT (Nu-1000)
1차 테스트 (~07/15)
  : NH4OH + H2O2 혼합 후 300초 시점 측정
  : Surface fitting – 12 point 사용
  (UV: R2 = 0.999, IR: R2 = 0.993)
  : 농도 검증 테스트 3회 중 1회 spec. in
1차 테스트 |  | 1회 | 2회 | 3회
NH4OH (wt%) | Actual | 0.891 | 1.024 | 1.115
 | Measure | 0.965 | 0.965 | 1.105
 | Delta | 0.074 | 0.059 | 0.01
H2O2 (wt%) | Actual | 5.256 | 5.420 | 5.261
 | Measure | 5.040 | 5.501 | 5.281
 | Delta | 0.216 | 0.081 | 0.02
Result* | NH4OH | X | X | O
 | H2O2 | X | O | O
2차 테스트 (~08/07)
  : NH4OH + H2O2 혼합 후 240초 이후 10초 평균
  : Surface fitting – 25 point 사용
  (UV: R2 = 0.972, IR: R2 = 0.971)
  : 농도 검증 테스트 5회 중 1회 spec. in
2차 테스트 |  | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회
NH4OH (wt%) | Actual | 0.890 | 1.163 | 0.998 | 1.030 | 1.218
 | Measure | 0.973 | 1.136 | 1.041 | 1.071 | 1.235
 | Delta | 0.083 | 0.027 | 0.043 | 0.041 | 0.017
H2O2 (wt%) | Actual | 5.578 | 5.716 | 5.233 | 5.430 | 5.132
 | Measure | 5.460 | 5.522 | 5.084 | 5.185 | 5.059
 | Delta | 0.118 | 0.194 | 0.149 | 0.245 | 0.073
Result* | NH4OH | X | O | O | O | O
 | H2O2 | X | X | X | X | O
SC-1 (삼성 관리 기준)
- NH4OH: 1.03 ± 0.2 wt%
- H2O2: 5.43 ± 0.3 wt%
horiba 농도계 Spec (CS-610F)
- NH4OH: 1.03 ± 0.05 wt%
- H2O2: 5.43 ± 0.1 wt%
(* horiba (CS-610F) spec. 기준 : NH4OH ± 0.05 wt%, H2O2: ± 0.1 wt% )
결론 : 농도별 경향성 확인, 일부 테스트 결과 spec IN 확인
현 시점 개선 가능부분 확인 필요