## Slide 1
농도계 국산화 진행 상황
(광학 측정)
2020. 4. 21

## Slide 2
IR Part : 단일 약액

## Slide 3
DAQ sampling rate: 5 Hz, 증폭 gain: 2.2 M
IR 측정: NH4OH 농도별
→ 30 초 측정시 NH4OH의 농도가 증가할수록 출력 전압이 낮아지는 경향성 확인
2020. 4. 16 Data

## Slide 4
IR 측정: NH4OH 농도별 재측정
→ 120 sec 측정시에도 NH4OH의 농도가 증가할수록 출력 전압이 낮아지는 경향성 확인
DAQ sampling rate: 5 Hz, 증폭 gain: 2.2 M

## Slide 5
→ 재측정시에도 NH4OH 농도가 증가함에 따라 출력 전압의 exponential fitting adj. R2가 0.99 이상이나 linear fitting adj. R2가 다소 높아 linear에 가까운 형태를 보임.
2020. 4. 16
측정 data
IR 측정: NH4OH 농도별 fitting
2020. 4. 21
측정 data

## Slide 6
IR 측정: H2O2 농도별
→ 30 sec 측정시 H2O2의 농도가 증가할수록 출력 전압이 낮아지는 경향성 확인
DAQ sampling rate: 5 Hz, 증폭 gain: 2.2 M
2020. 4. 16 Data

## Slide 7
IR 측정: H2O2 농도별 재측정
→ 120 sec 측정시에도 H2O2의 농도가 증가할수록 출력 전압이 낮아지는 경향성 확인
DAQ sampling rate: 5 Hz, 증폭 gain: 2.2 M

## Slide 8
2020. 4. 16
측정 data
IR 측정: H2O2 농도별 fitting
2020. 4. 21
측정 data
→ 재측정시 H2O2 농도가 증가함에 따라 출력 전압 exponential fitting adj. R2가 0.97 이상이나 NH4OH와 같이 linear에 가까운 형태를 보임.

## Slide 9
IR 측정: H2O2 농도별 fitting
→ 3, 5 wt% 측정이 제대로 진행되지 않았다고 가정할 경우 기존 농도별 fitting curve와 유사한 형태를 보이며 adj. R2도 0.99 이상으로 잘 맞는 것을 확인함.
→ 4, 6 wt% 측정이 제대로 진행되지 않았다고 가정할 경우 adj. R2가 증가하나 이전 측정과 같은 형태 (R0 > 0)를 보임.
※ 두 fitting 중 3, 5 wt% 제외된 fitting이 더 적합한 것으로 판단됨.

## Slide 10
IR 측정: NH4OH, H2O2 단일 약액 농도별 table
 |  | NH4OH concentration |  |  |  | 
 |  | 0 wt% | 0.5 wt% | 1.0 wt% | 1.5 wt% | 2.0 wt%
2020. 4. 16 Data | Averaged output | 142.5 mV | 139.5 mV | 137.2 mV | 135.1 mV | 132.7 mV
 | Standard deviation | 1.196 mV | 1.276 mV | 1.141 mV | 1.128 mV | 1.203 mV
2020. 4. 21 Data | Averaged output | 138.2 mV | 135.5 mV | 132.8 mV | 129.5 mV | 127.1 mV
 | Standard deviation | 1.150 mV | 1.138 mV | 1.190 mV | 1.182 mV | 1.186 mV
 |  | H2O2 concentration |  |  |  |  | 
 |  | 0 wt% | 3 wt% | 4 wt% | 5 wt% | 6 wt% | 7 wt%
2020. 4. 16 Data | Averaged output | 144.2 mV | 142.6 mV | 142.3 mV | 142.1 mV | 140.3 mV | 139.3 mV
 | Standard deviation | 1.259 mV | 1.196 mV | 1.214 mV | 1.180 mV | 1.240 mV | 1.196 mV
2020. 4. 21 Data | Averaged output | 139.9 mV | 138.2 mV | 137.0 mV | 136.7 mV | 135.8 mV | 135.5 mV
 | Standard deviation | 1.153 mV | 1.259 mV | 1.163 mV | 1.214 mV | 1.285 mV | 1.232 mV

## Slide 11
IR Part : 혼합 약액

## Slide 12
* 재확인 필요
→ H2O2 + NH4OH 농도별 혼합액 측정시 NH4OH 농도가 증가함에 따라 exponentially 감소하는 경향성이 있음.
→ 일부 약액 재제조/재측정 필요
IR 측정: H2O2 + NH4OH – H2O2 농도 고정, NH4OH 농도별

## Slide 13
* 재확인 필요
→ H2O2 + NH4OH 농도별 혼합액 측정시 H2O2 농도가 증가함에 따라 exponentially 감소하는 경향성이 있음.
→ 일부 약액 재제조/재측정 필요
IR 측정: H2O2 + NH4OH – NH4OH 농도 고정, H2O2 농도별

## Slide 14
IR averaged output voltage |  |  |  |  |  | 
 |  | H2O2 |  |  |  | 
 |  | 3wt% | 4wt% | 5wt% | 6wt% | 7wt%
NH4OH | 0.5wt% | 137.0 mV | 137.0 mV* | 135.8 mV | 135.4 mV | 135.7 mV*
 | 1.0wt% | 136.0 mV* | 135.1 mV* | 133.7 mV | 133.2 mV | 133.3 mV*
 | 1.5wt% | 128.8 mV* | 128.5 mV* | 128.0 mV* | 129.8 mV* | 126.7 mV*
 | 2.0wt% | 130.2 mV | 131.4 mV* | 128.4 mV | 129.3 mV* | 129.0 mV*
* 재확인 필요
→ 표준편차는 1.1~1.3 mV 수준으로 평균에 비해 약 1/100 수준임.
IR: standard deviation |  |  |  |  |  | 
 |  | H2O2 |  |  |  | 
 |  | 3wt% | 4wt% | 5wt% | 6wt% | 7wt%
NH4OH | 0.5wt% | 1.225 mV | 1.232 mV | 1.189 mV | 1.305 mV | 1.132 mV
 | 1.0wt% | 1.249 mV | 1.241 mV | 1.162 mV | 1.161 mV | 1.330 mV
 | 1.5wt% | 1.139 mV | 1.103 mV | 1.302 mV | 1.275 mV | 1.270 mV
 | 2.0wt% | 1.263 mV | 1.153 mV | 1.210 mV | 1.127 mV | 1.205 mV
IR 측정: H2O2 + NH4OH

## Slide 15
(raw data) IR 측정: H2O2 + NH4OH 0.5%
* 재확인 필요

## Slide 16
* 재확인 필요
(raw data) IR 측정: H2O2 + NH4OH 1.0%

## Slide 17
* 재확인 필요
(raw data) IR 측정: H2O2 + NH4OH 1.5%

## Slide 18
* 재확인 필요
(raw data) IR 측정: H2O2 + NH4OH 2.0%