## Slide 1
농도계 국산화 진행 상황
(광학 측정)
2020. 7. 10

## Slide 2
IR PD 증폭 회로 test
PC/DAQ
(data logging)
IR photodiode
Amp.
(diff.)
Amp.
(Case 1)
Amp.
(Case 2)
(On/Off 가능)
IR PD signal 증폭을 위해 4가지 type의 회로 test를 진행함
→ Type 1: Case 1 Amp.
→ Type 2: Case 2 Amp.
→ Type 3: Case 1 Amp. + Differential Amp.
→ Type 4: Case 2 Amp. + Differential Amp.

## Slide 3
측정 schedule
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 - IR PD 회로 입고 | 7/3 - IR PD 회로 재입고 - 증폭회로 test/선정 (DIW) | 7/4
7/5 | 7/6 - 증폭회로 test/선정 (SC-1) | 7/7 - H2O2 0 wt% series 측정 완료 | 7/8 - H2O2 ~4 wt% series 측정 완료 | 7/9 - H2O2 ~5.2 wt% series 측정 완료 | 7/10 - H2O2 ~6.5 wt% series 측정 | 7/11
7/12 | 7/13 - Surface fitting 검증 - 재측정 (필요시) | 7/14 - Surface fitting 검증 - 재측정 (필요시) | 7/15 - Feasibility 확인 완료 | 7/16 | 7/17 | 7/18
※ Target 농도
- NH4OH: 1.03 ± 0.2 wt% (0.83 ~ 1.23 wt%)
- H2O2: 5.43 ± 0.3 wt% (5.13 ~ 5.73 wt%)
※ Surface fitting 검증 : Target range 內 SC-1 용액에 대해 surface fitting을 통한 농도 역산
※ 진행상황 미팅: 차주中 별도 논의

## Slide 4
NH4OH + H2O2 농도 table
Group | No. | V/V ratio |  |  |  |  | Concentration (wt%) | 
 |  | NH4OH (mL) | H2O2 (mL) | DIW (mL) | Total (mL) |  | NH4OH | H2O2
1 | 1-1 | 0.0 | 0 | 100 | 100 |  | 0.000 | 0.000
 | 1-2 | 3.6 | 0 | 96.4 |  |  | 0.816 | 0.000
 | 1-3 | 4.4 | 0 | 95.6 |  |  | 0.998 | 0.000
 | 1-4 | 5.2 | 0 | 94.8 |  |  | 1.180 | 0.000
 | 1-5 | 6.0 | 0 | 94.0 |  |  | 1.362 | 0.000
2 | 2-1 | 0.0 | 12 | 88.0 |  |  | 0.000 | 3.944
 | 2-2 | 3.6 | 12 | 84.4 |  |  | 0.805 | 3.958
 | 2-3 | 4.4 | 12 | 83.6 |  |  | 0.985 | 3.961
 | 2-4 | 5.2 | 12 | 82.8 |  |  | 1.164 | 3.964
 | 2-5 | 6.0 | 12 | 82.0 |  |  | 1.345 | 3.967
3 | 3-1 | 0.0 | 16 | 84.0 |  |  | 0.000 | 5.236
 | 3-2 | 3.6 | 16 | 80.4 |  |  | 0.801 | 5.254
 | 3-3 | 4.4 | 16 | 79.6 |  |  | 0.980 | 5.258
 | 3-4 | 5.2 | 16 | 78.8 |  |  | 1.159 | 5.262
 | 3-5 | 6.0 | 16 | 78.0 |  |  | 1.339 | 5.266
4 | 4-1 | 0.0 | 20 | 80.0 |  |  | 0.000 | 6.517
 | 4-2 | 3.6 | 20 | 76.4 |  |  | 0.798 | 6.539
 | 4-3 | 4.4 | 20 | 75.6 |  |  | 0.976 | 6.544
 | 4-4 | 5.2 | 20 | 74.8 |  |  | 1.154 | 6.549
 | 4-5 | 6.0 | 20 | 74.0 |  |  | 1.333 | 6.554

## Slide 5
UV+IR 동시측정 Filtered + fitted data – UV (0 ~ 1800 sec)
Group 3
Group 4
Group 1
Group 2
“측정 예정”
→ Group 4 측정 예정, 이후 surface fitting 적합성 판단 및 이상 데이터 확인후 재측정 예정

## Slide 6
UV+IR 동시측정 Filtered + fitted data – IR (0 ~ 1800 sec)
Group 3
Group 4
Group 1
Group 2
“측정 예정”
→ Group 4 측정 예정, 이후 surface fitting 적합성 판단 및 이상 데이터 확인후 재측정 예정

## Slide 7
 | 2020. 6. 16 data |  |  |  |  | 2020. 7. 10 data |  |  | 
No. | Raw data |  | Hampel filter (k = 20) |  |  | Raw data |  | Hampel filtered (k = 20) | 
 | AVG (mV) | SD (mV) | AVG (mV) | SD (mV) |  | AVG (mV) | SD (mV) | AVG (mV) | SD (mV)
1-1 | 1395 | 2.983 | 1395 | 2.960 |  | 1292 | 0.753 | 1293 | 0.630
1-2 | 1401 | 0.973 | 1401 | 0.786 |  | 1289 | 0.596 | 1289 | 0.178
1-3 | 1399 | 0.858 | 1399 | 0.678 |  | 1291 | 0.898 | 1291 | 0.705
1-4 | 1399 | 4.607 | 1399 | 1.499 |  | 1291 | 0.827 | 1290 | 0.699
1-5 | 1404 | 0.794 | 1404 | 0.600 |  | 1293 | 1.042 | 1293 | 0.908
2-1 | 581.6 | 0.856 | 581.7 | 0.733 |  | 543.3 | 0.701 | 543.2 | 0.565
2-2 | 242.0 | 3.827 | 241.9 | 0.998 |  | 223.0 | 1.289 | 222.9 | 0.990
2-3 | 215.6 | 5.566 | 215.4 | 1.160 |  | 219.3 | 6.104 | 219.1 | 1.237
2-4 | 197.3 | 9.979 | 196.9 | 1.498 |  | 184.0 | 2.554 | 184.0 | 0.853
2-5 | 179.5 | 1.341 | 179.5 | 1.188 |  | 174.5 | 1.900 | 174.5 | 1.010
3-1 | 444.3 | 0.826 | 444.3 | 0.781 |  | 419.8 | 0.970 | 419.7 | 0.886
3-2 | 152.4 | 7.217 | 152.1 | 1.035 |  | 147.0 | 3.743 | 146.8 | 0.836
3-3 | 137.2 | 5.185 | 137.1 | 0.998 |  | 134.8 | 3.077 | 134.8 | 0.986
3-4 | 130.4 | 5.393 | 130.1 | 0.655 |  | 127.3 | 3.611 | 127.3 | 0.880
3-5 | 105.3 | 2.913 | 105.2 | 0.955 |  | 109.0 | 4.479 | 108.9 | 0.956
4-1 | 344.0 | 1.010 | 344.0 | 0.981 |  |  |  |  | 
4-2 | 111.5 | 9.585 | 111.0 | 0.940 |  |  |  |  | 
4-3 | 91.86 | 7.192 | 91.48 | 0.823 |  |  |  |  | 
4-4 | 88.16 | 8.644 | 87.72 | 0.855 |  |  |  |  | 
4-5 | 77.79 | 10.131 | 77.35 | 1.406 |  |  |  |  | 
SC-1 농도별 측정 data: UV

## Slide 8
 | 2020. 6. 16 data |  |  |  |  | 2020. 7. 10 data |  |  |  |  | 
No. | Raw data |  | Hampel filtered (k = 200) |  |  | Raw data |  | Hampel filtered (k = 200) |  | Band pass filtered (12.5 ~ 37.5 Hz) | 
 | AVG (mV) | SD (mV) | AVG (mV) | SD (mV) |  | AVG (mV) | SD (mV) | AVG (mV) | SD (mV) | AVG (mV) | SD (mV)
1-1 | 631.8 | 9.514 | 631.6 | 9.132 |  | 4530 | 274.0 | 4530 | 274.0 | 4530 | 58.46
1-2 | 592.8 | 9.897 | 592.3 | 8.940 |  | 4320 | 269.0 | 4320 | 269.0 | 4320 | 59.51
1-3 | 569.3 | 9.893 | 568.8 | 8.950 |  | 4299 | 269.5 | 4299 | 269.4 | 4299 | 59.62
1-4 | 580.8 | 102.4 | 578.6 | 58.90 |  | 4263 | 268.3 | 4263 | 268.3 | 4263 | 59.58
1-5 | 596.3 | 9.842 | 595.9 | 8.963 |  | 4172 | 257.6 | 4172 | 257.6 | 4172 | 58.76
2-1 | 598.5 | 8.581 | 598.4 | 8.457 |  | 4381 | 268.5 | 4381 | 268.5 | 4381 | 57.62
2-2 | 577.8 | 13.40 | 577.0 | 10.60 |  | 3974 | 259.7 | 3973 | 255.7 | 3973 | 63.38
2-3 | 557.7 | 14.90 | 556.5 | 9.213 |  | 3908 | 255.7 | 3904 | 238.6 | 3904 | 59.16
2-4 | 524.5 | 21.09 | 522.4 | 10.32 |  | 3754 | 242.6 | 3752 | 233.8 | 3752 | 58.63
2-5 | 493.5 | 8.036 | 493.1 | 7.132 |  | 3725 | 242.3 | 3724 | 234.9 | 3724 | 56.78
3-1 | 624.2 | 7.988 | 624.1 | 7.858 |  | 4348 | 260.4 | 4348 | 260.3 | 4348 | 58.53
3-2 | 544.8 | 15.68 | 543.4 | 8.934 |  | 3869 | 253.1 | 3866 | 239.4 | 3866 | 58.74
3-3 | 522.0 | 11.35 | 521.3 | 9.491 |  | 3833 | 252.0 | 3830 | 239.4 | 3830 | 58.34
3-4 | 497.5 | 13.32 | 496.5 | 8.479 |  | 3775 | 249.6 | 3772 | 237.9 | 3772 | 59.01
3-5 | 522.0 | 11.33 | 521.3 | 9.210 |  | 3615 | 244.9 | 3612 | 231.0 | 3612 | 58.18
4-1 | 593.7 | 9.241 | 593.4 | 8.855 |  |  |  |  |  |  | 
4-2 | 542.3 | 43.86 | 540.2 | 37.17 |  |  |  |  |  |  | 
4-3 | 540.3 | 18.82 | 538.9 | 9.496 |  |  |  |  |  |  | 
4-4 | 520.0 | 21.24 | 518.3 | 9.380 |  |  |  |  |  |  | 
4-5 | 515.3 | 29.45 | 513.2 | 18.33 |  |  |  |  |  |  | 
SC-1 농도별 측정 data: IR