## Slide 1
농도계 국산화 실험 세팅
(광학 측정)
2020. 8. 27

## Slide 2
Peristaltic pump
IR LED driver
PC
UV PD
IR PD
IR LED
1 mm cell
PTFE tube
Power supply
+100 mA
(constant current)
UV LED
1 mm cell
Power supply
+5 V
(constant voltage)
IR amplifier
DAQ
UV
IR
Bottle
Pump
DAQ
IR Amp.
IR LED ctrl.
광흡수 분석 환경 구성

## Slide 3
광흡수 분석 환경 구성
→ Flow cell은 빛이 투과되는 면이 투명한 쪽으로 되게끔 위치시킴.
10 mm
1 mm
Cell
selection
Light direction

## Slide 4
광흡수 분석 환경 구성: LED/PD mount
Light direction
Φ6 PTFE tube
Flow direction
UV or IR LED
UV or IR Photodiode
→ UV/IR LED와 PD mount시 자석에 붙는 부분이 있으나, 실제 사용시에는 출력이 가장 높게 나오도록 회전시켜 상하단 나사 를 고정시켜 사용함.

## Slide 5
광흡수 분석 환경 구성: LED/PD wiring
1. UV LED (Thorlabs社 LED280J)
Power supply
+100 mA
(constant current)
(+)
(-)
(-)
→ UV LED는 반드시 constant current로 구동하셔야 합니다. (100 mA 인가시 약 6.8~6.9 V)
※ UV LED의 출력은 인가 전류로 직접 조절 (20~100 mA)

## Slide 6
광흡수 분석 환경 구성: LED/PD wiring
2. UV PD (Roithner Laser社 UV-TIAMO-S)
→ UV PD에는 자체적으로 transimpedance amplifier가 내장되어 있어 별도의 전압을 필요로 함
※ 실험에서는 5 V applied
Power supply
+5 V
(constant voltage)
DAQ
(+)
(-)
PC
GND
UV signal

## Slide 7
광흡수 분석 환경 구성: LED/PD wiring
→ IR LED는 LED controller (MLT-37)에 핀 배열을 맞추어 연결
3. IR LED (Roithner Laser社 LED22-TRW)

## Slide 8
4. IR PD (Roithner Laser社 PD36-05RW)
→ IR PD는 Pin 1을 증폭회로에 연결하였고, 실험에서는 Case 2 + 차동 증폭회로 적용 ※ 별도의 gain 조절 미실시
광흡수 분석 환경 구성: LED/PD wiring
2
1
3
GND
Amplifier
GND
PC/DAQ
(data logging)
IR photodiode
Amp.
(diff.)
Amp.
(Case 1)
Amp.
(Case 2)
(On/Off 가능)

## Slide 9
광흡수 분석 환경 구성: IR LED controller (qCW mode)
1. 전원 연결 (12 V 어댑터)
2. TEC mode (cooling) on: 위쪽 LED가 흰색에서 파란색으로 변함
※ 조절되는 온도를 조절할 경우에는 ⓐ 다이얼로 조절
3. Operation mode 버튼을 누르면 LED 출력모드 변경 가능
: 실험에서는 QCW 모드 사용 → QCW LED 점등 확인
4. Freq 버튼을 눌러 2 kHz로 변경
※ 내부 test 결과 QCW에서는 duty가 50%이며 frequency 조절이 가능함.
5. Current ON 버튼을 눌러 LED ON
: Work 부분 LED 점등 확인
6. Display mode에서 실제 인가 전류와 온도 확인 가능
※ 실험에서는 200 mA로 사용했으며, 인가 전류 변경시에는 ⓑ 다이얼로 조절
①
②
③
④
ⓐ
ⓑ
⑤
⑥

## Slide 10
광흡수 분석 환경 구성: IR LED controller (pulse mode 사용시)
1. Operation mode 버튼을 눌러 Pulse로 변경
2. 적절한 pulse duration과 frequency를 설정하고 LED ON : pulse duration은 ⓒ 다이얼로 조절, 전류는 ⓑ 다이얼로 조절
※ Frequency에 대해 구동 불가능한 조합이 있어 확인 필요
①
②
ⓑ
ⓒ

## Slide 11
→ PD signal을 PC에서 확인하기 위해 DAQ 사용 (model: NI社 USB-6001)
※ 그동한 사용했던 DAQ는 다른 연구실에서 대여한 제품이라 보내드린 부품에 포함되어 있지 않음
※ DAQ를 이용한 signal 확인은 LabVIEW 2015/2016 software를 이용
GND
UV PD
output
GND
IR amplifier
OUT+
IR amplifier
OUT-
광흡수 분석 환경 구성: Data acquisition
UV PD 전압 측정
터미널설정: RSE
IR PD 전압 측정
터미널설정: 차동
GND

## Slide 12
광흡수 분석 환경 구성: SC-1 제작 및 측정
1. 만들고자 하는 SC-1 용액의 각 약액의 부피를 계산
H2O2 원액 농도 30%, 밀도 1.11 g/mL
NH4OH 원액 농도 25%, 밀도 0.903 g/mL
2. DIW 먼저 매스 실린더를 이용하여 정량하여 bottle에 투입
3. 냉장보관된 H2O2와 NH4OH를 꺼내 순서대로 1μL pipette을 이용하여 정량
4. 별도의 mixing 없이 라인에 연결하고 data logging 시작
5. Peristaltic pump를 켜고 circulation을 통한 mixing 진행
6. 첫 신호가 바뀌기 시작한 이후 (cell에 용액이 도달한 시점) 240 sec 이후의 data를 뽑아 data processing