## Slide 1
OAS 국민대 진행 점검
R & D
㈜한국에이.티.아이
2020.3.16 SHCHO

## Slide 2
Contents
M-IR 구성도
UV 구성도
현재 문제점
개선 방향

## Slide 3
1. M-IR 구성도
12 V adaptor
Mid-IR
(+)
(-)
BNC cable
PC
USB cable
Mid-IR LED
Mid-IR Photodiode
Current reading
※ Max. current 220 mA @ qCW mode
Recommended 150~200 mA

## Slide 4
2. UV 구성도
PC
USB cable
UV photodiode
+5 V
UV
(+)
(-)
UV LED
power supply (V limit 9 V)
※ constant current 구동 필요
NI社 USB-6001 (DAQ)
- 멀티미터 or 오실로스코프 사용 가능
Voltage reading
→ 증폭기 내장 photodiode로써 출력이 전압으로 나옴
※ Max. DC forward current 110 mA

## Slide 5
275 nm
3. 현재 문제점
UV – H2O2 광학측정 결과 data
→ H2O2의 농도별 흡광/투과 스펙트럼 측정시 LED peak 파장인 275 nm에서
농도에 관계없이 빛이 거의 투과되지 않음을 확인
1. M-IR NH4OH: IR LED를 200 mA 조건에서도 농도 별 흡광 분석이 안됨
2. UV H2O2: 100 mA 조건에서 농도별 경향성은 확인되나 S/N 비 영양으로 농도에 따른 분별력 떨어짐

## Slide 6
2. Test 항목 - 1) calibration - HF
3. 개선 방향
1. Path length가 기존 10 mm에서 1 mm로 줄어든 cell 활용
- Flow cell 측정을 위한 cuvette, pass length에 대응가능 확인
Unit: mm |  |  |  |  |  |  | 
Flow cell | Window material | Path length | Internal width | External |  |  | Nominal Vol. (mL)
 |  |  |  | L | W | M | 
기존 선정 | Quartz | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 65 | 3.7
신규 선정 |  | 1 |  |  |  |  | 0.37
2. Photodiode spectral sensitivity 개선을 위한 집광용 렌즈 광학계 초점 거리 검증
3. UV(275nm) PD 출력 전압 증폭기 추가 검토 (아날로그 노이즈 필터 적용)