## Slide 1
국민대 OAS-A 광학계 개선 방향
 | 개선 항목 | 문제점 | 개선 방안 | 기대 효과 | 필요 작업 | 예상 소요 기간
1 | 광원 | 광원 ON/OFF 제어로 광원 세기 변동 | 광원 상시 ON 제어 | 일정 광원 세기 유지 | 광원 전장 개선 | 4주
2 | 렌즈 위치 | Cuvette 통과 후 렌즈에서 집광 | 렌즈 집광 후 cuvette 통과 | 광원 효율 개선 | 렌즈 교체 검토 및 광 기구 개선 | 6주
Peristaltic pump
IR LED driver
PC
UV PD
IR PD
IR LED
PTFE tube
Power supply
+100 mA
UV LED
1 mm cell
Power supply
+5 V
(constant voltage)
IR amplifier
DAQ
① 광원
② 렌즈
1 mm cell