## 98)V0.1보드시험현황
항목 |  | 시료 #1 | 시료 #2 | 시료 #3 | 시료 #4 | 시료 #5 | 시료 #6 | Remark
1. Power | 12V(11.99V) output | 12.11
| 12V(11.99V) ripple (mVpp) | 21.6
| 5V(5.289V) output | 4.995
| 5V(5.289V) ripple (mVpp) | 34
| 5V(A5V) output | 4.994
| 5V(A5V) ripple (mVpp) | 30
| 3.3V output | 3.305
| 3.3V ripple (mVpp) | 26.8
2. F/W upload | IAP image upload | V1.2 | V1.2 | V1.2 | V1.2 | V1.2 | V1.1
| Application image upload | V0.1 | V0.1 | V0.1 | V0.1 | V0.1 | V0.1
3. Board Rework | V/I Convert 저항값 수정 | O | O | O | O | O | O
| BLDC RPM, EN Port Pin swap | O | O | O | O | O | O
| BLDC Buffer OE Pin pull up 추가 | O | O | O | O | O | O
4. UART | UART #1 (DEBUG) | O | O | O | O | O | O
| UART #2 (RS232) | O | O | O | O | O | O
| UART #3 (Panel PC) | O | O | O | O | O | O
| UART #5 (RS485) | O | O | O | O | O | O
| Ethernet | O | O | O | O | O | O
5. Calibration | RTD calibration | O | O | O | O | O | O
| TC calibration | O | O | O | O | O | O
| 4~20mA OUT 0 calibration | O | O | O | O | O | O
| 4~20mA OUT 1 calibration | O | X → O | O | O | O | O
| 4~20mA OUT 2 calibration | O | O | O | O | O | O
| 4~20mA OUT 3 calibration | O | O | O | O | O | O
| 4~20mA IN 0 calibration | X → O | X → O | O | O | O | O
| 4~20mA IN 1 calibration | O | O | O | O | O | O
| 4~20mA IN 2 calibration | O | O | O | O | O | O
| 4~20mA IN 3 calibration | X → O | O | O | O | O | O
6. I/O read/write | Parallel input read (8p) | O | O | O | O | O | O
| Parallel output write (4p) | O | O | O | O | O | O
| Relay contact input read (4p) | O | O | O | O | O | O
| Relay contact output write (8p) | O | O | O | O | O | O
| Sensor input#1 (8p) | O | O | O | O | O | O
| Sensor input#2 (8p) | O | O | O | O | O | O
| 24V output#1 write (1~7ch) | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD
| 24V output#2 write (8~14ch) | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD
| Micro SD card | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD
| BLDC Motor output | O | O | O | O | O | O
| BLDC Motor Input | O | O | O | O | O | O

## 전원체크
<Main Board>
항목 |  | 시료 #1 | 시료 #2 | 시료 #3 | 시료 #4 | 시료 #5 | 시료 #6 | Remark
Power | 12V output, RMS | 12.12 | 12.05 | 12.12 | 12.05 | 12.07 | 12.15
| 12V ripple (mVpp) , max value | 아래참조 | 140 | 142 | 132 | 152 | 138
| 7V output | 6.94 | 6.98 | 6.97 | 6.97 | 7 | 7
| 7V ripple (mVpp) | 아래참조 | 138 | 144 | 136 | 142 | 146
| 5V output(7V→5V) | 4.996 | 4.996 | 4.993 | 5.001 | 4.983 | 5.023
| 5V ripple (mVpp) | 아래참조 | 19.2 | 15.6 | 26.8 | 19.2 | 58
| A5V output(7V→A5V) | 4.993 | 4.972 | 4.973 | 5.017 | 5.001 | 4.977
| A5V ripple (mVpp) | 아래참조 | 18 | 15.2 | 18.8 | 22 | 19.6
| 3.3V output(7V→3.3V) | 3.309 | 3.294 | 3.311 | 3.311 | 3.321 | 3.297
| 3.3V ripple (mVpp) | 아래참조 | 17.6 | 20.8 | 22.8 | 18.4 | 16
시료 #1 각 전원별 ripple 측정 파형
| 1. 12V |  |  | 2. 7V
| 3. 5V |  |  | 4. A5V
| 5. 3.3V |  |  | 6. MCU 25MHz

## 04) Cal
1. cal 관련 commands
1) cal read/write
| - cal xx | read cal parameter xx (xx = 0 - 255)
| - cal xx yy | write yy to cal parameter xx (xx = 0 - 255, yy = 32-bit unsigned integer)
| - cal save | save current working cal parameters to Flash memory
| - cal show | shows current working cal parameters
| - cal compare | compare cal parameters between Flash and working
2) Flash env table related
| - env cal init | initialize env cal table to default
| - env cal show | shows Flash cal parameters, it can be different with working cal parameters
2. Flash memory 에 저장할 Cal parameter 들
- 이 cal parameter 들은 Flash memory 의 environment 영역에 저장 됨
- board booting 시 여기에서 저장된 cal parameter 들을 읽어서 사용해야 함
Parm No. | Group | Name | Function | Remark | Sample
[5 empty] | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6
0 | RTD(PT100) sensor calibration data | CAL_RTD0_000 | RTD #1(12-bit) calibration value on 0 °C | default : 269 (range : 242..295) | 253 | 259 | 268 | 268 | 280 | 267
1 |  | CAL_RTD0_100 | RTD #1(12-bit) calibration value on 100 °C | default : 1404 (range : 1263..1544) | 1374 | 1379 | 1407 | 1394 | 1420 | 1399
2 |  | CAL_RTD0_200 | RTD #1(12-bit) calibration value on 200 °C | default : 2481 (range : 2232..2729) | 2436 | 2439 | 2487 | 2457 | 2496 | 2477
3 |  | CAL_RTD1_000 | RTD #2(12-bit) calibration value on 0 °C | default : 269 (range : 242..295)
4 |  | CAL_RTD1_100 | RTD #2(12-bit) calibration value on 100 °C | default : 1404 (range : 1263..1544)
5 |  | CAL_RTD1_200 | RTD #2(12-bit) calibration value on 200 °C | default : 2481 (range : 2232..2729)
6 |  | CAL_RTD_RSV1 | Reserved | default : 0
7 |  | CAL_RTD_RSV2 | Reserved | default : 0
8 | TC sensor calibration data | CAL_TC0_000 | TC #0 (12-bit) calibration value on 0 °C | default : 621 (range : 600..650) | 620 | 622 | 645 | 637 | 604 | 642
9 |  | CAL_TC0_246 | TC #0 (12-bit) calibration value on 246 °C | default : 3227 (range : 3150..3300) | 3237 | 3245 | 3256 | 3247 | 3220 | 3250
10 |  | CAL_TC1_000 | TC #1 (12-bit) calibration value on 0 °C | default : 621 (range : 600..650)
11 |  | CAL_TC1_246 | TC #1 (12-bit) calibration value on 246 °C | default : 3227 (range : 3150..3300)
12 | TC1047 offset calibration data | TC_CJ_OFFSET_SIGN | TC1047 temperature offset sign - TC1047 device is used to detect thermocouple's cold junction temperature. But if there is a offset (temperature difference) between TC1047 and TC's end terminal temperature, use this parameter. - OFFSET = TC1047 temp. - cold junction temp. - OFFSET > 0 : TC_CJ_OFFSET_SIGN = 1 - OFFSET < 0 : TC_CJ_OFFSET_SIGN = 0 | default : 1,
13 |  | TC_CJ_OFFSET_VAL | TC1047 temperature offset value - OFFSET_VAL = ABS(TC1047 temp. - cold junction temp.) - value has x2 format, 1000 = 10.00 | default : 200, ( 2°C, x2 value)
14 | TC1047 | TC_CJ_REPLACE | Fixed constant enviroment temperature this is used when TC1047 cold junction temperature sensor is in abnormal state | default : 3300, (33°C, x2 value)
15 |  | TC_CJ_VALID_MIN | TC1047 temperature valid range min value | default : 500, ( 5°C, x2 value)
16 |  | TC_CJ_VALID_MAX | TC1047 temperature valid range max value | default : 6500, (65°C, x2 value)
17
18 | TC sensor calibration data | CAL_TC_RSV1 | Reserved | default : 0
19 |  | CAL_TC_RSV2 | Reserved | default : 0
20 | ADC_IN0 calibration data | CAL_ADC_IN0_4m | ADC input ch 0 calibrated value for current @4mA | default : 11,000
21 |  | CAL_ADC_IN0_20m | ADC input ch 0 calibrated value for current @20mA | default : 50,000
22 |  | CAL_ADC_IN0_0V | ADC input ch 0 calibrated value for voltage @0V | default : 0 | 37776 | 37912 | 37704 | 38407 | 37898 | 37933
23 |  | CAL_ADC_IN0_480mV | ADC input ch 0 calibrated value for voltage @480mV | default : 50,000 | 60590 | 60287 | 59706 | 60423 | 59691 | 60040
24 | ADC_IN1 calibration data | CAL_ADC_IN1_4m | ADC input ch 1 calibrated value for current @4mA | default : 11,000
25 |  | CAL_ADC_IN1_20m | ADC input ch 1 calibrated value for current @20mA | default : 50,000
26 |  | CAL_ADC_IN1_0V | ADC input ch 1 calibrated value for voltage @0V | default : 0 | 38004 | 37854 | 37691 | 38346 | 38157 | 38182
27 |  | CAL_ADC_IN1_480mV | ADC input ch 1 calibrated value for voltage @480mV | default : 50,000 | 60995 | 59845 | 59692 | 60472 | 60240 | 60526
28 | ADC_IN2 calibration data | CAL_ADC_IN2_4m | ADC input ch 2 calibrated value for current @4mA | default : 11,000
29 |  | CAL_ADC_IN2_20m | ADC input ch 2 calibrated value for current @20mA | default : 50,000
30 |  | CAL_ADC_IN2_0V | ADC input ch 2 calibrated value for voltage @0V | default : 0 | 38633 | 37904 | 37472 | 38152 | 37938 | 37806
31 |  | CAL_ADC_IN2_480mV | ADC input ch 2 calibrated value for voltage @480mV | default : 50,000 | 63918 | 59888 | 59334 | 60111 | 59840 | 59791
32 | ADC_IN3 calibration data | CAL_ADC_IN3_4m | ADC input ch 3 calibrated value for current @4mA | default : 11,000
33 |  | CAL_ADC_IN3_20m | ADC input ch 3 calibrated value for current @20mA | default : 50,000
34 |  | CAL_ADC_IN3_0V | ADC input ch 3 calibrated value for voltage @0V | default : 0 | 37760 | 37635 | 37431 | 37965 | 38169 | 37859
35 |  | CAL_ADC_IN3_480mV | ADC input ch 3 calibrated value for voltage @480mV | default : 50,000 | 60623 | 59496 | 59282 | 59864 | 60149 | 59884
36 | ADC_IN4 calibration data | CAL_ADC_IN4_4m | ADC input ch 4 calibrated value for current @4mA | default : 11,000
37 |  | CAL_ADC_IN4_20m | ADC input ch 4 calibrated value for current @20mA | default : 50,000
38 |  | CAL_ADC_IN4_0V | ADC input ch 4 calibrated value for voltage @0V | default : 0
39 |  | CAL_ADC_IN4_480mV | ADC input ch 4 calibrated value for voltage @480mV | default : 50,000
40 | ADC_IN5 calibration data | CAL_ADC_IN5_4m | ADC input ch 5 calibrated value for current @4mA | default : 11,000
41 |  | CAL_ADC_IN5_20m | ADC input ch 5 calibrated value for current @20mA | default : 50,000
42 |  | CAL_ADC_IN5_0V | ADC input ch 5 calibrated value for voltage @0V | default : 0
43 |  | CAL_ADC_IN5_480mV | ADC input ch 5 calibrated value for voltage @480mV | default : 50,000
44 | ADC_IN6 calibration data | CAL_ADC_IN6_4m | ADC input ch 6 calibrated value for current @4mA | default : 11,000
45 |  | CAL_ADC_IN6_20m | ADC input ch 6 calibrated value for current @20mA | default : 50,000
46 |  | CAL_ADC_IN6_0V | ADC input ch 6 calibrated value for voltage @0V | default : 0
47 |  | CAL_ADC_IN6_480mV | ADC input ch 6 calibrated value for voltage @480mV | default : 50,000
48 | ADC_IN7 calibration data | CAL_ADC_IN7_4m | ADC input ch 7 calibrated value for current @4mA | default : 11,000
49 |  | CAL_ADC_IN7_20m | ADC input ch 7 calibrated value for current @20mA | default : 50,000
50 |  | CAL_ADC_IN7_0V | ADC input ch 7 calibrated value for voltage @0V | default : 0
51 |  | CAL_ADC_IN7_480mV | ADC input ch 7 calibrated value for voltage @480mV | default : 50,000
52 | ADC IN calibration data | CAL_ADC_RSV1 | Reserved | default : 0
53 |  | CAL_ADC_RSV2 | Reserved | default : 0
54
55
56
57
58
59
60 | DAC_OUT0 (external) calibration data | CAL_DAC_OUT0_4m | DAC output ch 0 calibrated value for current @4mA | default 11,000 | 12077 | 12160 | 12038 | 12020 | 11980 | 12134
61 |  | CAL_DAC_OUT0_20m | DAC output ch 0 calibrated value for current @20mA | default 59,000 | 58045 | 60320 | 59330 | 59070 | 58960 | 60180
62 |  | CAL_DAC_OUT0_0V | DAC output ch 0 calibrated value for voltage @0V | default : 9800
63 |  | CAL_DAC_OUT0_10V | DAC output ch 0 calibrated value for voltage @10V | default : 59000
64 | DAC_OUT1 (external) calibration data | CAL_DAC_OUT1_4m | DAC output ch 1 calibrated value for current @4mA | default 11,000 | 11931 | 12060 | 12044 | 11960 | 11990 | 12134
65 |  | CAL_DAC_OUT1_20m | DAC output ch 1 calibrated value for current @20mA | default 59,000 | 56308 | 60300 | 59820 | 59170 | 58980 | 59900
66 |  | CAL_DAC_OUT1_0V | DAC output ch 1 calibrated value for voltage @0V | default : 9800
67 |  | CAL_DAC_OUT1_10V | DAC output ch 1 calibrated value for voltage @10V | default : 59000
68 | DAC_OUT2 (external) calibration data | CAL_DAC_OUT2_4m | DAC output ch 2 calibrated value for current @4mA | default 11,000 | 11966 | 12100 | 11910 | 11900 | 11890 | 12100
69 |  | CAL_DAC_OUT2_20m | DAC output ch 2 calibrated value for current @20mA | default 59,000 | 56781 | 59820 | 58820 | 59060 | 59250 | 60180
70 |  | CAL_DAC_OUT2_0V | DAC output ch 2 calibrated value for voltage @0V | default : 9800
71 |  | CAL_DAC_OUT2_10V | DAC output ch 2 calibrated value for voltage @10V | default : 59000
72 | DAC_OUT3 (external) calibration data | CAL_DAC_OUT3_4m | DAC output ch 3 calibrated value for current @4mA | default 11,000 | 11970 | 12140 | 12016 | 12000 | 11960 | 12080
73 |  | CAL_DAC_OUT3_20m | DAC output ch 3 calibrated value for current @20mA | default 59,000 | 57215 | 59730 | 59110 | 59290 | 59520 | 60390
74 |  | CAL_DAC_OUT3_0V | DAC output ch 3 calibrated value for voltage @0V | default : 9800
75 |  | CAL_DAC_OUT3_10V | DAC output ch 3 calibrated value for voltage @10V | default : 59000
76 | DAC_OUT4 (MCU internal) calibration data | CAL_DAC_OUT4_4m | DAC output ch 4 calibrated value for current @4mA | default : 700
77 |  | CAL_DAC_OUT4_20m | DAC output ch 4 calibrated value for current @20mA | default : 3,800
78 |  | CAL_DAC_OUT4_0V | DAC output ch 4 calibrated value for voltage @0V | default : 600
79 |  | CAL_DAC_OUT4_10V | DAC output ch 4 calibrated value for voltage @10V | default : 3700
80 | DAC_OUT5 (MCU internal) calibration data | CAL_DAC_OUT5_4m | DAC output ch 5 calibrated value for current @4mA | default 700
81 |  | CAL_DAC_OUT5_20m | DAC output ch 5 calibrated value for current @20mA | default 3,800
82 |  | CAL_DAC_OUT5_0V | DAC output ch 5 calibrated value for voltage @0V | default : 600
83 |  | CAL_DAC_OUT5_10V | DAC output ch 5 calibrated value for voltage @10V | default : 3700
84 | DAC_OUT6 (MCU internal) calibration data | CAL_DAC_OUT6_4m | DAC output ch 6 calibrated value for current @4mA | default : 700
85 |  | CAL_DAC_OUT6_20m | DAC output ch 6 calibrated value for current @20mA | default : 3,800
86 |  | CAL_DAC_OUT6_0V | DAC output ch 6 calibrated value for voltage @0V | default : 600
87 |  | CAL_DAC_OUT6_10V | DAC output ch 6 calibrated value for voltage @10V | default : 3700
88 | DAC_OUT7 (MCU internal) calibration data | CAL_DAC_OUT7_4m | DAC output ch 7 calibrated value for current @4mA | default 700
89 |  | CAL_DAC_OUT7_20m | DAC output ch 7 calibrated value for current @20mA | default 3,800
90 |  | CAL_DAC_OUT7_0V | DAC output ch 7 calibrated value for voltage @0V | default : 600
91 |  | CAL_DAC_OUT7_10V | DAC output ch 7 calibrated value for voltage @10V | default : 3700
92 | DAC_OUT calibration data | CAL_DAC_RSV1 | Reserved | default : 0
93 |  | CAL_DAC_RSV2 | Reserved | default : 0
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
Note on G43: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: LM7322 교체
Note on H43: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: LM7322교체
Note on G55: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: LM7322 교체
Note on H85: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: FET(SI2319)교체

## 99)HW추가수정사항
HW 추가 수정 필요한 사항
No. | Issued by | 수정 필요 항목 | Description | 반영 여부 | Remark
1 | 조락현 | Main 회로도 DAC PART, Connector pin 배열 수정 |  |  | SPI_SEC_CH1-가 현재 기준으로 DAC #4ch에 할당 됨 커넥터 핀맵 배열을 역순으로 수정 필요
2 |  | Main 회로도 DAC PART, V/I Convert 저항값 수정 |  | O | LTC2601의 출력 범위 : 0~3.3V (Ref. voltage : 3.3V) 현재 V/I Convert 저항값 기준 출력 범위 : 0~16.5mA R1,R10,R19,R28 : 현재 200R에서 150R로 변경 필요 변경 V/I Convert 저항값 기준 출력 범위 : 0~22mA
3 |  | BLDC RPM(PH10), DIR(PH3) 포트 변경 |  | O | ST社 Chip bug로 EXTI 사용을 위해 포트 변경 기존 : RPM (PH10), DIR(PH3) 변경 : RPM (PH3), DIR(PH10) ※ R121, R122 Cross 해야함 ※ [07) BLDC] Sheet 참고
4 |  | BLDC PWM 출력 Pull-up 추가 |  | O | Board reset 시 PWM 출력이 Low로 고정되면서, BLDC motor가 최대(무부하) 출력을 하게 됨. 이를 방지하기 위해 아래 내용 적용 1) PWM signal A, B Side Pull-up 저항 추가 2) OE - NRST 연결하여 Reset 시 IC Disable
5 |  | Reset 시 Level Shifter OE Pin - NRST 연결 |  | O

## 00) L-Titrator_spec
1. L-Titrator Basic Specification |  | (적정 방식 농도계)
1) Required Functions
대분류 | 중분류 | 소분류 | Priority | Status | 기능 | 비고
RTC 기능 | RTC setup 기능 | 기능 |  |  | - RTC user setting 기능, back-up 기능
| RTC batterty 전압 check | 기능/HW |  |  | - RTC battery 전압 monitoring 및 low voltage warning
EEPROM |  | 기능 |  |  | - unused | unused
Parallel I/O | Parallel Input (8-ch) | 기능 |  |  | - Parallel input 기능 구현 | 외부 Interface
| Parallel Output (4-ch) | 기능 |  |  | - Parallel output 기능 구현
Relay contact | Relay contact Input (4-ch) | 기능 |  |  | - Relay contact input 기능 구현 | 외부 Interface
| Relay contact Output (8-ch) | 기능 |  |  | - Relay contact output 기능 구현
TC(thermocouple) | 온도 측정 | 기능 |  |  | - MCU internal ADC 1 channel
| TC Calibration | 기능/HW |  |  | - 회로 부품 오차 보상을 위한 calibration 기능 | 기준 저항 jig 필요함
RTD(PT100) | 온도 측정 | 기능 |  |  | - MCU internal ADC 2 channel
| RTD Calibration | 기능/HW |  |  | - 회로 부품 오차 보상을 위한 calibration 기능 | 기준 저항 jig 필요함
Analog 입출력 | 4-20mA 출력 1 채널 | 기능 |  |  | - PLC 에 제공하는 측정 data 1 채널 (4~20mA) | D-Sub 8p 출력
| 4-20mA 출력 2 채널 | 기능 |  |  | - PLC 에 제공하는 측정 data 2 채널 (4~20mA)
| 4-20mA 출력 3 채널 | 기능 |  |  | - PLC 에 제공하는 측정 data 3 채널 (4~20mA)
| 4-20mA 출력 4 채널 | 기능 |  |  | - PLC 에 제공하는 측정 data 4 채널 (4~20mA)
| 4-20mA 출력 calibration | 기능/HW |  |  | - 각 analog 출력 4~20mA 범위에 대한 calibration
(External DAC 출력에 대한 calibration 및 값 저장)
| 0-4.025V 입력 1 채널 | 기능 |  |  | - pH, ORP, ISE 전극 측정 data 입력 1 채널 (0-4.025V) | 4 channel ADC (AD7682)
| 0-4.025V 입력 2 채널 | 기능 |  |  | - pH, ORP, ISE 전극 측정 data 입력 2 채널 (0-4.025V)
| 0-4.025V 입력 3 채널 | 기능 |  |  | - pH, ORP, ISE 전극 측정 data 입력 3 채널 (0-4.025V)
| 0-4.025V 입력 4 채널 | 기능 |  |  | - pH, ORP, ISE 전극 측정 data 입력 4 채널 (0-4.025V)
| 0-4.025V 입력 calibration | 기능/HW |  |  | - 각 analog 입력 0-4.025V 범위에 대한 calibration
(External ADC 출력에 대한 calibration 및 값 저장)
GPIO 입출력 | Sensor/FAN Input (16-ch) | 기능 |  |  | - LEAK 1~2, LEVEL 1~2, DOOR, EXHAUST, INTERLOCK, ESTOP / Total 8ea - FAN 1~4, RESERVED 1~4 / Total 8ea | SN74LVC540PWR
| 24V output (16-ch) | 기능 |  |  | - SOL 1~12, BURETTE 1~2 / Total 16ea | ULN2003ADR
| BLDC I/O (4-ch) | 기능 |  |  | - Mixer 제어용 BLDC Drive I/O | TXB0104PWR
Error 판단 기능 | TC1047 동작 판단 | 기능 |  |  | - Cold junction temperature sensor
| TC 동작 판단 | 기능 |  |  | - TC 동작 상태 확인
| 열선 heater 동작 판단 | 기능 |  |  | - 열선 heater 동작 상태 확인, TC sensor 이용
| Alarm 기능 | 기능
기능
Data 저장 기능 | micro SD card I/F | 기능/HW |  |  | - Micro SD card interface
| 측정 data 저장 | 기능 |  |  | - Raw data 저장 (to micro SD card) @ 2 sec
|  | 기능 |  |  | - 일반/raw data 분리 표시 기능
통신 기능 | RS-232C #1 기능 | 기능 |  |  | - System 동작 monitoring (debugging) - F/W upgrade (Bootloader) | 115200 baud, 8 data bit, no parity, 1 stop bit
| RS-232C #2 기능 | 기능 |  |  | - External RS232, unused | 115200 baud, 8 data bit, no parity, 1 stop bit
| RS-232C #3 기능 | 기능 |  |  | - Panal PC 와의 통신, 통신 protocol 구현 | 115200 baud, 8 data bit, no parity, 1 stop bit
| RS-485 #1 기능 | 기능 |  |  | - Hamilton syringe pump 제어용 | 9600 baud, 8 data bit, no parity, 1 stop bit
| Ethernet | UDP |  |  | - External PC 연결 - 측정 data UDP packet 송출 기능 - PC 와의 통신 protocol 기능 | Now unused
Watch dog | watchdog 기능 | 기능 |  |  | - MCU 이상 동작시 restart 하기 위한 기능
SSCG | SSCG 기능 | 기능 |  |  | - EMI 저감을 위해 SSCG(Spread Spectrum Clock Generation) 기능 구현
HW test | GPIO read 기능 | 기능 |  |  | - manual command 로 GPIO read | ex.) READ GPIOA
| GPIO write 기능 | 기능 |  |  | - manual command 로 GPIO write | ex.) WRITE GPIOA 1234
| LED onoff 기능 | 기능 |  |  | - manual command 로 LED on/off | ex.) LED RED ON
| Parallel input read 기능 | 기능 |  |  | - manual command 로 Parallel input read | ex.) READ PARIN
| Parallel output write 기능 | 기능 |  |  | - manual command 로 Parallel output write | ex.) WRITE PAROUT 12345
| Relay input read 기능 | 기능 |  |  | - manual command 로 Relay input read | ex.) READ RIN
| Relay output write 기능 | 기능 |  |  | - manual command 로 Relay output write | ex.) WRITE ROUT 12345

## 2-2) GPIO
L-Titrator MCU GPIOs |  |  |  |  | SPI | ADC | DAC
STM32F407IG |  |  |  |  | UART | I2C | GPIO
[5 empty] | SDIO | JTAG | ETH
GPIO_A | Function Block | Signal Name | Direction | Function
0 | ETH | MII_CRS
1 | ETH | MII_RX_CLK
2 | ETH | MII_MDIO
3 | ETH | MII_COL
4 | DAC | DAC1 | AOUT | DAC #1 output, 4-20mA ch#1 output
5 | DAC | DAC2 | AOUT | DAC #2 output, 4-20mA ch#2 output
6 | ADC | ADC1 | AIN | ADC #1 input, TC temperature sensor #1 input
7 | ETH | MII_RX_DV
8 | RCC | MCO | OUT | 25MHz clock for PHY
9 | UART1 | UART_TX1 | OUT | UART #1, PC debugging port (isolation) 115200 baud, 8-bit data, 1 stop bit, no parity
10 | UART1 | UART_RX1 | IN
11 | GPIO | B_MB_REV1 | IN | PCB Revision (internal pull-up) PA_11 PA_12 PCB Revision 0 0 rev 0.1 0 1 rev 0.2 1 0 rev 1.0 1 1 rev 1.1
12 | GPIO | B_MB_REV2 | IN
13 | JTAG | SWDIO |  | JTAG
14 | JTAG | SWCLK
15 | JTAG | JTDI
GPIO_B | Function Block | Signal Name | Direction | Function
0 | ETH | MII_RXD2
1 | ETH | MII_RXD3
2 | BOOT | BOOT1 | IN | Boot1 : always 0
3 | JTAG | SWO |  | JTAG
4 | JTAG | NJTRST
5 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
6 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
7 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
8 | ETH | MII_TXD3
9 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
10 | UART3 | UART_TX3 | OUT | UART #3, Panel PC port 9600 baud, 8-bit data, 1 stop bit, no parity
11 | UART3 | UART_RX3 | IN
12 | ETH | MII_TXD0
13 | ETH | MII_TXD1
14 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
15 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
GPIO_C | Function Block | Signal Name | Direction | Function
0 | ADC | ADC2 | AIN | ADC #2 input, RTD temperature sensor #3 input
1 | ETH | MII_MDC
2 | ETH | MII_TXD2
3 | ETH | MII_TX_CLK
4 | ETH | MII_RXD0
5 | ETH | MII_RXD1
6 | UART6 | UART_TX6 | OUT | UART #6, Hamilton silinge pump communication port, RS485 - 9600 baud, 8-bit data, 1 stop bit, no parity
7 | UART6 | UART_RX6 | IN
8 | SDIO | SD_D0 | IN/OUT | micro SD card interface, unused now use DMA2
9 | SDIO | SD_D1 | IN/OUT
10 | SDIO | SD_D2 | IN/OUT
11 | SDIO | SD_D3 | IN/OUT
12 | SDIO | SD_CLK | OUT
13 | GPIO | SD_DET | IN | SD card detect - avoid chattering min. 400 msec - 0 : SD card extracted, 1 : SD card inserted - internal pull-up required
14 | XTAL | OSC32 | IN | external 32.768KHz clock for RTC
15 | XTAL | OSC32 | OUT
GPIO_D | Function Block | Signal Name | Direction | Function
0 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
1 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
2 | SDIO | CMD |  | micro SD card interface
3 | GPIO | RD_ENB1 | IN | sensor input read enable
4 | GPIO | RD_ENB2 | IN | fan input read enable
5 | UART2 | UART_TX2 | OUT | UART #2, PLC connection port(isolated) 9600 baud, 8-bit data, 1 stop bit, no parity
6 | UART2 | UART_RX2 | IN
7 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
8 | GPIO | RD_D0 | IN | external open collector input defined - 1 : input activated - 0 : idle
9 | GPIO | RD_D1 | IN
10 | GPIO | RD_D2 | IN
11 | GPIO | RD_D3 | IN
12 | GPIO | RD_D4 | IN
13 | GPIO | RD_D5 | IN
14 | GPIO | RD_D6 | IN
15 | GPIO | RD_D7 | IN
GPIO_E | Function Block | Signal Name | Direction | Function
0 | GPIO | PAR_IN0 | IN | external 24V input defined - 0 : input activated - 1 : idle
1 | GPIO | PAR_IN1 | IN
2 | GPIO | PAR_IN2 | IN
3 | GPIO | PAR_IN3 | IN
4 | GPIO | PAR_IN4 | IN
5 | GPIO | PAR_IN5 | IN
6 | GPIO | PAR_IN6 | IN
7 | GPIO | PAR_IN7 | IN
8 | GPIO | PAR_OUT0 | OUT | Parallel output 0, 1(output Tr. on) 0(output Tr. off)
9 | GPIO | PAR_OUT1 | OUT
10 | GPIO | PAR_OUT2 | OUT
11 | GPIO | PAR_OUT3 | OUT
12 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
13 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
14 | GPIO | RELAY_CON0 | OUT | Relay contact output
15 | GPIO | RELAY_CON1 | OUT
GPIO_F | Function Block | Signal Name | Direction | Function
0 | GPIO | RELAY_CON2 | OUT | Relay contact output
1 | GPIO | RELAY_CON3 | OUT
2 | GPIO | RELAY_CON4 | OUT
3 | GPIO | RELAY_CON5 | OUT
4 | GPIO | RELAY_CON6 | OUT
5 | GPIO | RELAY_CON7 | OUT
6 | GPIO | B_RELAY_IN0 | IN | Relay contact input
7 | GPIO | B_RELAY_IN1 | IN
8 | GPIO | B_RELAY_IN2 | IN
9 | GPIO | B_RELAY_IN3 | IN
10 | ADC | ADC3 | AIN | ADC #3 input, TC cold junction temperature sensor #3 input TC1047 output is connected to this pin.
11 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
12 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
13 | GPIO | BD_LED_YL | OUT | board LED yellow : 1(on), 0(off)
14 | GPIO | BD_LED_GR | OUT | board LED green : 1(on), 0(off)
15 | GPIO | BD_LED_RED | OUT | board LED red : 1(on), 0(off)
GPIO_G | Function Block | Signal Name | Direction | Function
0 | GPIO | SOL_1 | OUT | Solenoid valve output (dalington)
1 | GPIO | SOL_2 | OUT
2 | GPIO | SOL_3 | OUT
3 | GPIO | SOL_4 | OUT
4 | GPIO | SOL_5 | OUT
5 | GPIO | SOL_6 | OUT
6 | GPIO | SOL_7 | OUT
7 | GPIO | SOL_8 | OUT
8 | GPIO | SOL_9 | OUT
9 | GPIO | SOL_10 | OUT
10 | GPIO | SOL_11 | OUT
11 | ETH | MII_TX_EN
12 | GPIO | SOL_12 | OUT | Solenoid valve output (dalington)
13 | GPIO | BU_1 | OUT | Burette valve output #1
14 | GPIO | BU_2 | OUT | Burette valve output #2
15 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
GPIO_H | Function Block | Signal Name | Direction | Function
0 | XTAL | OSC_IN |  | 25MHz clock input
1 |  | OSC_OUT
2 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
3 | GPIO | BLDC_DIR | OUT | BLDC CW/CCW
4 | I2C2 | SCL |  | I2C, unused now - fast mode (400 KHz)
5 | I2C2 | SDA
6 | GPIO | BLDC_PWM | OUT | TIM12_CH1 PWM out Frequency : 84Mhz / Prescaler (42-1) / Period (100-1) = 20kHz Duty : 0%
7 | I2C3 | SCL |  | EEPROM I2C, unused now - fast mode (400 KHz)
8 | I2C3 | SDA
9 | GPIO | BLDC_RPM | IN | BLDC RPM
10 | GPIO | BLDC_EN | IN | BLDC Break (Enable)
11 | GPIO | SPI_SEL_CH1 | OUT | SPI CS #1 : Ext DAC #1
12 | GPIO | SPI_SEL_CH2 | OUT | SPI CS #2 : Ext DAC #2
13 | GPIO | SPI_SEL_CH3 | OUT | SPI CS #3 : Ext DAC #3
14 | GPIO | SPI_SEL_CH4 | OUT | SPI CS #4 : Ext DAC #4
15 | GPIO | SPI_SEL_CH5 | OUT | SPI CS #5 : Ext ADC
GPIO_I | Function Block | Signal Name | Direction | Function
0 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
1 | SPI2 | CLK |  | SPI I/F, used for ... 1) Ext. ADC 4ch / 1ea 2) Ext. DAC 1ch / 4ea
2 | SPI2 | MISO
3 | SPI2 | MOSI
4 | GPIO | B_MB_TYPE1 | IN | 0001 ~ 1111 Main Board type 0001 : L-Titrator
5 | GPIO | B_MB_TYPE2 | IN
6 | GPIO | B_MB_TYPE3 | IN
7 | GPIO | B_MB_TYPE4 | IN
8 | GPIO | PCB_REV0 | IN | PCB Revision (internal pull-up) PI_09 PI_08 PCB Revision 0 0 rev 0.1 0 1 rev 0.2 1 0 rev 1.0 1 1 rev 1.1
9 | GPIO | PCB_REV1 | IN
10 | ETH | MII_RX_ER
11 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
12
13
14
15