## Sheet1
|  |  | L-Titrator 2021.11.17 1차 회로 디자인 리뷰 수정 및 개선 사항 |  | 작성자 : 최기용책임 | 작성일 : 2021.11.26
No. | Page | Part | MAIN BOARD Rev0.1_20211125 | 변경 이유 | 진행사항 | 비고
1 | page4 | DAC | op amp 부품 레퍼런스 매치 | 그룹별 매치 안됨 | 수정완료
2 | Page5 | Power/Parallel | 5V , 아날로그 전원(A5V)분리 | 아날로그 입력 전원 안정화 | 수정완료
3 |  |  | RELAY_COM_IN 신호선 ONE NET | ONE NET | 수정완료
4 |  |  | 12V 입력 쪽도 회로도에서 판단가능토록 ISOLATION 드로잉 | PCB 배치시 이해도 높임 | 수정완료
5 |  |  | 포토커플러 출력측 단독 풀업저항 삭제 | 중복 삽입 | 수정완료
6 |  |  | MCU 패러럴 아웃 라인 저항값이 큼 | 동작안될 가능성, 1K→470R | 수정완료
7 |  |  | 파워 입력 커넥터 SMW250 → YW396 2pin 으로 변경 | 24V 입력 전원 커넥터 차별 | 수정완료
8 |  |  | 부품 레퍼런스 일부 수정 E-CAP | Cxx → Ecxx, 세라믹 캡과 구분 | 수정완료
9 | Page6 | TEMP/SENSOR ERR/24VOUT/BLDC | TC 입력 받아 증폭해야함. 210배, TC1047추가 | TC 입력 범위 매우 낮음 | 수정완료
10 |  |  | 팬알람 최대 4포트 추가 | 전장파트 추가 요청 | 수정완료 | 버스설계
11 |  |  | BLDC RPM핀 타이머 포트로 연결 | 타이머 포트로 연결해야 RPM 계산 수월 | 수정완료
12 |  |  | BLDC 외부 24V 사용, ISOLATION 미적용, 드라이버 내장 모터 선정,GPIO 연결 | ISOLATION을 위한 5V 및 제어신호부 포토커플러 삭제 후 MCU 직접 연결 | 수정완료
13 | Page7 | UART | 레벨 시프터 3.3V TX 라인 풀업 저항 10K 처리 | FLOATING 가능성 있음. | 수정완료
14 |  |  | 종단저항 스위치 처리 | 점퍼핀에서 스위치로 변경 | 수정완료
15 | Page8 | ADC | 5V → A5V로 변경 | 전원 분리 진행 | 수정완료
16 |  |  | BIAS 레퍼런스 8채널→ 1채널로 수정 | 중복 설계 | 수정완료
17 |  |  | AD7689 GROUP 지정 | SYMBOL MISS MATCHING | 수정완료
18 | Page9 | INTERFACE | 1.27mm 소켓 전원핀 각 커넥터에 할당 , 디캡 추가 | 한쪽 커넥터에만 전원 인가 | 수정완료
19 |  |  | 2.54mm 소켓 12V 전원 디캡 추가 | 디커플링 목적 | 수정완료
20 |  |  | SOCKET SMD TYPE 변경 | 공간 확보를 위한 DIP→ SMD 변경 | 수정완료
21 |  |  | MAIN 보드 리비전 정보 MCU 모듈에서 읽기 위하여 위하여 DIP 스위치 추가 | 메인보드에 따른 FW 구분 | 수정완료
22 |  |  | MAIN 보드 TYPE DIP 스위치 추가 | 메인보드에 따른 FW 구분 | 수정완료
23 |  |  | 코인 배터리(홀더) 메인보드로 이동 | 사이즈 문제로 이동 | 수정완료
24 |  |  | TP POINT 추가 , TP_DAC_OUTx , TP_UART4_xx | MCU 모듈 할당 핀으로, TP 처리 | 수정완료
25 | 공통 |  | 몰렉스 5267-xx → 연호전자 대치품 커넥터로 변경 | 수급 및 단가 | 수정완료
No. | Page | Part | RELAY BOARD Rev0.1_20211125 | 변경 이유 | 진행사항 | 비고
1 | page3 | Relay | 스너버 회로 시정수 설정 | 릴레이 보호 목적 | 수정완료
2 |  |  | 12V 커넥터 입력단 디캡 추가 | 디커플링 목적 | 수정완료
3 |  |  | 릴레이 핀번호 일반 IC 핀맵 스타일로 변경 요청 | 이해도 높임. | 수정완료
4 |  |  | 릴레이 전원 폴리스위치 적용 검토 | 릴레이 보호 목적 | 보류
No. | Page | Part | MCU 모듈 Rev0.1_20211125 | 변경 이유 | 진행사항 | 비고
1 | page4 | ethernet/interface | 어레이저항 사용 검토 | PCB 공간 줄일 수 있음. | 수정X
2 |  |  | 외부 오실레이터 삭제 | PSI 모델에서 불필요 검증됨. | 수정완료
3 |  |  | RJ45 커넥터 재고 확인 |  | 재고 있음
4 |  |  | 커넥터 전원 라인 수정, 디캡 추가 | 디커플링 목적 | 수정완료
5 |  |  | IN/OUT 핀 네임 변경.. 공용화문제, 핀아웃 수 100PIN → 120PIN | PA_UART, PB_SPI 와 같이 변경 | 수정완료