## Sheet1
|  |  | L-Titrator 2021.12.02 3차 회로 디자인 리뷰 수정 및 개선 사항 |  |  |  | 작성자 : 최기용책임 | 수정일 : 2021.12.08
MAIN BOARD Rev0.1_20211201 → MAIN BOARD Rev0.1_20211203A
No. | Page | Part | 변경점 | 변경전 | 변경후 | 변경 이유 | 진행사항 | 비고
1 | Page5 | Power/Parallel | 3.3V LDO input voltage dual design R237, R236 추가 | 7V input → 3.3V output |  | 7V 입력에 따른 3.3V 출력시 LDO 발열이 있을경우 , 5V 출력을 3.3V LDO 입력으로 사용하기 위함. | 수정완료 | 21.12.02
|  |  | 7V to A5V LOD 변경 |  |  | 사이즈 SOT223 → SOT23 타입변경 전류용량 800mA → 100mA 변경 주변 E-CAP → Tantal 변경 | 수정완료 | 21.12.06
2 |  |  | 부품 삭제 R60, LED10 R61, LED11 |  | 삭제 | 3.3V 출력 LED 만 확인 | 수정완료 | 21.12.02
3 | Page6 | TEMP/SENSOR ERR/24VOUT/BLDC | 배치 권고 |  |  | J7 근접 배치 및 U21.3번핀 R117 GND 근접배치 | 회로도 코멘트 | 21.12.02
4 |  |  | 시정수 수정 | R118 : 590R R120 : 118R | R118 : 5.6K R120 : 1K | 표준저항 사용 및 K_ohm단위로 변경 | 수정완료 | 21.12.02
5 |  |  | 달링턴 IC 변경 | U23,24 : ULN2803ADW | U23,24 : ULN2003ADR | 부품 수급문제로 2803(8ch)x2 → 2003(7ch)x2으로 변경 | 수정완료 | 21.12.08
6 |  |  | 24V OUT PORT 수 변경 | J8~J24 16port | J8~J22 14port | 포트수변경으로 커넥터 삭제 | 수정완료 | 21.12.08
7 |  |  | 레벨시프터 추가 | none |  | BLDC 5V 레벨로 제어, 레벨시프터 추가 | 수정완료 | 21.12.08
8 | Page8 | ADC | 시정수 수정 | R163 : 13.7K R166 : 1.69K | R163 : 18K R166 : 2.2K | 표준저항 사용 | 수정완료 | 21.12.02
9 |  |  | 채널 수 조정 | 아날로그 입력 8채널 | 아날로그 입력 4채널 | 회의결과 APMi 장비에서도 8채널중 4채널만 사용가능함. | 수정완료 | 21.12.03
10 |  |  | IC 변경 | AD7689 | AD7682 | 8CH → 4CH | 수정완료 | 21.12.03
11 |  |  | AMP GAIN 조정 | R160 : 3.57K | R160 : 2.7K | ADC 입력 범위 0V~4.096V를 만족시키기 위한 GAIN 4.6 → 3.7 로 변경 | 수정완료 | 21.11.29
12 | Page9 | INTERFACE | DIP S/W | SW2, SW3 삭제 |  | 고정저항으로 TYPE 및 REV 정보 입력 | 수정완료 | 21.12.02
13 |  |  | 시정수 수정 | R207~R210 : 100R R215~R216 : 100R | R207~R209 : 10K, R210 : NA_10K R211~R213 : NA_10K, R214: 10K R215~R216 : NA_10K | 풀업/풀다운 처리로 TYPE 및 REV 정보 확인 | 수정완료 | 21.12.02
14 |  |  | NET변경 | J31.34/36 → BU3, PUMA_A | J31.34/36 → GND | 24V OUT 포트수 변경으로 NET 수정 | 수정완료 | 21.12.08
15 | Page10 | RELAY CONTACT IN/OUT | 릴레이 IN/OUT 커넥터 NET 위치 변경 |  |  | 신호 분리 목적 제어신호와 전원 묶음, OUTPUT 신호 묶음 | 수정완료 | 21.11.29
RELAY BOARD Rev0.1 20211201 → RELAY BOARD Rev0.1 20211207
No. | Page | Part | 변경점 | 변경전 | 변경후 | 변경 이유 | 진행사항 | 비고
1 | 3 | RELAY | 릴레이 IN/OUT 커넥터 NET 위치 변경 |  |  | 신호 분리 목적 제어신호와 전원 묶음, OUTPUT 신호 묶음 | 수정완료 | 21.12.02
2 |  |  | 저항 LIBRARY PIN NUMBER NOT DISPLAY |  |  | 회로 간소화 목적 | 수정완료 | 21.12.02
3 |  |  | 릴레이 변경 |  |  | 사이즈 고려하여 폭 좁은 부품으로 변경(길이는 같음) | 수정완료 | 21.12.07
MCU MODULE Rev0.1 20211201 → MCU MODULE Rev0.1 20211203
No. | Page | Part | 변경점 | 변경전 | 변경후 | 변경 이유 | 진행사항 | 비고
1 | 공통 | OFFPAGE_NET | net name 변경 |  |  | Net Name 길어서 추가 수정, 좌측 그림 외 다수 변경 | 수정완료 | 21.12.03
2 | page3 | MCU | Header pin(J1) 품명 변경 |  |  | 2.54PITCH DIP → 1.25PITCH SMD | 수정완료 | 21.12.01
3 | Page4 | INTERFACE | NET변경 | CN2.33/35 → PG15,PH2 | CN31.33/35 → GND | 24V OUT 포트수 변경으로 NET 수정 | 수정완료 | 21.12.08