## 98)V0.1보드시험현황
항목 |  | 시료 #1 | 시료 #2 | 시료 #3 | 시료 #4 | 시료 #5 | 시료 #6 | Remark
1. Power | 12V(11.99V) output | 12.11
| 12V(11.99V) ripple (mVpp) | 21.6
| 5V(5.289V) output | 4.995
| 5V(5.289V) ripple (mVpp) | 34
| 5V(A5V) output | 4.994
| 5V(A5V) ripple (mVpp) | 30
| 3.3V output | 3.305
| 3.3V ripple (mVpp) | 26.8
2. F/W upload | IAP image upload | V1.2 |  | V1.2
| Application image upload | V0.1 |  | V0.1
3. Board Rework | V/I Convert 저항값 수정 | O | O | O | O | O | O
| BLDC RPM, EN Port Pin swap | O | O | O | O | O | O
| BLDC Buffer OE Pin pull up 추가 | O | O | O | O | O | O
4. UART | UART #1 (DEBUG) | O |  | O
| UART #2 (RS232) | O |  | O
| UART #3 (Panel PC) | O |  | O
| UART #5 (RS485) | O |  | O
| Ethernet | O |  | O
5. Calibration | RTD calibration | O |  | O
| TC calibration | O |  | O
| 4~20mA OUT 0 calibration | O |  | O
| 4~20mA OUT 1 calibration | O |  | O
| 4~20mA OUT 2 calibration | O |  | O
| 4~20mA OUT 3 calibration | O |  | O
| 4~20mA IN 0 calibration | O |  | O
| 4~20mA IN 1 calibration | O |  | O
| 4~20mA IN 2 calibration | O |  | O
| 4~20mA IN 3 calibration | O |  | O
6. I/O read/write | Parallel input read (8p) | O |  | O
| Parallel output write (4p) | O |  | O
| Relay contact input read (4p) | O |  | O
| Relay contact output write (8p) | O |  | O
| Sensor input#1 (8p) | O |  | O
| Sensor input#2 (8p) | O |  | O
| 24V output#1 write (8p) | O |  | O
| 24V output#2 write (8p) | O |  | O
| Micro SD card |  |  | O
| BLDC Motor output | O |  | O
| BLDC Motor Input | O |  | O

## 99)HW추가수정사항
HW 추가 수정 필요한 사항
No. | Issued by | 수정 필요 항목 | Description | 반영 여부 | Remark
1 | 조락현 | Main 회로도 DAC PART, Connector pin 배열 수정 |  |  | SPI_SEC_CH1-가 현재 기준으로 DAC #4ch에 할당 됨 커넥터 핀맵 배열을 역순으로 수정 필요
2 |  | Main 회로도 DAC PART, V/I Convert 저항값 수정 |  | O | LTC2601의 출력 범위 : 0~3.3V (Ref. voltage : 3.3V) 현재 V/I Convert 저항값 기준 출력 범위 : 0~16.5mA R1,R10,R19,R28 : 현재 200R에서 150R로 변경 필요 변경 V/I Convert 저항값 기준 출력 범위 : 0~22mA
3 |  | BLDC RPM(PH10), DIR(PH3) 포트 변경 |  | O | ST社 Chip bug로 EXTI 사용을 위해 포트 변경 기존 : RPM (PH10), DIR(PH3) 변경 : RPM (PH3), DIR(PH10) ※ R121, R122 Cross 해야함 ※ [07) BLDC] Sheet 참고
4 |  | BLDC PWM 출력 Pull-up 추가 |  | O | Board reset 시 PWM 출력이 Low로 고정되면서, BLDC motor가 최대(무부하) 출력을 하게 됨. 이를 방지하기 위해 아래 내용 적용 1) PWM signal A, B Side Pull-up 저항 추가 2) OE - NRST 연결하여 Reset 시 IC Disable
5 |  | Reset 시 Level Shifter OE Pin - NRST 연결 |  | O

## 00) L-Titrator_spec
1. L-Titrator Basic Specification |  | (적정 방식 농도계)
1) Required Functions
대분류 | 중분류 | 소분류 | Priority | Status | 기능 | 비고
RTC 기능 | RTC setup 기능 | 기능 |  |  | - RTC user setting 기능, back-up 기능
| RTC batterty 전압 check | 기능/HW |  |  | - RTC battery 전압 monitoring 및 low voltage warning
EEPROM |  | 기능 |  |  | - unused | unused
Parallel I/O | Parallel Input (8-ch) | 기능 |  |  | - Parallel input 기능 구현 | 외부 Interface
| Parallel Output (4-ch) | 기능 |  |  | - Parallel output 기능 구현
Relay contact | Relay contact Input (4-ch) | 기능 |  |  | - Relay contact input 기능 구현 | 외부 Interface
| Relay contact Output (8-ch) | 기능 |  |  | - Relay contact output 기능 구현
TC(thermocouple) | 온도 측정 | 기능 |  |  | - MCU internal ADC 1 channel
| TC Calibration | 기능/HW |  |  | - 회로 부품 오차 보상을 위한 calibration 기능 | 기준 저항 jig 필요함
RTD(PT100) | 온도 측정 | 기능 |  |  | - MCU internal ADC 2 channel
| RTD Calibration | 기능/HW |  |  | - 회로 부품 오차 보상을 위한 calibration 기능 | 기준 저항 jig 필요함
Analog 입출력 | 4-20mA 출력 1 채널 | 기능 |  |  | - PLC 에 제공하는 측정 data 1 채널 (4~20mA) | D-Sub 8p 출력
| 4-20mA 출력 2 채널 | 기능 |  |  | - PLC 에 제공하는 측정 data 2 채널 (4~20mA)
| 4-20mA 출력 3 채널 | 기능 |  |  | - PLC 에 제공하는 측정 data 3 채널 (4~20mA)
| 4-20mA 출력 4 채널 | 기능 |  |  | - PLC 에 제공하는 측정 data 4 채널 (4~20mA)
| 4-20mA 출력 calibration | 기능/HW |  |  | - 각 analog 출력 4~20mA 범위에 대한 calibration
(External DAC 출력에 대한 calibration 및 값 저장)
| 0-4.025V 입력 1 채널 | 기능 |  |  | - pH, ORP, ISE 전극 측정 data 입력 1 채널 (0-4.025V) | 4 channel ADC (AD7682)
| 0-4.025V 입력 2 채널 | 기능 |  |  | - pH, ORP, ISE 전극 측정 data 입력 2 채널 (0-4.025V)
| 0-4.025V 입력 3 채널 | 기능 |  |  | - pH, ORP, ISE 전극 측정 data 입력 3 채널 (0-4.025V)
| 0-4.025V 입력 4 채널 | 기능 |  |  | - pH, ORP, ISE 전극 측정 data 입력 4 채널 (0-4.025V)
| 0-4.025V 입력 calibration | 기능/HW |  |  | - 각 analog 입력 0-4.025V 범위에 대한 calibration
(External ADC 출력에 대한 calibration 및 값 저장)
GPIO 입출력 | Sensor/FAN Input (16-ch) | 기능 |  |  | - LEAK 1~2, LEVEL 1~2, DOOR, EXHAUST, INTERLOCK, ESTOP / Total 8ea - FAN 1~4, RESERVED 1~4 / Total 8ea | SN74LVC540PWR
| 24V output (16-ch) | 기능 |  |  | - SOL 1~12, BURETTE 1~2 / Total 16ea | ULN2003ADR
| BLDC I/O (4-ch) | 기능 |  |  | - Mixer 제어용 BLDC Drive I/O | TXB0104PWR
Error 판단 기능 | TC1047 동작 판단 | 기능 |  |  | - Cold junction temperature sensor
| TC 동작 판단 | 기능 |  |  | - TC 동작 상태 확인
| 열선 heater 동작 판단 | 기능 |  |  | - 열선 heater 동작 상태 확인, TC sensor 이용
| Alarm 기능 | 기능
기능
Data 저장 기능 | micro SD card I/F | 기능/HW |  |  | - Micro SD card interface
| 측정 data 저장 | 기능 |  |  | - Raw data 저장 (to micro SD card) @ 2 sec
|  | 기능 |  |  | - 일반/raw data 분리 표시 기능
통신 기능 | RS-232C #1 기능 | 기능 |  |  | - System 동작 monitoring (debugging) - F/W upgrade (Bootloader) | 115200 baud, 8 data bit, no parity, 1 stop bit
| RS-232C #2 기능 | 기능 |  |  | - External RS232, unused | 115200 baud, 8 data bit, no parity, 1 stop bit
| RS-232C #3 기능 | 기능 |  |  | - Panal PC 와의 통신, 통신 protocol 구현 | 115200 baud, 8 data bit, no parity, 1 stop bit
| RS-485 #1 기능 | 기능 |  |  | - Hamilton syringe pump 제어용 | 9600 baud, 8 data bit, no parity, 1 stop bit
| Ethernet | UDP |  |  | - External PC 연결 - 측정 data UDP packet 송출 기능 - PC 와의 통신 protocol 기능 | Now unused
Watch dog | watchdog 기능 | 기능 |  |  | - MCU 이상 동작시 restart 하기 위한 기능
SSCG | SSCG 기능 | 기능 |  |  | - EMI 저감을 위해 SSCG(Spread Spectrum Clock Generation) 기능 구현
HW test | GPIO read 기능 | 기능 |  |  | - manual command 로 GPIO read | ex.) READ GPIOA
| GPIO write 기능 | 기능 |  |  | - manual command 로 GPIO write | ex.) WRITE GPIOA 1234
| LED onoff 기능 | 기능 |  |  | - manual command 로 LED on/off | ex.) LED RED ON
| Parallel input read 기능 | 기능 |  |  | - manual command 로 Parallel input read | ex.) READ PARIN
| Parallel output write 기능 | 기능 |  |  | - manual command 로 Parallel output write | ex.) WRITE PAROUT 12345
| Relay input read 기능 | 기능 |  |  | - manual command 로 Relay input read | ex.) READ RIN
| Relay output write 기능 | 기능 |  |  | - manual command 로 Relay output write | ex.) WRITE ROUT 12345

## 02) SW Settings
L-Titrator Main board SW 작업 방법
1. 개발 환경 set-up
1) STM32CubeIDE download 및 설치 한다
- STM32CubeIDE 프로그램은 STM32F407IG MCU 사용시 pin 설정, clock 설정, peripheral 설정 등을 수행한 후 기본 초기화 된 C source 를 generation 해주는 utility 이다.
- 또한 통합 개발 환경을 제공하여, compile, link 등을 수행하여 최종 image 까지 만들어 준다
- www.st.com 에서 STM32CubeIDE S/W download 후 압축 풀고 설치
2) STM32CubeProgrammer download 및 설치 한다
- STM32CubeProgrammer 프로그램은 STM32F407IG MCU 사용시 최초 보드 제작후 System boot 기능을 이용하여 IAP 를 program 하기 위한 tool 이다
2. 개발 source 관리
1) 개발 source 는 svn 에 저장하고 version 관리 한다
2) IAP source 저장 위치
https://yjyoo/svn/iap_fw/trunk
3) L-Titrator main board source 저장 위치
https://yjyoo/svn/L_Titrator/L_Titrator_FW
3. Source 개발 순서
1) CubeIDE 실행 --> workspace directory 지정 (주로 06. FW directory 지정) --> project 생성 (L_Titrator 와 같이 project 지정)
--> project 생성에 시간 좀 걸림
2) MCU resource assign (UART, I2C, SPI, SDIO, ETH, ADC, DAC, GPIO, RTC, timer, RTOS, LWIP)
- 사용하지 않는 핀은 모두 GPIO input mode, pull-up 으로 설정 한다.
- GPIO output 으로 사용할 pin 들은 초기값 high/low 를 동작에 맞추어 잘 설정 한다.
3) MCU clock assign
RCC --> HSE enable(bypass clock source선택) --> LSE enable(crystal/ceramic resonator 선택) --> MCO1(master clock output 1) enable 할 것
(MCU 25MHz clock 을 PHY 에 공급하고자 할때)
MCO1 <-- HSE 가 되도록 할 것
RTC clock 은 LSE 가 되도록 할 것
4) IWDG (independent watchdog) 기능 사용할 것
- pre-scaler : 16
- reload : 4095
- 단, generation watchdog code 는 그대로 사용하지 않고 env 설정에 맞추어 사용/비사용 결정할 것
5) Middleware 사용 설정할 것
- FATFS : SD memory card 사용시 필요한 file system
---> SD_DET 핀으로 사용하는 GPIO 선택하여야 함.
- LwIP : Light weight IP, ethernet 사용시 선택
--- DHCP : disable
--- netconn interface 사용할 것이므로 반드시 FREERTOS 사용해야 함.
- FREERTOS : RTOS 사용시 선택
--- CMSIS_V2 선택
--- 필요한 task 설정
--- 필요한 semaphore 설정
6) IAP 를 이용한 FW upgrade 를 위해 필요한 내용들 수정해야 함. --> IAP sheet 내용 참조
4. 다른 project 를 copy 하여 새로운 project 를 만드는 경우
1) CubeMX 를 먼저 실행하여 pjt 이름을 확인하고 디렉토리 이름을 이것으로 변경한다.
2) CubeIDE 실행한다. 이때 workspace 는 project 가 있는 상위 디렉토리를 선택해야 한다.
3) compile error 발생시 흔히 include path 가 빠진것이므로 이를 추가해 준다
4) 각 pin assign 및 MCU resource 할당 (UART, I2C, SPI 등)
5) clock assign
6) source coding & debuggingh
5. 주의 사항
- 반드시 compiler option 의 optimization 을 off 하고 사용할 것
6. Cubemx 에서 source generation 시 반드시 비교하여 이전 수정 사항을 반영해야 하는 파일들
1) \Core\Src\ main.c <---> main.c.ref
2) \Middlewares\Third_Party\LwIP\src\include\lwip\ opt.h <---> opt.h.ref
3) \LWIP\App\ lwip.c <---> lwip.c.ref
4) \LWIP\Target\ ethernetif.c <---> ethernetif.c.ref

## 02-1) IAP
1. IAP (In-circuit Application Programming) 관련
1) STM32F407 Boot Configuration 관련
a) STM32F407 은 Boot pin 2ea 의 설정상태에 따라 Booting 동작을 선택할 수 있다.
| Boot 1 | Boot 0 | Boot Operation |  | Remark
| x | 0 | Main Flash memory |  | - IAP 설치되어 살아날때 약 2초간 S/W upgrade 경우인지 판단하여 S/W upgrade 를 하거나 그냥 살아나거나를 판단. - IAP program 이 address 0x800_0000 ~ 0x800_FFFF 를 사용하므로 Application program 은 address 0x801_0000 ~ 0x80F_FFFF 를 사용하여야 한다.
| 0 | 1 | System memory |  | - 최초에 IAP 를 program 하기위해 한 번 사용함. - embedded bootloader 가 내장되어 Flash memory 를 reprogram 하는 용도로 사용됨. - UART1/UART3/USB 를 사용함
| 1 | 1 | Embedded SRAM |  | unused
b) 보드가 최초 조립된 이후 DIP switch 를 System memory boot 로 설정한후 System memory boot 기능을 이용하여 미리 작성해둔 IAP 이미지를 Main Flash memory 에 program 한다.
c) 이후 DIP switch 는 Main Flash memory boot 상태로 설정하며 DIP switch 설정을 다시 변경할 경우는 없다.
d) IAP 가 program 된 후에는 Application S/W upgrade 는 serial port #1 을 이용하여 수행한다.
- 필요한 시리얼 통신 프로그램 : YMODEM 으로 파일 upload 가 가능해야 함. (ex. ExtraPutty 등)
- IAP 를 이용한 upgrade mode 상태로 진입하는 방법 : 보드 reset 후 1.5초 이내에 시리얼 통신 프로그램에서 ESC 버튼을 3회 이상 입력
- 필요한 application S/W format : binary
- serial port 설정 : 115200 baud, 1 stop bit, no parity
2) IAP 제작
a) Github 에 있는 STM32F4 의 IAP source 를 참조하여 제작함
- https://github.com/eziya/STM32F4_HAL_IAP_UART 에서 source downloiad 함
- source 수정 내용은 https://blog.naver.com/eziya76/221552811740 의 설명 참조 함
b) CubeIDE tool 에서 new project 생성함
- new project 생성
- pin 설정 : external clock(bypass mode), USART1 pin 번호 설정,
- clock configuration(HSE, use PLL, 168MHz) 설정
- source generation 함
c) 생성한 new project 에 download 한 파일들 추가 및 변경 내용들 비교하여 반영 한다.
- 제일 중요한 내용 : STM32F407 의 MSP 는 0x20020000 이기 때문에, 원래 코드대로 0x2FFE0000 와 AND 연산하면 0x20020000 이 되기 때문에
정상적으로 Application 으로 Jump 를 하지 못하므로 0x2FFD0000 으로 변경한 부분
2. IAP 를 통한 upgrade 를 위해 Application 에서 반드시 수정해야 하는 부분
1) system_stm32f4xx.c : 아래와 같이 변경할 것
- application 의 시작 번지를 0x0801_0000 으로 변경하는 내용, CubeIDE 설치 버전에 따라 아래와 같이 수정이 다를수 있음
2) STM32F407IGHX_FLASH.ld : 아래와 같이 수정해야 함
- application 의 시작 번지를 0x0801_0000 으로 변경하는 내용 | [11 empty] | 061 750 7143
3. Flash Memory Map
1) IAP : sector 0 에 위치하며 sector 4 ~ 11 이 user application SW 저장 됨
sector 1, 2, 3 은 environment config 저장을 위해 reserve 함, 일단 sector 3 을 config 저장 위치로 사용 함
Flash memory 의 특정 sector 를 환경 변수 저장 공간으로 사용함으로 보드상에 있는 EEPROM 은 사용하지 않음
Address | Flash Sector | Size | Nu-2000 Main controller S/W
80F_FFFF | Sector 11 | 128 K
80E_0000 |  | #7
| Sector 10 | 128 K
80C_0000 |  | #6
| Sector 9 | 128 K
80A_0000 |  | #5
| Sector 8 | 128 K
808_0000 |  | #4
| Sector 7 | 128 K
806_0000 |  | #3
| Sector 6 | 128 K
804_0000 |  | #2
| Sector 5 | 128 K
802_0000 |  | #1
| Sector 4 | 64 K | User App program SW starts from here address : 0x801_0000
801_0000 |  | #1
| Sector 3 | 16 K | Environment configure data area
800_C000 |  | #4
| Sector 2 | 16 K | Calibration configure data area
800_8000 |  | #3
| Sector 1 | 16 K | Reserved area
800_4000 |  | #2
| Sector 0 | 16 K | IAP program start from 0x800_0000 and jump to user app SW at 0x801_0000
800_0000 |  | #1
Environment data
- Flash sector 3 은 512 byte 씩 32 개의 env_parm group 으로 구성 된다.
- Flash memory 의 특성상 erase 시 모든 bit 가 1 이 되며 1 --> 0 으로 write 는 항상 가능한 특성을 이용함
- 이러한 형태로 구성하는 이유는 Flash erase 횟수를 최소화하기 위함 (Flash erase 가능 횟수 : 10,000 회로 통상적인 Flash memory 의 erase 가능 횟수 100,000 회에 비해 작기 때문)
즉, 1회 erase 후 31 번을 write 할 수 있음으로 마치 310,000 회를 write 하는 효과를 볼 수 있음
- 1 parm = 4 byte 로 구성
- 1 group = 128 개의 parm 으로 구성
- 첫번째 group 은 env table 의 version 및 env_parm group 중 valid 한것이 어느것인지 판단하는 용도로 사용
- 실제 valid 한 group 은 1개만 존재함
- env parm group 30 까지 쓴 다음에 Flash sector erase 수행하고 다시 env group 0 번 부터 write 함
Note : Flash erase/program 관련 변동사항 있음 (IDE 버전에서 변경된것으로 추정됨)
erase/program 시 반드시 HAL_FLASH_Unlock(); 과 HAL_FLASH_Lock(); 을 추가해야 함
program 시에는 매번 write 하기 전에 __HAL_FLASH_CLEAR_FLAG(FLASH_FLAG_EOP ¦ FLASH_FLAG_OPERR ¦ FLASH_FLAG_WRPERR ¦ FLASH_FLAG_PGAERR ¦ FLASH_FLAG_PGSERR ); 가 추가되어야 함
sector #3 |  |  | base_address = 0x0800_C000 | [9 empty] | 저장 횟수 : 126 | 0
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F
0x0000 | A | T | I | K | _ | E | N | V | _ | 0 | . | 1 |  |  |  |  | Env version
0x0010 | 0.. 7 | 8.. 15 | [14 empty] | usage bit flag : 0(used), 1(not used)
0x0020 | [16 empty] | unused
0x0030
0x0040
0x0050
0x0060
0x0070 |  |  |  |  | reserved
0x0080
0x0090
0x00A0
0x00B0
0x00C0
0x00D0
0x00E0
0x00F0
0x0100 | [16 empty] | unused
0x0110
0x0120
0x0130
0x0140
0x0150
0x0160
0x0170 |  |  |  |  | reserved
0x0180
0x0190
0x01A0
0x01B0
0x01C0
0x01D0
0x01E0
0x01F0
0x0200 | parm 0 |  |  |  | parm 1 |  |  |  | parm 2 |  |  |  | parm 3 |  |  |  | parm group 0
0x0210 | parm 4 |  |  |  | parm 5 |  |  |  | parm 6 |  |  |  | parm 7
. . .
0x05F0 | parm 252 |  |  |  | parm 253 |  |  |  | parm 254 |  |  |  | parm 255
0x0600 | parm 0 |  |  |  | parm 1 |  |  |  | parm 2 |  |  |  | parm 3 |  |  |  | parm group 1
. . .
0x09F0 | parm 252 |  |  |  | parm 253 |  |  |  | parm 254 |  |  |  | parm 255
0x0A00 | parm 0 |  |  |  | parm 1 |  |  |  | parm 2 |  |  |  | parm 3 |  |  |  | parm group 2
. . .
0x0DF0 | parm 252 |  |  |  | parm 253 |  |  |  | parm 254 |  |  |  | parm 255
. . .
0x3C00 | parm 0 |  |  |  | parm 1 |  |  |  | parm 2 |  |  |  | parm 3 |  |  |  | parm group 15
. . .
0x3FF0 | parm 252 |  |  |  | parm 253 |  |  |  | parm 254 |  |  |  | parm 255
sector #2 |  |  | base_address = 0x0800_8000 | [9 empty] | 저장 횟수 : 126 | 0
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F
0x0000 | A | T | I | K | _ | C | A | L | _ | 0 | . | 1 |  |  |  |  | Cal version
0x0010 | 0.. 7 | 8.. 15 | [14 empty] | usage bit flag : 0(used), 1(not used)
0x0020 | [16 empty] | unused
0x0030
0x0040
0x0050
0x0060
0x0070 |  |  |  |  | reserved
0x0080
0x0090
0x00A0
0x00B0
0x00C0
0x00D0
0x00E0
0x00F0
0x0100 | [16 empty] | unused
0x0110
0x0120
0x0130
0x0140
0x0150
0x0160
0x0170 |  |  |  |  | reserved
0x0180
0x0190
0x01A0
0x01B0
0x01C0
0x01D0
0x01E0
0x01F0
0x0200 | CAL parm 0 |  |  |  | CAL parm 1 |  |  |  | CAL parm 2 |  |  |  | CAL parm 3 |  |  |  | CAL group 0
0x0210 | CAL parm 4 |  |  |  | CAL parm 5 |  |  |  | CAL parm 6 |  |  |  | CAL parm 7
. . .
0x05F0 | CAL parm 252 |  |  |  | CAL parm 253 |  |  |  | CAL parm 254 |  |  |  | CAL parm 255
0x0600 | CAL parm 0 |  |  |  | CAL parm 1 |  |  |  | CAL parm 2 |  |  |  | CAL parm 3 |  |  |  | CAL group 1
. . .
0x09F0 | CAL parm 252 |  |  |  | CAL parm 253 |  |  |  | CAL parm 254 |  |  |  | CAL parm 255
0x0A00 | CAL parm 0 |  |  |  | CAL parm 1 |  |  |  | CAL parm 2 |  |  |  | CAL parm 3 |  |  |  | CAL group 2
. . .
0x0DF0 | CAL parm 252 |  |  |  | CAL parm 253 |  |  |  | CAL parm 254 |  |  |  | CAL parm 255
. . .
0x3C00 | CAL parm 0 |  |  |  | CAL parm 1 |  |  |  | CAL parm 2 |  |  |  | CAL parm 3 |  |  |  | CAL group 15
. . .
0x3FF0 | CAL parm 252 |  |  |  | CAL parm 253 |  |  |  | CAL parm 254 |  |  |  | CAL parm 255

## 2-2) GPIO
L-Titrator MCU GPIOs |  |  |  |  | SPI | ADC | DAC
STM32F407IG |  |  |  |  | UART | I2C | GPIO
[5 empty] | SDIO | JTAG | ETH
GPIO_A | Function Block | Signal Name | Direction | Function
0 | ETH | MII_CRS
1 | ETH | MII_RX_CLK
2 | ETH | MII_MDIO
3 | ETH | MII_COL
4 | DAC | DAC1 | AOUT | DAC #1 output, 4-20mA ch#1 output
5 | DAC | DAC2 | AOUT | DAC #2 output, 4-20mA ch#2 output
6 | ADC | ADC1 | AIN | ADC #1 input, TC temperature sensor #1 input
7 | ETH | MII_RX_DV
8 | RCC | MCO | OUT | 25MHz clock for PHY
9 | UART1 | UART_TX1 | OUT | UART #1, PC debugging port (isolation) 115200 baud, 8-bit data, 1 stop bit, no parity
10 | UART1 | UART_RX1 | IN
11 | GPIO | B_MB_REV1 | IN | PCB Revision (internal pull-up) PA_11 PA_12 PCB Revision 0 0 rev 0.1 0 1 rev 0.2 1 0 rev 1.0 1 1 rev 1.1
12 | GPIO | B_MB_REV2 | IN
13 | JTAG | SWDIO |  | JTAG
14 | JTAG | SWCLK
15 | JTAG | JTDI
GPIO_B | Function Block | Signal Name | Direction | Function
0 | ETH | MII_RXD2
1 | ETH | MII_RXD3
2 | BOOT | BOOT1 | IN | Boot1 : always 0
3 | JTAG | SWO |  | JTAG
4 | JTAG | NJTRST
5 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
6 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
7 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
8 | ETH | MII_TXD3
9 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
10 | UART3 | UART_TX3 | OUT | UART #3, Panel PC port 9600 baud, 8-bit data, 1 stop bit, no parity
11 | UART3 | UART_RX3 | IN
12 | ETH | MII_TXD0
13 | ETH | MII_TXD1
14 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
15 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
GPIO_C | Function Block | Signal Name | Direction | Function
0 | ADC | ADC2 | AIN | ADC #2 input, RTD temperature sensor #3 input
1 | ETH | MII_MDC
2 | ETH | MII_TXD2
3 | ETH | MII_TX_CLK
4 | ETH | MII_RXD0
5 | ETH | MII_RXD1
6 | UART6 | UART_TX6 | OUT | UART #6, Hamilton silinge pump communication port, RS485 - 9600 baud, 8-bit data, 1 stop bit, no parity
7 | UART6 | UART_RX6 | IN
8 | SDIO | SD_D0 | IN/OUT | micro SD card interface, unused now use DMA2
9 | SDIO | SD_D1 | IN/OUT
10 | SDIO | SD_D2 | IN/OUT
11 | SDIO | SD_D3 | IN/OUT
12 | SDIO | SD_CLK | OUT
13 | GPIO | SD_DET | IN | SD card detect - avoid chattering min. 400 msec - 0 : SD card extracted, 1 : SD card inserted - internal pull-up required
14 | XTAL | OSC32 | IN | external 32.768KHz clock for RTC
15 | XTAL | OSC32 | OUT
GPIO_D | Function Block | Signal Name | Direction | Function
0 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
1 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
2 | SDIO | CMD |  | micro SD card interface
3 | GPIO | RD_ENB1 | IN | sensor input read enable
4 | GPIO | RD_ENB2 | IN | fan input read enable
5 | UART2 | UART_TX2 | OUT | UART #2, PLC connection port(isolated) 9600 baud, 8-bit data, 1 stop bit, no parity
6 | UART2 | UART_RX2 | IN
7 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
8 | GPIO | RD_D0 | IN | external open collector input defined - 1 : input activated - 0 : idle
9 | GPIO | RD_D1 | IN
10 | GPIO | RD_D2 | IN
11 | GPIO | RD_D3 | IN
12 | GPIO | RD_D4 | IN
13 | GPIO | RD_D5 | IN
14 | GPIO | RD_D6 | IN
15 | GPIO | RD_D7 | IN
GPIO_E | Function Block | Signal Name | Direction | Function
0 | GPIO | PAR_IN0 | IN | external 24V input defined - 0 : input activated - 1 : idle
1 | GPIO | PAR_IN1 | IN
2 | GPIO | PAR_IN2 | IN
3 | GPIO | PAR_IN3 | IN
4 | GPIO | PAR_IN4 | IN
5 | GPIO | PAR_IN5 | IN
6 | GPIO | PAR_IN6 | IN
7 | GPIO | PAR_IN7 | IN
8 | GPIO | PAR_OUT0 | OUT | Parallel output 0, 1(output Tr. on) 0(output Tr. off)
9 | GPIO | PAR_OUT1 | OUT
10 | GPIO | PAR_OUT2 | OUT
11 | GPIO | PAR_OUT3 | OUT
12 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
13 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
14 | GPIO | RELAY_CON0 | OUT | Relay contact output
15 | GPIO | RELAY_CON1 | OUT
GPIO_F | Function Block | Signal Name | Direction | Function
0 | GPIO | RELAY_CON2 | OUT | Relay contact output
1 | GPIO | RELAY_CON3 | OUT
2 | GPIO | RELAY_CON4 | OUT
3 | GPIO | RELAY_CON5 | OUT
4 | GPIO | RELAY_CON6 | OUT
5 | GPIO | RELAY_CON7 | OUT
6 | GPIO | B_RELAY_IN0 | IN | Relay contact input
7 | GPIO | B_RELAY_IN1 | IN
8 | GPIO | B_RELAY_IN2 | IN
9 | GPIO | B_RELAY_IN3 | IN
10 | ADC | ADC3 | AIN | ADC #3 input, TC cold junction temperature sensor #3 input TC1047 output is connected to this pin.
11 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
12 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
13 | GPIO | BD_LED_YL | OUT | board LED yellow : 1(on), 0(off)
14 | GPIO | BD_LED_GR | OUT | board LED green : 1(on), 0(off)
15 | GPIO | BD_LED_RED | OUT | board LED red : 1(on), 0(off)
GPIO_G | Function Block | Signal Name | Direction | Function
0 | GPIO | SOL_1 | OUT | Solenoid valve output (dalington)
1 | GPIO | SOL_2 | OUT
2 | GPIO | SOL_3 | OUT
3 | GPIO | SOL_4 | OUT
4 | GPIO | SOL_5 | OUT
5 | GPIO | SOL_6 | OUT
6 | GPIO | SOL_7 | OUT
7 | GPIO | SOL_8 | OUT
8 | GPIO | SOL_9 | OUT
9 | GPIO | SOL_10 | OUT
10 | GPIO | SOL_11 | OUT
11 | ETH | MII_TX_EN
12 | GPIO | SOL_12 | OUT | Solenoid valve output (dalington)
13 | GPIO | BU_1 | OUT | Burette valve output #1
14 | GPIO | BU_2 | OUT | Burette valve output #2
15 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
GPIO_H | Function Block | Signal Name | Direction | Function
0 | XTAL | OSC_IN |  | 25MHz clock input
1 |  | OSC_OUT
2 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
3 | GPIO | BLDC_DIR | OUT | BLDC CW/CCW
4 | I2C2 | SCL |  | I2C, unused now - fast mode (400 KHz)
5 | I2C2 | SDA
6 | GPIO | BLDC_PWM | OUT | TIM12_CH1 PWM out Frequency : 84Mhz / Prescaler (42-1) / Period (100-1) = 20kHz Duty : 0%
7 | I2C3 | SCL |  | EEPROM I2C, unused now - fast mode (400 KHz)
8 | I2C3 | SDA
9 | GPIO | BLDC_RPM | IN | BLDC RPM
10 | GPIO | BLDC_EN | IN | BLDC Break (Enable)
11 | GPIO | SPI_SEL_CH1 | OUT | SPI CS #1 : Ext DAC #1
12 | GPIO | SPI_SEL_CH2 | OUT | SPI CS #2 : Ext DAC #2
13 | GPIO | SPI_SEL_CH3 | OUT | SPI CS #3 : Ext DAC #3
14 | GPIO | SPI_SEL_CH4 | OUT | SPI CS #4 : Ext DAC #4
15 | GPIO | SPI_SEL_CH5 | OUT | SPI CS #5 : Ext ADC
GPIO_I | Function Block | Signal Name | Direction | Function
0 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
1 | SPI2 | CLK |  | SPI I/F, used for ... 1) Ext. ADC 4ch / 1ea 2) Ext. DAC 1ch / 4ea
2 | SPI2 | MISO
3 | SPI2 | MOSI
4 | GPIO | B_MB_TYPE1 | IN | 0001 ~ 1111 Main Board type 0001 : L-Titrator
5 | GPIO | B_MB_TYPE2 | IN
6 | GPIO | B_MB_TYPE3 | IN
7 | GPIO | B_MB_TYPE4 | IN
8 | GPIO | PCB_REV0 | IN | PCB Revision (internal pull-up) PI_09 PI_08 PCB Revision 0 0 rev 0.1 0 1 rev 0.2 1 0 rev 1.0 1 1 rev 1.1
9 | GPIO | PCB_REV1 | IN
10 | ETH | MII_RX_ER
11 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
12
13
14
15

## 03) Parm
1. Parameter 관련 commands
1) parameter read/write
| - parm xx | read parameter xx (xx = 0 - 127)
| - parm xx yy | write yy to parameter xx (xx = 0 - 127, yy = 32-bit unsigned integer)
| - parm save | save current working parameters to Flash memory except calibration info.
| - parm show | shows current working parameters
| - parm compare | compare parameters between Flash and working
2) Flash env table related
| - env parm init | initialize env table to default except cal_info
| - env parm show | shows Flash parameters, it can be different with working parameters
2. Flash memory 에 저장할 Parameter 들
- 이 parameter 들은 Flash memory 의 environment 영역에 저장 됨
- board booting 시 여기에서 저장된 parameter 들을 읽어서 사용해야 함
Parm No. | Group | Name | Function | Remark | Sample
[5 empty] | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6
0 |  | mon_onoff | System monitor trace onoff control | default : 1 (monitor on)
1 |  | mon_flag | monitor contents control bit flag - bit 0 (0x01) : default monitor --> date/time, TC1, TC2, T_cj, p1, p2, pa(air)) - bit 1 (0x02 ): ADC monitor ADC ch 0..4 raw, voltage monitoring - bit 2 (0x04) : detailed TC/RTD monitor - bit 3 (0x08) : detailed TC calc monitor - bit 4 (0x10) : heater PID monitor --> time, SV(C), PV(C), CO(%) - bit 5 (0x20) : heater PID detail monitor --> time, SV(C), PV(C), CO(%), P-term, I-term, D-term | default : 0x0001
2 |  | mon_interval | monitoring interval based on 1 sec | default : 3 sec (range 1..60)
3 |  | UDP_INT | measured data UDP packet sending interval - msec 단위 | default : 1
4 |  | UDP_SEND_MODE | measured data UDP packet send mode - bit 0 : UDP send format 0 (measured data send) 1 (sequencial data : test purpose) - bit 1 : restarted evt field add 0 (restarted evt field add) 1 (No restarted evt field add) | default : 0
5 |  | TRACE_FLAG | trace onoff control flag - byte 0 : other trace control - byte 1 : PSD_pump trace control - byte 1 : PID_ald trace control - byte 2 : PID_heater trace control - byte 2 : UDP trace control | default : 0x0200_0000 byte value = 0 : trace disable 1 : trace level 1 2 : trace level 2 n : trace level n
6
7 |  | SSCG_EN | SSCG(Spread Spectrum Clock Generation) function enable, 0 : disable 1 : enable (1KHz 1.0%, MODPER = 250, INCSTEP = 88 ) | default : 1
8 |  | WATCHDOG_EN | watchdog function enable, 1(enable), 0(disable) | default : 1
9
10 | ADC_IN0 | ADC_IN0_MODE | ADC_IN channel 0 operating mode - 0 : current mode - 1 : voltage mode (0-4.096V) | default : 1
11 | ADC_IN1 | ADC_IN1_MODE | ADC_IN channel 1 operating mode - 0 : current mode - 1 : voltage mode (0-4.096V) | default : 1
12 | ADC_IN2 | ADC_IN2_MODE | ADC_IN channel 2 operating mode - 0 : current mode - 1 : voltage mode (0-4.096V) | default : 1
13 | ADC_IN3 | ADC_IN3_MODE | ADC_IN channel 3 operating mode - 0 : current mode - 1 : voltage mode (0-4.096V) | default : 1
14 | ADC_IN4 | ADC_IN4_MODE | ADC_IN channel 4 operating mode - 0 : current mode - 1 : voltage mode (0-4.096V) | default : 1
15 | ADC_IN5 | ADC_IN5_MODE | ADC_IN channel 5 operating mode - 0 : current mode - 1 : voltage mode (0-4.096V) | default : 1
16 | ADC_IN6 | ADC_IN6_MODE | ADC_IN channel 6 operating mode - 0 : current mode - 1 : voltage mode (0-4.096V) | default : 1
17 | ADC_IN7 | ADC_IN7_MODE | ADC_IN channel 7 operating mode - 0 : current mode - 1 : voltage mode (0-4.096V) | default : 1
18
19
20 | ADC Moving Average Calculation Number | ADC0_MA_NUM | ADC channel 0 moving avg. number - ADC scan is done @ 1msec base - range : 2 - 100 (= max 100 x 1msec = 100 msec moving avg) | default : 50 (50 msec moving avg)
21 |  | ADC1_MA_NUM | ADC channel 1 moving avg. number - ADC scan is done @ 1msec base - range : 2 - 100 (= max 100 x 1msec = 101 msec moving avg) | default : 50 (50 msec moving avg)
22 |  | ADC2_MA_NUM | ADC channel 2 moving avg. number - ADC scan is done @ 1msec base - range : 2 - 100 (= max 100 x 1msec = 102 msec moving avg) | default : 50 (50 msec moving avg)
23 |  | ADC3_MA_NUM | ADC channel 3 moving avg. number - ADC scan is done @ 1msec base - range : 2 - 100 (= max 100 x 1msec = 103 msec moving avg) | default : 50 (50 msec moving avg)
24 |  | ADC4_MA_NUM | ADC channel 4 moving avg. number - ADC scan is done @ 1msec base - range : 2 - 100 (= max 100 x 1msec = 103 msec moving avg) | default : 50 (50 msec moving avg)
25 |  | ADC5_MA_NUM | ADC channel 5 moving avg. number - ADC scan is done @ 1msec base - range : 2 - 100 (= max 100 x 1msec = 103 msec moving avg) | default : 50 (50 msec moving avg)
26 |  | ADC6_MA_NUM | ADC channel 6 moving avg. number - ADC scan is done @ 1msec base - range : 2 - 100 (= max 100 x 1msec = 103 msec moving avg) | default : 50 (50 msec moving avg)
27 |  | ADC7_MA_NUM | ADC channel 7 moving avg. number - ADC scan is done @ 1msec base - range : 2 - 100 (= max 100 x 1msec = 103 msec moving avg) | default : 50 (50 msec moving avg)
28
29
30 | DAC_OUT0 | DAC_OUT0_EN | DAC_OUT0, enable/disable, 1(enable), 0(disable) | default : 1
31 |  | DAC_OUT0_MODE | DAC_OUT0, operation mode, bit 0 = 0 : current 4-20 mA operation : 0 1 : voltage 0-10V operation : 1 bit 1 = 0 : normal operation : 2 1 : manual test operation : 3 | default : 0
32 |  | DAC_OUT0_TEST_VAL | DAC_OUT0, manual test mode output value | default : 800, x100 format, 800 = 8.00
33 |  | DAC_OUT0_CR_MIN | DAC_OUT0, current range min --> 4mA | default : 400, x100 format, 0 = 4.00
34 |  | DAC_OUT0_CR_MAX | DAC_OUT0, current range max --> 20mA | default : 2000, x100 format, 1000 = 20.00
35 |  | DAC_OUT0_VR_MIN | DAC_OUT0, voltage range min --> 0 V | default : 0, x100 format, 0 = 0.00
36 |  | DAC_OUT0_VR_MAX | DAC_OUT0, voltage range max --> 10 V | default : 1000, x100 format, 1000 = 10.00
37 | DAC_OUT1 | DAC_OUT1_EN | DAC_OUT1, enable/disable, 1(enable), 0(disable) | default : 1
38 |  | DAC_OUT1_MODE | DAC_OUT1, operation mode, bit 0 = 0 : current 4-20 mA operation 1 : voltage 0-10V operation bit 1 = 0 : normal operation 1 : manual test operation | default : 0
39 |  | DAC_OUT1_TEST_VAL | DAC_OUT1, manual test mode output value | default : 1000, x100 format, 1000 = 10.00
40 |  | DAC_OUT1_CR_MIN | DAC_OUT1, current range min --> 4mA | default : 400, x100 format, 0 = 4.00
41 |  | DAC_OUT1_CR_MAX | DAC_OUT1, current range max --> 20mA | default : 2000, x100 format, 1000 = 20.00
42 |  | DAC_OUT1_VR_MIN | DAC_OUT1, voltage range min --> 0 V | default : 0, x100 format, 0 = 0.00
43 |  | DAC_OUT1_VR_MAX | DAC_OUT1, voltage range max --> 10 V | default : 1000, x100 format, 1000 = 10.00
44 | DAC_OUT2 | DAC_OUT2_EN | DAC_OUT2, enable/disable, 1(enable), 0(disable) | default : 1
45 |  | DAC_OUT2_MODE | DAC_OUT2, operation mode, bit 0 = 0 : current 4-20 mA operation 1 : voltage 0-10V operation bit 1 = 0 : normal operation 1 : manual test operation | default : 0
46 |  | DAC_OUT2_TEST_VAL | DAC_OUT2, manual test mode output value | default : 1000, x100 format, 1000 = 10.00
47 |  | DAC_OUT2_CR_MIN | DAC_OUT2, current range min --> 4mA | default : 400, x100 format, 0 = 4.00
48 |  | DAC_OUT2_CR_MAX | DAC_OUT2, current range max --> 20mA | default : 2000, x100 format, 1000 = 20.00
49 |  | DAC_OUT2_VR_MIN | DAC_OUT2, voltage range min --> 0 V | default : 0, x100 format, 0 = 0.00
50 |  | DAC_OUT2_VR_MAX | DAC_OUT2, voltage range max --> 10 V | default : 1000, x100 format, 1000 = 10.00
51 | DAC_OUT3 | DAC_OUT3_EN | DAC_OUT3, enable/disable, 1(enable), 0(disable) | default : 1
52 |  | DAC_OUT3_MODE | DAC_OUT3, operation mode, bit 0 = 0 : current 4-20 mA operation 1 : voltage 0-10V operation bit 1 = 0 : normal operation 1 : manual test operation | default : 0
53 |  | DAC_OUT3_TEST_VAL | DAC_OUT3, manual test mode output value | default : 800, x100 format, 1000 = 10.00
54 |  | DAC_OUT3_CR_MIN | DAC_OUT3, current range min --> 4mA | default : 400, x100 format, 0 = 4.00
55 |  | DAC_OUT3_CR_MAX | DAC_OUT3, current range max --> 20mA | default : 2000, x100 format, 1000 = 20.00
56 |  | DAC_OUT3_VR_MIN | DAC_OUT3, voltage range min --> 0 V | default : 0, x100 format, 0 = 0.00
57 |  | DAC_OUT3_VR_MAX | DAC_OUT3, voltage range max --> 10 V | default : 1000, x100 format, 1000 = 10.00
58 | DAC_OUT4 | DAC_OUT4_EN | DAC_OUT0, enable/disable, 1(enable), 0(disable) | default : 1
59 |  | DAC_OUT4_MODE | DAC_OUT4, operation mode, bit 0 = 0 : current 4-20 mA operation 1 : voltage 0-10V operation bit 1 = 0 : normal operation 1 : manual test operation | default : 0
60 |  | DAC_OUT4_TEST_VAL | DAC_OUT4, manual test mode output value | default : 800, x100 format, 800 = 8.00
61 |  | DAC_OUT4_CR_MIN | DAC_OUT4, current range min --> 4mA | default : 400, x100 format, 0 = 4.00
62 |  | DAC_OUT4_CR_MAX | DAC_OUT4, current range max --> 20mA | default : 2000, x100 format, 1000 = 20.00
63 |  | DAC_OUT4_VR_MIN | DAC_OUT4, voltage range min --> 0 V | default : 0, x100 format, 0 = 0.00
64 |  | DAC_OUT4_VR_MAX | DAC_OUT4, voltage range max --> 10 V | default : 1000, x100 format, 1000 = 10.00
65 | DAC_OUT5 | DAC_OUT5_EN | DAC_OUT5, enable/disable, 1(enable), 0(disable) | default : 1
66 |  | DAC_OUT5_MODE | DAC_OUT5, operation mode, bit 0 = 0 : current 4-20 mA operation 1 : voltage 0-10V operation bit 1 = 0 : normal operation 1 : manual test operation | default : 0
67 |  | DAC_OUT5_TEST_VAL | DAC_OUT1, manual test mode output value | default : 1000, x100 format, 1000 = 10.00
68 |  | DAC_OUT5_CR_MIN | DAC_OUT5, current range min --> 4mA | default : 400, x100 format, 0 = 4.00
69 |  | DAC_OUT5_CR_MAX | DAC_OUT5, current range max --> 20mA | default : 2000, x100 format, 1000 = 20.00
70 |  | DAC_OUT5_VR_MIN | DAC_OUT5, voltage range min --> 0 V | default : 0, x100 format, 0 = 0.00
71 |  | DAC_OUT5_VR_MAX | DAC_OUT5, voltage range max --> 10 V | default : 1000, x100 format, 1000 = 10.00
72 | DAC_OUT6 | DAC_OUT6_EN | DAC_OUT6, enable/disable, 1(enable), 0(disable) | default : 1
73 |  | DAC_OUT6_MODE | DAC_OUT6, operation mode, bit 0 = 0 : current 4-20 mA operation 1 : voltage 0-10V operation bit 1 = 0 : normal operation 1 : manual test operation | default : 0
74 |  | DAC_OUT6_TEST_VAL | DAC_OUT6, manual test mode output value | default : 1000, x100 format, 1000 = 10.00
75 |  | DAC_OUT6_CR_MIN | DAC_OUT6, current range min --> 4mA | default : 400, x100 format, 0 = 4.00
76 |  | DAC_OUT6_CR_MAX | DAC_OUT6, current range max --> 20mA | default : 2000, x100 format, 1000 = 20.00
77 |  | DAC_OUT6_VR_MIN | DAC_OUT6, voltage range min --> 0 V | default : 0, x100 format, 0 = 0.00
78 |  | DAC_OUT6_VR_MAX | DAC_OUT6, voltage range max --> 10 V | default : 1000, x100 format, 1000 = 10.00
79 | DAC_OUT7 | DAC_OUT7_EN | DAC_OUT7, enable/disable, 1(enable), 0(disable) | default : 1
80 |  | DAC_OUT7_MODE | DAC_OUT7, operation mode, bit 0 = 0 : current 4-20 mA operation 1 : voltage 0-10V operation bit 1 = 0 : normal operation 1 : manual test operation | default : 0
81 |  | DAC_OUT7_TEST_VAL | DAC_OUT7, manual test mode output value | default : 800, x100 format, 1000 = 10.00
82 |  | DAC_OUT7_CR_MIN | DAC_OUT7, current range min --> 4mA | default : 400, x100 format, 0 = 4.00
83 |  | DAC_OUT7_CR_MAX | DAC_OUT7, current range max --> 20mA | default : 2000, x100 format, 1000 = 20.00
84 |  | DAC_OUT7_VR_MIN | DAC_OUT7, voltage range min --> 0 V | default : 0, x100 format, 0 = 0.00
85 |  | DAC_OUT7_VR_MAX | DAC_OUT7, voltage range max --> 10 V | default : 1000, x100 format, 1000 = 10.00
86
87
88
89
90 | TEMP Moving Average Calculation Number | TC_MA_NUM | TC sensor value moving avg. number - TC scan is done @ 50msec base - range : 2 - 100 (= max 100 x 50msec = 5 sec moving avg) | default : 40 (2 sec moving avg)
91 |  | RTD_MA_NUM | RTD sensor value moving avg. number - RTD scan is done @ 100msec base - range : 2 - 50 (= max 50 x 100msec = 5 sec moving avg) | default : 20 (2 sec moving avg)
92
93
94
95
96
97
98
99
100 | Network | MY_IP_ADDRESS | my IP address | default : 192.168.10.100
101 |  | MY_NET_MASK | network mask | default : 255.255.255.0
102 |  | MY_GATEWAY_IP |  | default : 0.0.0.0
103 |  | MY_UDP_PORT |  | default : 7000
104 |  | MY_TCP_PORT | telnet TCP port | default : 23
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

## 04) Cal
1. cal 관련 commands
1) cal read/write
| - cal xx | read cal parameter xx (xx = 0 - 255)
| - cal xx yy | write yy to cal parameter xx (xx = 0 - 255, yy = 32-bit unsigned integer)
| - cal save | save current working cal parameters to Flash memory
| - cal show | shows current working cal parameters
| - cal compare | compare cal parameters between Flash and working
2) Flash env table related
| - env cal init | initialize env cal table to default
| - env cal show | shows Flash cal parameters, it can be different with working cal parameters
2. Flash memory 에 저장할 Cal parameter 들
- 이 cal parameter 들은 Flash memory 의 environment 영역에 저장 됨
- board booting 시 여기에서 저장된 cal parameter 들을 읽어서 사용해야 함
Parm No. | Group | Name | Function | Remark | Sample
[5 empty] | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6
0 | RTD(PT100) sensor calibration data | CAL_RTD0_000 | RTD #1(12-bit) calibration value on 0 °C | default : 269 (range : 242..295) | 253 |  | 268
1 |  | CAL_RTD0_100 | RTD #1(12-bit) calibration value on 100 °C | default : 1404 (range : 1263..1544) | 1374 |  | 1407
2 |  | CAL_RTD0_200 | RTD #1(12-bit) calibration value on 200 °C | default : 2481 (range : 2232..2729) | 2436 |  | 2487
3 |  | CAL_RTD1_000 | RTD #2(12-bit) calibration value on 0 °C | default : 269 (range : 242..295)
4 |  | CAL_RTD1_100 | RTD #2(12-bit) calibration value on 100 °C | default : 1404 (range : 1263..1544)
5 |  | CAL_RTD1_200 | RTD #2(12-bit) calibration value on 200 °C | default : 2481 (range : 2232..2729)
6 |  | CAL_RTD_RSV1 | Reserved | default : 0
7 |  | CAL_RTD_RSV2 | Reserved | default : 0
8 | TC sensor calibration data | CAL_TC0_000 | TC #0 (12-bit) calibration value on 0 °C | default : 621 (range : 600..650) | 620 |  | 645
9 |  | CAL_TC0_246 | TC #0 (12-bit) calibration value on 246 °C | default : 3227 (range : 3150..3300) | 3237 |  | 3256
10 |  | CAL_TC1_000 | TC #1 (12-bit) calibration value on 0 °C | default : 621 (range : 600..650)
11 |  | CAL_TC1_246 | TC #1 (12-bit) calibration value on 246 °C | default : 3227 (range : 3150..3300)
12 | TC1047 offset calibration data | TC_CJ_OFFSET_SIGN | TC1047 temperature offset sign - TC1047 device is used to detect thermocouple's cold junction temperature. But if there is a offset (temperature difference) between TC1047 and TC's end terminal temperature, use this parameter. - OFFSET = TC1047 temp. - cold junction temp. - OFFSET > 0 : TC_CJ_OFFSET_SIGN = 1 - OFFSET < 0 : TC_CJ_OFFSET_SIGN = 0 | default : 1,
13 |  | TC_CJ_OFFSET_VAL | TC1047 temperature offset value - OFFSET_VAL = ABS(TC1047 temp. - cold junction temp.) - value has x2 format, 1000 = 10.00 | default : 200, ( 2°C, x2 value)
14 | TC1047 | TC_CJ_REPLACE | Fixed constant enviroment temperature this is used when TC1047 cold junction temperature sensor is in abnormal state | default : 3300, (33°C, x2 value)
15 |  | TC_CJ_VALID_MIN | TC1047 temperature valid range min value | default : 500, ( 5°C, x2 value)
16 |  | TC_CJ_VALID_MAX | TC1047 temperature valid range max value | default : 6500, (65°C, x2 value)
17
18 | TC sensor calibration data | CAL_TC_RSV1 | Reserved | default : 0
19 |  | CAL_TC_RSV2 | Reserved | default : 0
20 | ADC_IN0 calibration data | CAL_ADC_IN0_4m | ADC input ch 0 calibrated value for current @4mA | default : 11,000
21 |  | CAL_ADC_IN0_20m | ADC input ch 0 calibrated value for current @20mA | default : 50,000
22 |  | CAL_ADC_IN0_0V | ADC input ch 0 calibrated value for voltage @0V | default : 0 |  |  | 37704
23 |  | CAL_ADC_IN0_480mV | ADC input ch 0 calibrated value for voltage @480mV | default : 50,000 |  |  | 59706
24 | ADC_IN1 calibration data | CAL_ADC_IN1_4m | ADC input ch 1 calibrated value for current @4mA | default : 11,000
25 |  | CAL_ADC_IN1_20m | ADC input ch 1 calibrated value for current @20mA | default : 50,000
26 |  | CAL_ADC_IN1_0V | ADC input ch 1 calibrated value for voltage @0V | default : 0 | 31886 |  | 37691
27 |  | CAL_ADC_IN1_480mV | ADC input ch 1 calibrated value for voltage @480mV | default : 50,000 | 60167 |  | 59692
28 | ADC_IN2 calibration data | CAL_ADC_IN2_4m | ADC input ch 2 calibrated value for current @4mA | default : 11,000
29 |  | CAL_ADC_IN2_20m | ADC input ch 2 calibrated value for current @20mA | default : 50,000
30 |  | CAL_ADC_IN2_0V | ADC input ch 2 calibrated value for voltage @0V | default : 0 | 32406 |  | 37472
31 |  | CAL_ADC_IN2_480mV | ADC input ch 2 calibrated value for voltage @480mV | default : 50,000 | 61156 |  | 59334
32 | ADC_IN3 calibration data | CAL_ADC_IN3_4m | ADC input ch 3 calibrated value for current @4mA | default : 11,000
33 |  | CAL_ADC_IN3_20m | ADC input ch 3 calibrated value for current @20mA | default : 50,000
34 |  | CAL_ADC_IN3_0V | ADC input ch 3 calibrated value for voltage @0V | default : 0 |  |  | 37431
35 |  | CAL_ADC_IN3_480mV | ADC input ch 3 calibrated value for voltage @480mV | default : 50,000 |  |  | 59282
36 | ADC_IN4 calibration data | CAL_ADC_IN4_4m | ADC input ch 4 calibrated value for current @4mA | default : 11,000
37 |  | CAL_ADC_IN4_20m | ADC input ch 4 calibrated value for current @20mA | default : 50,000
38 |  | CAL_ADC_IN4_0V | ADC input ch 4 calibrated value for voltage @0V | default : 0
39 |  | CAL_ADC_IN4_480mV | ADC input ch 4 calibrated value for voltage @480mV | default : 50,000
40 | ADC_IN5 calibration data | CAL_ADC_IN5_4m | ADC input ch 5 calibrated value for current @4mA | default : 11,000
41 |  | CAL_ADC_IN5_20m | ADC input ch 5 calibrated value for current @20mA | default : 50,000
42 |  | CAL_ADC_IN5_0V | ADC input ch 5 calibrated value for voltage @0V | default : 0
43 |  | CAL_ADC_IN5_480mV | ADC input ch 5 calibrated value for voltage @480mV | default : 50,000
44 | ADC_IN6 calibration data | CAL_ADC_IN6_4m | ADC input ch 6 calibrated value for current @4mA | default : 11,000
45 |  | CAL_ADC_IN6_20m | ADC input ch 6 calibrated value for current @20mA | default : 50,000
46 |  | CAL_ADC_IN6_0V | ADC input ch 6 calibrated value for voltage @0V | default : 0
47 |  | CAL_ADC_IN6_480mV | ADC input ch 6 calibrated value for voltage @480mV | default : 50,000
48 | ADC_IN7 calibration data | CAL_ADC_IN7_4m | ADC input ch 7 calibrated value for current @4mA | default : 11,000
49 |  | CAL_ADC_IN7_20m | ADC input ch 7 calibrated value for current @20mA | default : 50,000
50 |  | CAL_ADC_IN7_0V | ADC input ch 7 calibrated value for voltage @0V | default : 0
51 |  | CAL_ADC_IN7_480mV | ADC input ch 7 calibrated value for voltage @480mV | default : 50,000
52 | ADC IN calibration data | CAL_ADC_RSV1 | Reserved | default : 0
53 |  | CAL_ADC_RSV2 | Reserved | default : 0
54
55
56
57
58
59
60 | DAC_OUT0 (external) calibration data | CAL_DAC_OUT0_4m | DAC output ch 0 calibrated value for current @4mA | default 11,000 | 12077 |  | 12038
61 |  | CAL_DAC_OUT0_20m | DAC output ch 0 calibrated value for current @20mA | default 59,000 | 58045 |  | 59330
62 |  | CAL_DAC_OUT0_0V | DAC output ch 0 calibrated value for voltage @0V | default : 9800
63 |  | CAL_DAC_OUT0_10V | DAC output ch 0 calibrated value for voltage @10V | default : 59000
64 | DAC_OUT1 (external) calibration data | CAL_DAC_OUT1_4m | DAC output ch 1 calibrated value for current @4mA | default 11,000 | 11931 |  | 12044 | 13770
65 |  | CAL_DAC_OUT1_20m | DAC output ch 1 calibrated value for current @20mA | default 59,000 | 56308 |  | 59820 | 61928
66 |  | CAL_DAC_OUT1_0V | DAC output ch 1 calibrated value for voltage @0V | default : 9800
67 |  | CAL_DAC_OUT1_10V | DAC output ch 1 calibrated value for voltage @10V | default : 59000
68 | DAC_OUT2 (external) calibration data | CAL_DAC_OUT2_4m | DAC output ch 2 calibrated value for current @4mA | default 11,000 | 11966 |  | 11910
69 |  | CAL_DAC_OUT2_20m | DAC output ch 2 calibrated value for current @20mA | default 59,000 | 56781 |  | 58820
70 |  | CAL_DAC_OUT2_0V | DAC output ch 2 calibrated value for voltage @0V | default : 9800
71 |  | CAL_DAC_OUT2_10V | DAC output ch 2 calibrated value for voltage @10V | default : 59000
72 | DAC_OUT3 (external) calibration data | CAL_DAC_OUT3_4m | DAC output ch 3 calibrated value for current @4mA | default 11,000 | 11970 |  | 12016
73 |  | CAL_DAC_OUT3_20m | DAC output ch 3 calibrated value for current @20mA | default 59,000 | 57215 |  | 59110
74 |  | CAL_DAC_OUT3_0V | DAC output ch 3 calibrated value for voltage @0V | default : 9800
75 |  | CAL_DAC_OUT3_10V | DAC output ch 3 calibrated value for voltage @10V | default : 59000
76 | DAC_OUT4 (MCU internal) calibration data | CAL_DAC_OUT4_4m | DAC output ch 4 calibrated value for current @4mA | default : 700
77 |  | CAL_DAC_OUT4_20m | DAC output ch 4 calibrated value for current @20mA | default : 3,800
78 |  | CAL_DAC_OUT4_0V | DAC output ch 4 calibrated value for voltage @0V | default : 600
79 |  | CAL_DAC_OUT4_10V | DAC output ch 4 calibrated value for voltage @10V | default : 3700
80 | DAC_OUT5 (MCU internal) calibration data | CAL_DAC_OUT5_4m | DAC output ch 5 calibrated value for current @4mA | default 700
81 |  | CAL_DAC_OUT5_20m | DAC output ch 5 calibrated value for current @20mA | default 3,800
82 |  | CAL_DAC_OUT5_0V | DAC output ch 5 calibrated value for voltage @0V | default : 600
83 |  | CAL_DAC_OUT5_10V | DAC output ch 5 calibrated value for voltage @10V | default : 3700
84 | DAC_OUT6 (MCU internal) calibration data | CAL_DAC_OUT6_4m | DAC output ch 6 calibrated value for current @4mA | default : 700
85 |  | CAL_DAC_OUT6_20m | DAC output ch 6 calibrated value for current @20mA | default : 3,800
86 |  | CAL_DAC_OUT6_0V | DAC output ch 6 calibrated value for voltage @0V | default : 600
87 |  | CAL_DAC_OUT6_10V | DAC output ch 6 calibrated value for voltage @10V | default : 3700
88 | DAC_OUT7 (MCU internal) calibration data | CAL_DAC_OUT7_4m | DAC output ch 7 calibrated value for current @4mA | default 700
89 |  | CAL_DAC_OUT7_20m | DAC output ch 7 calibrated value for current @20mA | default 3,800
90 |  | CAL_DAC_OUT7_0V | DAC output ch 7 calibrated value for voltage @0V | default : 600
91 |  | CAL_DAC_OUT7_10V | DAC output ch 7 calibrated value for voltage @10V | default : 3700
92 | DAC_OUT calibration data | CAL_DAC_RSV1 | Reserved | default : 0
93 |  | CAL_DAC_RSV2 | Reserved | default : 0
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254

## 05) Calibration
Calibration
1. Purpose of Board Calibration
- board 에 있는 회로중 외부 센서, 또는 외부 장비와 연결되는 부분중 정밀도가 필요한 부분
- 또한 회로 부품값의 편차에 의해 오차가 발생할 수 있는 부분
- 조립된 이후 각 board 가 조립된 상태에서 보드 calibration 을 수행하여 이를 보정한 값들을 각 보드마다 저장하여야 한다.
따라서 각 보드별로 calibration 값은 상이 하다
- board 는 동작시 저장된 calibration 값을 이용하여 동작 하여야 한다.
2. Board Calibration 필요 항목
- L-Titrator 보드에서 calibration 이 필요한 항목은 다음과 같다
1) 온도 센서 입력 calibration : TC(thermocouple) K type & RTD(PT-100) 사용하며 이를 적절히 사용하기 위해 calibration 한다
a) TC calibration 은 TC 온도가 0 °C 인 상태와 246.225 °C 인 상태에 대해 수행 한다.
a) RTD calibration 은 TC 온도가 0 °C 인 상태와 100 °C, 200 °C 인 상태에 대해 수행 한다.
2) analog 전류 입력 calibration : 4-20mA 전류 입력단 회로 calibration
3) analog 전압 입력 calibration : 0-10V 전압 입력단 회로 calibration
4) analog 전류 출력 calibration : 4-20mA 전류 출력단 회로 calibration
5) analog 전압 출력 calibration : 0-10V 전압 출력단 회로 calibration
3. Board Calibration 보정값 저장
- L-Titrator 보드에서 calibration 보정값은 Sector#2 Cal parm 0 - 254 항목에 저장 된다.
4. Board Calibration 방법
- 별도의 HW debug & calibration 방법 문서 참조 : 03. L-Titrator_HW_검증 메뉴얼.pptx

## 06) SPI(ADC_DAC)
MCU SPI : SPI #2 shares 3 board resources
1. SPI #2 shared resources
1.1 SPI allocations
- ADC (AD7682, 4 ch, 16-bit) :
|  | ch 0 : -544mV ~ 544mV IN | [13 empty] | read at every 10 msec
|  | ch 1 : -544mV ~ 544mV IN | [13 empty] | read at every 10 msec
|  | ch 2 : -544mV ~ 544mV IN | [13 empty] | read at every 10 msec
|  | ch 3 : -544mV ~ 544mV IN | [13 empty] | read at every 10 msec
| - DAC (LTC2601, 1 ch, 16-bit) : 4~20mA OUT #0 | [14 empty] | write at every 10 msec
| - DAC (LTC2601, 1 ch, 16-bit) : 4~20mA OUT #1 | [14 empty] | write at every 10 msec
| - DAC (LTC2601, 1 ch, 16-bit) : 4~20mA OUT #2 | [14 empty] | write at every 10 msec
| - DAC (LTC2601, 1 ch, 16-bit) : 4~20mA OUT #3 | [14 empty] | write at every 10 msec
1.2 ADC channel charateristic
- ADC : 4-20mA current sense
4mA : 4mA x 150 ohm = 600 mV, 9,600 step
20mA : 20mA x 150 ohm = 3000 mV, 48,000 step
ADC 입력 전류에 대한 current 계산 공식 step x 62.5uV 48,000 20 x step current (mA) = ---------------- x ---------- = ----------- 150 ohm CAL_20m CAL_20m
- ADC : 0-4.025V voltage sense
OP-amp voltage gain = 1+(2.7K/1K) = 3.7, Offset input = 0.544V
-544mV ~ 544mV input ---> OP-amp output : 0 ~ 4.025V, 4.025V / 62.5 uV = 64,400 step
ADC 입력 전압에 대한 voltage 계산 공식 150K 50,133 step step x 10 voltage (V) = step x 62.5uV x ------ x ------------ = ----------- 47K CAL_10V CAL_10V
2. AD7682
2.1 AD7682 spec.
- 16-bit sar ADC
- reference voltage : use internal 4.096 V
| - resolution = 4.096 V / 65536 = 62.5 uV | [12 empty] | 3.3 V 기준 step 수 = 3.3 V / 62.5 uV = 52,800
- 4 ch unipolar com mode 사용
2.2. AD7682 SPI timing format
1) AD7682 CFG register
| bit |  |  |  | 13 |  | 12 |  | 11 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 7 |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0
[5 empty] | CFG |  | INCC |  | INCC |  | INCC |  | Inx |  | Inx |  | Inx |  | BW |  | REF |  | REF |  | REF |  | SEQ |  | SEQ |  | RB
[5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1
[5 empty] | CFG upd |  | ch configuration (unipolar com mode COM pin ref) | [5 empty] | ch selection 0 0 0 : ch 0 0 0 1 : ch 1 0 1 0 : ch 2 0 1 1 : ch 3 | [5 empty] | full BW |  | ref. vtg selection 0 0 1 : int. 4.096V ref | [5 empty] | sequencer 0 0 : disable |  |  |  | CFG do not read
- Note 1 : CFG word must be shifted left 2 bits, that means SPI_data[15:2] = CFG[13:0], SPI_data[1:0] = 0
- Note 2 : At power-up, the CFG register is undefined and two dummy conversions are required to update the register
3) MCU SPI settings
- CPOL = CPHA = 0, --> SCK idle state is 0
- MCU SPI block clock freq. = 42 MHz, prescaler = 2 --> SPI_CLK = 21 MHz
4) Timing
- to get 10 valid ADC sampled data, MCU must access ADC 12 times, because it requires 2 dummy cycle for proper CFG takes place.
first and second 2 ADC values must be ignored because they are garbage data caused by channel changing
- minimum 4 usec time is required between each AD conversion.
40 msec
10 msec
00 usec
| ADC scheme |  |  |  | ch 0 |  | ch 1 |  | ch 2 |  | ch 3 | [5 empty] | ch 0 |  | ch 1 |  | ch 2 |  | ch 3 | [5 empty] | ch 0 |  | ch 1 |  | ch 2 |  | ch 3 | [5 empty] | ch 0 |  | ch 1 |  | ch 2 |  | ch 3 | [5 empty] | ch 0 | ch 1 | ch 2 | ch 3
00 usec
CNV
| ADC |  |  |  |  | ADC ch 0 read 12 times | [8 empty] | ADC ch 1 read 12 times | [8 empty] | ADC ch 2 read 12 times | [8 empty] | ADC ch 3 read 12 times
greater than 4usec
[17 empty] | channel #0 ADC read | [30 empty] | channel #1 ADC read
CNV
| ADC |  |  |  |  | ADC ch0 read #0 | [5 empty] | ADC ch0 read #1 | [5 empty] | ADC ch0 read #2 | [5 empty] | ADC ch0 read #3 | [5 empty] | ADC ch0 read #4 | [8 empty] | ADC ch0 read #11 | [6 empty] | ADC ch1 read #0 | [5 empty] | ADC ch1 read #1
[6 empty] | - ch = 0 | [5 empty] | - ch = 0 | [5 empty] | - ch = 0 | [5 empty] | - ch = 0 | [5 empty] | - ch = 0 | [8 empty] | - ch = 0 | [6 empty] | - ch = 1 | [5 empty] | - ch = 1
[6 empty] | - data = ch3 | [5 empty] | - data = ch0(-1) | [5 empty] | - data = ch0(0) | [5 empty] | - data = ch0(1) | [5 empty] | - data = ch0(2) | [8 empty] | - data = ch0(9) | [6 empty] | - data = ch0 | [5 empty] | - data = ch1(-1)
MCU | AD7682
GPIO | CNV
SPI_CLK | CLK
MOSI | DIN |  |  |  |  | CFG13 |  | CFG12 |  | CFG11 |  | CFG10 |  | CFG9 |  | CFG8 |  | CFG7 |  | CFG6 |  | CFG5 |  | CFG4 |  | CFG3 |  | CFG2 |  | CFG1 |  | CFG0 |  | x |  | x
MISO | SDO |  |  |  |  | AD15 |  | AD14 |  | AD13 |  | AD12 |  | AD11 |  | AD10 |  | AD9 |  | AD8 |  | AD7 |  | AD6 |  | AD5 |  | AD4 |  | AD3 |  | AD2 |  | AD1 |  | AD0
5) AD7682 resolution 관련
- ADC 입력 : single ended analog, 0 ~ 3.3 V
- 16-bit ADC 이며 reference voltage (= Vref, Vref 까지 입력 전압 허용), Vref 는 3가지 중 선택할 수 있음.
1) internal reference voltage : 2.5 V --> 사용 불가, 입력 전압은 최대 3.3 V 까지 가능하므로
| 2) internal reference voltage : 4.096 V | [11 empty] | resolution = 4.096 V / 65536 = 62.5 uV | [11 empty] | 3.3 V 기준 step 수 = 3.3 V / 62.5 uV = 52,800
| 3) external reference voltage : 5.0 V(= Vcc) | [11 empty] | resolution = 5.0 V / 65536 = 76.3 uV | [11 empty] | 3.3 V 기준 step 수 = 3.3 V / 76.3 uV = 43,250
3. LTC2601 SPI related
- LTC2601 : 1 channel 16-bit DAC
| - output volage range : | [5 empty] | 0 ~ 3.3 V (chip external reference 3.3V) | [13 empty] | resolution = 3.3 V / 65536 = 50.35 uV
1) LTC2601 setting
| - initial stage : |  |  |  |  | 1) write CMD = 0 0 1 1 , data = 0x0000 (DAC output 0 V)
| - normal operation : |  |  |  |  | 1) write CMD = 0 0 1 1 , data = 0xnnnn (DAC output 16-bit)
2) LTC2601 timing
100 msec
CSB/LD
| DAC |  |  |  |  | ext. DAC write | [23 empty] | ext. DAC write
CSB/LD
| DAC |  |  |  |  | ext. DAC ch0 write | [5 empty] | ext. DAC ch1 write
MCU | LTC2601
GPIO | CSB/LD
SPI_CLK | SCK | [5 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24
MOSI | SDI |  |  |  |  | C3 |  | C2 |  | C1 |  | C0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D15 |  | D14 |  | D13 |  | D12 |  | D11 |  | D10 |  | D9 |  | D8 |  | D7 |  | D6 |  | D5 |  | D4 |  | D3 |  | D2 |  | D1 |  | D0
MISO | - | [6 empty] | CMD | [7 empty] | unused | [12 empty] | DAC data
CMD
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Write to Input Register
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 |  | Update (Power up) DAC Register
[6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Write to and Update (Power up) DAC Register | [14 empty] | Use this command to change DAC output voltage
[6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Power down
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | no operation
4. SPI conflict 방지 방안
1) 현상
- 특정 조건(UV/IR LED 모두 50msec on 설정시) 에서 ADC error 간헐적으로 발생.
- 발생 빈도 : 약 1.5% 수준
2) 원인 : main routine 에서 SPI access 중 interrupt 에서 SPI access 시 발생
- main routine 에서 SPI access 하는 기능
a) UV/IR LED 구동 전류 제어시 (DAC), 100msec 주기 LED on 시 제어
b) 4-20mA 출력 전류 제어시 (DAC), 10msec 주기로 제어
c) UV/IR PD dark level 측정시 (ADC), 100msec 주기로 LED off 인 상태에서 측정
- interrupt routine 에서 SPI access 하는 기능
a) UV/IR PD reference/measure level 측정시 (ADC), 100msec 마다 측정, 측정 시점은 LED off 하기 직전으로 시간 가변
- SPI access 통계 기능 추가하여 확인결과 : 최대 약 1.5% 수준으로 발생
상기 특정 조건이 아닌 경우, SPI conflict 보이지 않으나 발생 가능성 있으므로 보완 필요.
3) 대응 방안 : SPI conflict 방지를 위한 방안 모색 중
method 1)
a) spi_exe_flag : main routine 에서 SPI access 가 필요한 경우 이 flag 의 해당 bit 를 1 로 만든다.
|  |  | spi_exe_flag |  |  |  |  | bit 7 |  |  |  | bit 6 |  |  |  | bit 5 |  |  |  | bit 4 |  |  |  | bit 3 |  |  |  | bit 2 |  |  |  | bit 1 |  |  |  | bit 0
[8 empty] | DAC ch 3 |  |  |  | DAC ch 2 |  |  |  | DAC ch 1 |  |  |  | DAC ch 0 |  |  |  | ADC ch 3 |  |  |  | ADC ch 2 |  |  |  | ADC ch 1 |  |  |  | ADC ch 0
[8 empty] | IR LED current |  |  |  | UV LED current |  |  |  | 4-20mA reserved |  |  |  | 4-20mA MFC |  |  |  | IR PD_meas |  |  |  | IR PD_ref |  |  |  | UV PD_meas |  |  |  | UV PD_ref
main routine
1. main routine job 수행중 SPI access 필요한 경우 해당 flag 만 set 한다.
1msec timer routine
1. spi_exe_flag 를 검사하여 enable 되어 있는것이 있으면 수행 한다
bit 0 부터 bit 7 으로 순차적으로 검사 및 수행 한다.
b) 이와 같은 방식을 적용하면 최대 1msec 의 응답 latency 가 발생할 수 있음.
c) main routine 수행 주기를 1msec 로 변경 해야 함.
method 2)
1. 현재의 SPI access 방식
[8 empty] | main routine | [14 empty] | timer interrupt routine
[8 empty] | main job 1 | [14 empty] | when timer interrupt occurs
[8 empty] | main job 2 | [14 empty] | SPI access (UV PD ADC 제어)
[8 empty] | SPI access (UV/IR LED 전류 제어) | [14 empty] | SPI access (IR PD ADC 제어)
[8 empty] | SPI access (4-20mA 전류 제어) | [14 empty] | exit timer interrupt
main job n
2. SPI access conflict 방지 방식
[9 empty] | main routine | [14 empty] | timer interrupt routine
[9 empty] | main job 1 | [14 empty] | when timer interrupt occurs
[9 empty] | main job 2 | [14 empty] | SPI access (UV PD ADC 제어)
[9 empty] | disable interrupt | [14 empty] | SPI access (IR PD ADC 제어)
SPI access (UV/IR LED 전류 제어)
[9 empty] | enable interrupt | [14 empty] | exit timer interrupt
disable interrupt
SPI access (4-20mA 전류 제어)
enable interrupt
main job n

## 07) DAC output
DAC OUT 기능
- DAC output 은 4-20mA 출력 또는 0-10V 출력으로 사용 가능 함.
1. MCU DAC
- MCU 의 internal DAC 를 사용하여 전압을 조정 한다.
- MCU DAC 의 전압 출력 범위 : 200mV ~ 3100 mV
- resolution : 12-bit (4096 step), 3300 mV/ 4096 = 805.7uV
- default DAC value |  | - 0.5V output = 620 x 805.7uV |  |  |  | DAC value | 620 | 3723
|  | - 3.0V output = 3723 x 805.7uV |  |  |  | Vout(mV) | 499.534 | 2999.6211
2. external DAC (LTC2601)
- 16-bit DAC
- MCU DAC 의 전압 출력 범위 : 0mV ~ 3300 mV
- resolution : 16-bit (65536 step), 3300 mV / 65536 = 50.354 uV
- default DAC value |  | - 0.5V output = 9929 x 50.354uV |  |  |  | DAC value | 9929 | 59578
|  | - 3.0V output = 59578 x 50.354uV |  |  |  | Vout(mV) | 499.9649 | 2999.9906
3. 0-10V output
- DAC 출력을 0-10V 출력으로 변환하기 위한 회로 구성은 아래 그림과 같다
- 0V, 10V 출력이 되는 DAC value 를 calibration 과정에 찾는다.
4. 4-20mA output
- 4-20mA output driver 로 XTR111 을 사용 한다.
- DAC 출력 전압을 XTR111 에 입력하여 출력 전류 조절 됨.
- Formula : Iout = 10 x (Vin/Rset) = 10 x (Vin / 1500) = Vin / 150
MCU DAC val. | 745 | 1490 | 2234 | 2979 | 3724
Vin (mV) | 600.2197 | 1200.4394 | 1799.8534 | 2400.0731 | 3000.2927
Iout (mA) | 4.0015 | 8.0029 | 11.999 | 16.0005 | 20.002
ext. DAC val. | 11916 | 23832 | 35748 | 47664 | 59578
Vin (mV) | 600.0183 | 1200.0365 | 1800.0548 | 2400.0731 | 2999.9906
Iout (mA) | 4.0001 | 8.0002 | 12.0004 | 16.0005 | 19.9999
5. 계산 공식 및 순서 | [5 empty] | 5-1. 0-10V 출력인 경우 |  |  | 5-2. 4-20mA 출력인 경우
- val | : 출력을 원하는 value (range_min <= val <= range_max) |  |  |  |  | - val | : 출력을 원하는 value (range_min <= val <= range_max) |  | - val | : 출력을 원하는 value (range_min <= val <= range_max)
- range_max | : value range max |  |  |  |  | - range_max | : value range max = VR_MAX |  | - range_max | : value range max = CR_MAX
- range_min | : value range min |  |  |  |  | - range_min | : value range min = VR_MIN |  | - range_min | : value range min = CR_MIN
- cal_max | : calibrated DAC value at 20mA output |  |  |  |  | - cal_max | : calibrated DAC value at 20mA output = CAL_DAC_OUT0_10V |  | - cal_max | : calibrated DAC value at 20mA output = CAL_DAC_OUT0_20m
- cal_min | : calibrated DAC value at 4mA output |  |  |  |  | - cal_min | : calibrated DAC value at 4mA output = CAL_DAC_OUT0_0V |  | - cal_min | : calibrated DAC value at 4mA output = CAL_DAC_OUT0_4m
- val_percent | : 출력을 원하는 value 의 출력 범위상의 percent |  |  |  |  | - val_percent | : 출력을 원하는 value 의 출력 범위상의 percent |  | - val_percent | : 출력을 원하는 value 의 출력 범위상의 percent
| (val - range_min) val_percent = ---------------------------- (range_max - range_min) | [5 empty] | (val - VR_MIN) val_percent = ------------------------ (VR_MAX - VR_MIN) |  |  | (val - CR_MIN) val_percent = ------------------------ (CR_MAX - CR_MIN)
- dac_val | : value 값에 대응하는 DAC control value |  |  |  |  | - dac_val | : value 값에 대응하는 DAC control value |  | - dac_val | : value 값에 대응하는 DAC control value
| dac_val = val_percent x (cal_max - cal_min) + cal_min | [5 empty] | dac_val = val_percent x (CAL_10V - CAL_0V) + CAL_0V |  |  | dac_val = val_percent x (CAL_20m - CAL_4m) + CAL_4m

## 08) RTD
RTD temperature sensor
1. RTD(PT100) temperature sensor
main board 에 1개의 RTD sensor(3 wire) 가 부착 될 수 있음
- RTD#1 : internal ADC(MCU, ADC2, 12-bit resolution) 사용
- temperature range : 0 ~ 200 °C 범위만 사용 함.
2. Wheatstone bridge 로 회로 구성
상세 회로 구성 및 gain 설정, resolution 등은 아래 그림 참조
|  |  | < RTD external ADC 사용시 interface 회로 > | [7 empty] | < RTD #1 internal ADC 사용시 interface 회로 >
|  |  |  | 예상 온도 resolution = 0.03 °C | [9 empty] | 예상 온도 resolution = 0.1 °C
3. Error cases
1) PT100 이 연결되지 않은 경우 |  |  | : Va = 3.3V, Vb = 3.3V, (Va - Vb = 0 V) --> 0<= ADC value <= 500
2) PT100 이 배선 short 된 경우 |  |  | : Va = 0V, Vb = 88 mV, (Va - Vb = -88 mV) --> ADC value < 0
4. Calibration | [10 empty] | R1 | R4 | R2 | R3 | R2//R3 | R1+R4+(R2//R3) |  | R1 | R4 | R2 | R3 | R2//R3 | R1+R4+(R2//R3) | R1 | R4 | R2 | R3 | R2//R3 | R1+R4+(R2//R3)
- 조립 부품 오차에 의한 영향이 발생할 수 밖에 없으므로 조립된 보드별로 별도의 calibration 이 필요 함 | [10 empty] | 82 | 8.2 | 10 | 0 | 0 | 90.2 |  | 120 | 9.1 | 10 | 0 | 0 | 129.1 | 150 | 16.4 | 10 | 0 | 0 | 166.4
- calibration 한 값을 저장할 수 있어야 함 | [10 empty] | 82 | 8.2 | 10 | 100 | 9.0909 | 99.2909 |  | 120 | 9.1 | 10 | 100 | 9.0909 | 138.1909 | 150 | 16.4 | 10 | 100 | 9.0909 | 175.4909
- calibration 을 위해 RTD 온도 0°C, 100°C, 200°C 에 해당하는 저항값을 정밀하고 맞춘 calibration jig 가 필요 함 | [10 empty] | 82 | 8.2 | 10 | 200 | 9.5238 | 99.7238 |  | 120 | 9.1 | 10 | 200 | 9.5238 | 138.6238 | 150 | 16.4 | 10 | 200 | 9.5238 | 175.9238
[11 empty] | 82 | 8.2 | 10 | 400 | 9.7561 | 99.9561 |  | 120 | 9.1 | 10 | 400 | 9.7561 | 138.8561 | 150 | 16.4 | 10 | 400 | 9.7561 | 176.1561
1) 0°C RTD resistance : 100.00 Ω |  |  | ---> 82 + 8.2 + ( 10 // 2K VR ) | [7 empty] | 82 | 8.2 | 10 | 600 | 9.8361 | 100.0361 |  | 120 | 9.1 | 10 | 600 | 9.8361 | 138.9361 | 150 | 16.4 | 10 | 600 | 9.8361 | 176.2361
[11 empty] | 82 | 8.2 | 10 | 800 | 9.8765 | 100.0765 |  | 120 | 9.1 | 10 | 800 | 9.8765 | 138.9765 | 150 | 16.4 | 10 | 800 | 9.8765 | 176.2765
2) 100°C RTD resistance : 138.51 Ω |  |  | ---> 120 + 9.1 + ( 10 // 2K VR ) | [7 empty] | 82 | 8.2 | 10 | 1000 | 9.901 | 100.101 |  | 120 | 9.1 | 10 | 1000 | 9.901 | 139.001 | 150 | 16.4 | 10 | 1000 | 9.901 | 176.301
[11 empty] | 82 | 8.2 | 10 | 1200 | 9.9174 | 100.1174 |  | 120 | 9.1 | 10 | 1200 | 9.9174 | 139.0174 | 150 | 16.4 | 10 | 1200 | 9.9174 | 176.3174
3) 200°C RTD resistance : 175.86 Ω |  |  | ---> 150 + 8.2 + 8.2 + ( 10 // 2K VR ) | [7 empty] | 82 | 8.2 | 10 | 1400 | 9.9291 | 100.1291 |  | 120 | 9.1 | 10 | 1400 | 9.9291 | 139.0291 | 150 | 16.4 | 10 | 1400 | 9.9291 | 176.3291
[11 empty] | 82 | 8.2 | 10 | 1600 | 9.9379 | 100.1379 |  | 120 | 9.1 | 10 | 1600 | 9.9379 | 139.0379 | 150 | 16.4 | 10 | 1600 | 9.9379 | 176.3379
[11 empty] | 82 | 8.2 | 10 | 1800 | 9.9448 | 100.1448 |  | 120 | 9.1 | 10 | 1800 | 9.9448 | 139.0448 | 150 | 16.4 | 10 | 1800 | 9.9448 | 176.3448
5. Calibration & temperature calculation method | [10 empty] | 82 | 8.2 | 10 | 2000 | 9.9502 | 100.1502 |  | 120 | 9.1 | 10 | 2000 | 9.9502 | 139.0502 | 150 | 16.4 | 10 | 2000 | 9.9502 | 176.3502
1) Case 1 : 16-bit ADC, pt100 저항값 계산 방법 | [24 empty] | 8.2 + 8.2
- 전체 계산의 흐름은 아래의 계산 공식을 이용한다.
- 16-bit ADC 사용시 resolution 은 약 0.03°C 임
a) 기준 저항을 이용하여 reference ADC value 를 저장한다. (0°C, 100°C, 200°C) | [10 empty] | R1 | R4 | R2 | R3 | R2//R3 | R1+R4+(R2//R3)
b) reference ADC value 가 ±10% 범위(아래표에 기입됨) 를 벗어나면 main board 조립불량이 의심됨 | [10 empty] | 91 | 0 | 43 | 0 | 0 | 91
c) 주어진 ADC value 에 대해 아래 계산 공식을 이용하여 Rx 값을 계산 한다. | [10 empty] | 91 | 0 | 43 | 100 | 30.0699 | 121.0699
| case 1) (ref_0_val) > adc_val_x | [9 empty] | 91 | 0 | 43 | 300 | 37.6093 | 128.6093
| Rx = 100 - (138.51-100)/(ref_100 - ref_0) x (ref_0 - adc_val_x) | [9 empty] | 91 | 0 | 43 | 500 | 39.5948 | 130.5948
| = 100 - 38.51/(ref_100 - ref_0) x (ref_0 - adc_val_x) | [9 empty] | 91 | 0 | 43 | 1000 | 41.2272 | 132.2272
| case 2) (ref_0_val) <= adc_val_x <= (ref_100_val) | [9 empty] | 91 | 0 | 43 | 2000 | 42.095 | 133.095
| Rx = (138.51-100)/(ref_100 - ref_0) x (adc_val_x - ref_0) + 100 | [9 empty] | 91 | 0 | 43 | 3000 | 42.3924 | 133.3924
| = 38.51/(ref_100 - ref_0) x (adc_val_x - ref_0) + 100 | [9 empty] | 91 | 0 | 43 | 4000 | 42.5427 | 133.5427
| case 3) ref_100_val) < adc_val_x <= (ref_200_val) | [9 empty] | 91 | 0 | 43 | 5000 | 42.6334 | 133.6334
| Rx = (175.86-138.51)/(ref_200 - ref_100) x (adc_val_x - ref_100) + 138.51 | [9 empty] | 91 | 0 | 43 | 6000 | 42.694 | 133.694
| = 37.35/(ref_200 - ref_100) x (adc_val_x - ref_100) + 138.51 | [9 empty] | 91 | 0 | 43 | 7000 | 42.7375 | 133.7375
d) 계산된 Rx 값에서 아래 PT100 온도별 저항값 table 을 이용하여 가장 근접한 온도를 찾는다. | [10 empty] | 91 | 0 | 43 | 8000 | 42.7701 | 133.7701
e) 소수점 단위는 table 상의 1°C 차이값에서 근사치로 계산한다. | [10 empty] | 91 | 0 | 43 | 9000 | 42.7955 | 133.7955
[11 empty] | 91 | 0 | 43 | 10000 | 42.8159 | 133.8159
Vb = 3.3K x (91/(3.3K+91)) |  | 88.558 | mV | 16-bit ADC bit resolution = |  | 0.0625 | mV | [5 empty] | 12-bit ADC bit resolution = |  | 0.80566 | mV
Va = 3.3K x (Rx/(3.3K+Rx))
search temp integer value, N = pt100_table[N] <= Rx < pt100_table[N+1]
calculate decimal value = (Rx - pt100_table[N]) / (pt100_table[N+1] - pt100_table[N])
| 16-bit ADC | [8 empty] | 12-bit ADC
| Rrtd | Va | (Va-Vb) | (Va-Vb) x 8 | ADC value | ADC setting range (±10%) |  | Rx | Temp. | Rrtd | Va | (Va-Vb) | (Va-Vb) x 25.5 | ADC value | ADC setting range (±10%) |  | Rx | Temp.
| (ohm) | (mV) | (mV) | (mV) | (default) | -10% | 10% | (ohm) | (°C) | (ohm) | (mV) | (mV) | (mV) | (default) | -10% | 10% | (ohm) | (°C)
0°C | 100 | 97.0588 | 8.5009 | 68.007 | 1088 | 979 | 1196 | 100 | 0 | 100 | 97.0588 | 8.5009 | 216.7722 | 269 | 242 | 295 | 100 | 0
0 +1 bit |  |  |  |  | 1089 |  |  | 100.01 | 0.03 |  |  |  |  | 270 |  |  | 100.03 | 0.08
10°C | 103.9 | 100.7286 | 12.1706 | 97.365 | 1557 |  |  | 103.93 | 10.08 | 103.9 | 100.7286 | 12.1706 | 310.3511 | 385 |  |  | 103.94 | 10.1
20°C | 107.79 | 104.3805 | 15.8226 | 126.5808 | 2025 |  |  | 107.86 | 20.18 | 107.79 | 104.3805 | 15.8226 | 403.4763 | 500 |  |  | 107.84 | 20.13
50 |  |  |  |  | 3384 |  |  | 119.26 | 49.64 |  |  |  |  | 837 |  |  | 119.27 | 49.67
100°C | 138.51 | 132.9305 | 44.3726 | 354.9807 | 5679 | 5111 | 6246 | 138.51 | 100 | 138.51 | 132.9305 | 44.3726 | 1131.501 | 1404 | 1263 | 1544 | 138.51 | 100
100 +1 bit |  |  |  |  | 5680 |  |  | 138.52 | 100.03 |  |  |  |  | 1405 |  |  | 138.54 | 100.08
150 |  |  |  |  | 7857 |  |  | 157.19 | 149.63 |  |  |  | 0 | 1943 |  |  | 157.2 | 149.66
200°C | 175.86 | 166.9624 | 78.4045 | 627.2358 | 10035 | 9031 | 11038 | 175.86 | 200 | 175.86 | 166.9624 | 78.4045 | 1999.314 | 2481 | 2232 | 2729 | 175.86 | 200
6. PT 100 온도별 저항값 table

## 09) TC
TC(thermocouple) temperature sensor
1. Thermocouple
- 서로 다른 2개의 금속을 한곳만 접합한 경우 접합한 곳의 온도에 따라 반대쪽에 전압이 발생 함. (Seebeck voltage)
- 이 발생 전압으로 온도를 측정할 수 있음.
- 단, 측정 온도는 Ttc 단과 Tcj 단의 상대 온도 임. 따라서 정확한 온도는 (Ttc + Tcj) 임.
TTC : thermocouple 접합점의 온도
TCJ : thermocouple 접합점 반대쪽의 온도
VTC : thermocouple 접합점 온도에 해당하는 발생 전압
- 사용하는 금속 종류에 따라 여러가지 TC 가 존재하며 가장 일반적인 K type 을 사용 한다. | [5 empty] | - 같은 K type 이라도 배선시 아래의 color code 를 확인해야 함.
- TC 의 기전력은 graph 와 같이 non linear 하므로 온도 계산시 이를 고려 해야 함.
2. Thermocouple K type 온도별 전압표 | [7 empty] | 3. Thermocouple K type 전압에서 온도 환산 방법
- 실제 TC 의 측정 온도 범위는 -270°C ~ 1370°C 이나 아래표에서와 같이 -20°C ~ 320°C 측정을 목표로 한다. | [7 empty] | 1) TC temp. ↔ 발생전압 table : uV 기준으로 작성 (즉, x3 mV)
- TC -20°C ~ 250°C 에 대해 발생 기전압 범위는 -1.0mV ~ +13.0mV 이다. | [7 empty] | 2) 실제 TC 입력 전압 = TC전압 + offset (500mV)
[8 empty] | 3) 12-bit ADC resolution = 3.3V / 4096 = |  |  |  | 805.664 | uV
4) TC interface circuit calibration 방법
step 1) TC 단에 R= 0 ohm( 0mV) + offset (500mV) 시 ADC 값 = 0°C 에 대한 cal 값 (500mV offset 오차 반영)
step 2) TC 단에 R=6,079 ohm(10mV) + offset (500mV) 시 ADC 값 = 246.225°C 에 대한 cal 값 (OP-amp Gain 회로부품 오차 반영)
5) TC 온도별 회로 구성 반영된 ADC 결과 계산값
[8 empty] | Temp. (°C) | TC vtg |  | OP-amp vtg (G=210) |  | ADC value
[9 empty] | (mV) | (uV) | offset=0 | offset=500
[11 empty] | (mV) | (mV)
[8 empty] | -20 | -0.778 | -778 | -163.38 | 336.62 | 418
[7 empty] | CAL_0 | -5 | -0.197 | -197 | -41.37 | 458.63 | 569
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 621
[8 empty] | 1 | 0.039 | 39 | 8.19 | 508.19 | 631
[8 empty] | 2 | 0.079 | 79 | 16.59 | 516.59 | 641
[8 empty] | 25 | 1 | 1000 | 210 | 710 | 881
[8 empty] | 100 | 4.096 | 4096 | 860.16 | 1360.16 | 1688
[8 empty] | 200 | 8.138 | 8138 | 1708.98 | 2208.98 | 2742
[8 empty] | 250 | 10.153 | 10153 | 2132.13 | 2632.13 | 3267
[8 empty] | circuit cal. (246.225) | 10 | 10000 | 2100 | 2600 | 3227
[7 empty] | CAL_246 | [5 empty] | 3227 - 621 = | 2606
6) 회로 calibration 값 반영하여 실제 TC 입력 전압 계산 2606.0 (ADC - CAL_0) x 805.664uV (ADC - CAL_0) x 9997.9066 Vtc = 보정값 x 측정전압 / Gain = --------------------- x ------------------------------ (uV) = ------------------------------- (uV) (float)(uV) (CAL_246 - CAL_0) 210.0 (CAL_246 - CAL_0)
5. TC1047 을 이용한 cold junction 온도 환산 방법
[8 empty] | - TC1047 의 온도 특성 (10mV @ °C) | [5 empty] | - TC1047 출력 전압을 온도로 환산하는 공식 (ADC_val x 0.805664mV) - 500mV Tcj = ---------------------------------------- (°C) (float) 10
[8 empty] | Temp. (°C) | TC1047 voltage |  | ADC value
[9 empty] | (mV) | (uV)
[8 empty] | -40 | 100 |  | 124
[8 empty] | 0 | 500 |  | 621
[8 empty] | 25 | 750 |  | 931
[8 empty] | 100 | 1500 |  | 1862 | 100°C diff | 1241
4. Thermocouple 회로 구성 | [7 empty] | 125 | 1750 |  | 2172
6. 최종 온도 계산 방법
- TC 의 특성이 non linear 하므로 단순히 Ttc와 Tcj 를 더해서는 안되며 반드시 아래의 순서로 계산 하여야 한다.
1) (5) 항의 공식 이용하여 TC1047 : ADC 값 → Tcj_TC1047 (Cold Junction temperature) 계산 한다.
2) TC1047 은 PCB 에 장착되므로 board 열기에 의해 실제 Tcj 온도 보다 높게 Tcj_TC1047 가 측정 된다.
따라서 Tcj 를 계산 한다. Tcj = Tcj_TC1047 - mount_offset (≒ 2.0 °C)
3) TC 온도-전압 table 에서 Tcj 에 해당하는 Vcj 를 찾는다.
4) 위 3-6) 항의 공식 이용하여 Vtc 를 계산한다.
5) 실제 온도에 해당하는 전압, Vtotal = Vtc + Vcj
6) Vtotal 에 해당하는 온도 Ttotal 을 TC table 에서 찾는다.
7. board calibration 을 위한 jig 에 필요한 저항값
- TC 의 상대 온도 0 °C 에 대한 전압 = 0.000 mV --> 이를 simulation 하기 위한 Target resistance = 0 ohm
- TC 의 상대 온도 246.225 °C 에 대한 전압 = 10.000 mV --> 이를 simulation 하기 위한 Target resistance = 6079 ohm
[8 empty] | R1 | R2 | R3 | R4 | R3//R4 | R1+R2+(R3//R4)
[8 empty] | 3000 | 3000 | 120 | 0 | 0 | 6000
[8 empty] | 3000 | 3000 | 120 | 100 | 54.5455 | 6054.5455
[8 empty] | 3000 | 3000 | 120 | 200 | 75 | 6075 | target resistance = 6079 ohm
[8 empty] | 3000 | 3000 | 120 | 400 | 92.3077 | 6092.3077
[8 empty] | 3000 | 3000 | 120 | 600 | 100 | 6100
[8 empty] | 3000 | 3000 | 120 | 800 | 104.3478 | 6104.3478
[8 empty] | 3000 | 3000 | 120 | 1000 | 107.1429 | 6107.1429
[8 empty] | 3000 | 3000 | 120 | 1200 | 109.0909 | 6109.0909
[8 empty] | 3000 | 3000 | 120 | 1400 | 110.5263 | 6110.5263
[8 empty] | 3000 | 3000 | 120 | 1600 | 111.6279 | 6111.6279
[8 empty] | 3000 | 3000 | 120 | 1700 | 112.0879 | 6112.0879
[8 empty] | 3000 | 3000 | 120 | 1800 | 112.5 | 6112.5
[8 empty] | 3000 | 3000 | 120 | 1900 | 112.8713 | 6112.8713
[8 empty] | 3000 | 3000 | 120 | 2000 | 113.2075 | 6113.2075
8. Thermocouple AD conversion handling scheme
- MCU internal ADC #0, #2 are used
ADC#0 : TC #0 ADC
ADC#2 : Tcj (TC1047) ADC
- thermocouple service routine executes at every 10 msec
- AD Conversion rate : at every 50 msec per channel
| 0 msec | 10 msec |  | 20 msec | 30 msec | 40 msec |  | 50 msec
tc_seq | 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 0
| internal ADC #0 | internal ADC #2 |  | calculate |  |  |  | internal ADC #0
| conversion | conversion |  | temperature | do nothing | do nothing |  | conversion
| for TC #0 | for Tcj = TC1047 |  | for TC#0, TC#1, Tcj |  |  |  | for TC #0
repeat same operation at every 50 msec

## 10) BLDC
MCU PWM : PWM out, RPM in
1. PWM Out
1.1 TIM12 PWM out Init set-up | 1.1 TIM12 PWM out function
- Main task 내 loop 진입 전 PWM turn on
- TIM12 init 시 duty를 0으로 설정하였기에, init 시 motor는 동작하지 않음
- TIM Clock APB1 : 84Mhz
- Prescaler : (42-1)
- Period : (100-1)
- PWM Frequency : 84Mhz / (42-1) / (100-1) = 20Khz
- OCPolarity = LOW
- Duty(= Pulse / Period * 100) : 0 / 100 *100 = 0%
※ 오실로스코프 PWM 출력 파형 체크 시 주기가 흔들리는 현상 | - debug 명령어 'pwm'으로 출력 제어
→ SSCG 기능에 의한 현상이므로 실제 동작 시 문제 없음 (디버그 시 SSCG 기능 Off) | - 'pwm st' 입력 시 현재의 출력 상태 출력 (Duty & Frequency)
- 'pwm 0..100' 입력 시 해당 값으로 duty 설정하여 pwm 출력
2. RPM In
2.1 GPIO PH9 EXTI Init set-up | 2.1 GPIO PH9 EXTI function
- Rising edge 감지 시 위의 Call back 함수 호출
- External trigger mode : Rising edge | - 해당 함수 호출 시 마다 rpm_cnt 변수 값을 증가
- EXTI Port & Pin : GPIO H, 3 Pin (아래 그림 참조)
- Main task에서 1s 마다 RPM(분당 회전수)를 계산하고 rpm_cnt를 초기화
※ RPM Input level 부족 현상
→ RPM Input signal level이 1.5V 아래로 동작하면서 해당 Level shifter (TXB0104)에서 인식하지 못하는 현상 발생
→ BLDC 제조사에 출력 신호 레벨 문의 후 신호 증폭 또는 모델 변경 조치 필요
→ 기존 RPM Input 포트는 PH10이었으나, 아래와 같은 ST社의 Chip bug로 인해 해당 포트는 EXTI로 사용이 불가
→ EXTI를 사용하기 위해 DIR 용도로 할당하였던 PH3와 포트를 스위칭하였음

## 11) UART
UART
L-Titrator MCU UART Assignment
1. UART 종류 및 구성
UART No. | FW name | Function | setting 관련 | Remark
UART 1 | TPID_DEBUG | PC 와 연결 - system monitoring, FW upgrade - 115200 baud, 8 data bit, no parity, 1 stop bit | - interrupt driven | isolated RS-232
UART 2 | TPID_RS232 | Reserved - 115200 baud, 8 data bit, no parity, 1 stop bit | - interrupt driven | isolated RS-232 사용 안함
UART 3 | TPID_PANEL | Panel PC 와 연결 - Protocol 구현 필요 - 115200 baud, 8 data bit, no parity, 1 stop bit | - interrupt driven | non-isolated RS-232
UART 6 | TPID_RS485 | Hamilton社 Syringe pump 와 연결 - RS-485 통신 - 9600 baud, 8 data bit, no parity, 1 stop bit | - interrupt driven | isolated RS-485
2. UART Handling
1) UART Rx
- uart Rx 는 interrupt 방식을 사용 한다.
- Rx int. 발생시 받은 1 character 를 Rx queue 에 저장 한다.
- Rx queue 에 저장된 message 는 application service routine 에서 주기적으로(10msec) polling 하여 처리 한다.
- HAL I/F 를 사용하는 경우 연속되는 Rx 에 대해 data 를 까먹거나 lock up 되는 현상 발생 함으로 다른 대안을 찾아야 함.
2) UART Tx
- term_printf() 함수에서 uart Tx queue 에 Tx 할 data 를 저장 한다.
- application 에서 주기적으로(1msec) 으로 uart_tx_service() 함수를 호출하여야 한다.
3-1. Control Register #1 bits |  |  | 3-2. Control Register #2 bits
- CR1.OVER8 | over sampling mode, 0(16), 1(8) |  | - CR2.LINEN | LIN mode enable, 0(disable), 1(enable)
- CR1.UE | 0(UART disable), 1(UART enable) |  | - CR2.STOP[1:0] | stop bit, 00(1 stop), 01(0.5 stop), 10(2 stop), 11(1.5 stop)
- CR1.M | word length, 0(8-bit), 1(9-bit) |  | - CR2.CLKEN | CK enable, 0(disable), 1(enable)
- CR1.WAKE | wake up mothod, 0(idle line), 1(address mark) |  | - CR2.CPOL | CK polarity, 0(idle low), 1(idle high)
- CR1.PCE | parity control enable, 0(disable), 1(enable) |  | - CR2.CPHA | CK phase, 0(1st clock transition), 1(2nd clock transition)
- CR1.PS | parity selection, 0(even), 1(odd) |  | - CR2.LBCL | last bit clock pulse, 0(no), 1(yes)
- CR1.PEIE | PE(parity error) int. enable, 0(disable), 1(enable) |  | - CR2.LBDIE | LIN break detect int. enable, 0(disable), 1(enable)
- CR1.TXEIE | TXE(Tx empty) int. enable, 0(disable), 1(enable) |  | - CR2.LBDL | LIN break detection length, 0(10 bit), 1(11 bit)
- CR1.TCIE | TC(Tx complete) int. enable, 0(disable), 1(enable) |  | - CR2.ADDR[3:0] | address of UART node
- CR1.RXNEIE | RXNE(Rx data ready) int. enable, 0(disable), 1(enable)
- CR1.IDLEIE | IDLE int. enable, 0(disable), 1(enable)
- CR1.TE | Tx enable, 0(disable), 1(enable)
- CR1.RE | Rx enable, 0(disable), 1(enable)
- CR1.RWU | Receiver wakeup, 0(receiver active), 1(receiver mute)
- CR1.SBK | send break, 0(no send), 1(send)
3-3. Control Register #3 bits |  |  | 3-4. status register bits
- CR3.ONEBIT | sample bit mode, 0(3 sample bit), 1(1 sample bit) |  | SR.CTS | CTS flag
- CR3.CTSIE | CTS int. enable, 0(disable), 1(enable) |  | SR.LBD | LIN break detect
- CR3.CTSE | CTS enable, 0(disable), 1(enable) |  | SR.TXE | Tx data register empty (1)
- CR3.RTSE | RTS enable, 0(disable), 1(enable) |  | SR.TC | Tx complete
- CR3.DMAT | Tx DMA enable, 0(disable), 1(enable) |  | SR.RXNE | Rx data ready (1)
- CR3.DMAR | Rx DMA enable, 0(disable), 1(enable) |  | SR.IDLE | idle line detect
- CR3.SCEN | smart card mode enable, 0(disable), 1(enable) |  | SR.ORE | overrun error flag
- CR3.NACK | smart card NACK enable, 0(disable), 1(enable) |  | SR.NF | noise detect
- CR3.HDSEL | half duplex enable, 0(full duplex), 1(half duplex) |  | SR.FE | framing error flag
- CR3.IRLP | IrDA low power, 0(normal), 1(low power) |  | SR.PE | parity error flag
- CR3.IREN | IrDA mode enable, 0(disable), 1(enable)
- CR3.EIE | error int. enable, 0(disable), 1(enable)
4. Control procedure
4-1. Tx procedure
- use polling scheme
- 1 byte sending at every 1 msec when Tx buffer is not empty
4-2. Tx procedure (polling)
below step 1) ~ 5) are already done in UART init
1) CR1.UE = 1 | enable UART
2) CR1.M = 0 | data length = 8 setting
3) CR2.xx = xx | stop bit length setting
4) BRR = xxxx | baud rate setting
5) CR1.TE = 1 | tx enable
6) DR = data | tx data write --> this makes TXE=0
after data moves : TDR --> shift register, TXE=1
7) DR = data again | check TXE==1
4-3. Rx procedure (1 byte interrupt) |  |  |  | USARTx_IRQHandler() (x=1/2/3/6)
1) CR1.UE = 1 | enable UART |  |  | ¦--- HAL_UART_IRQHandler(&huartx) (x=1/2/3/6)
2) CR1.M = 0 | data length = 8 setting |  |  | (valid data Rx 시) | (error 발생시)
3) CR2.xx = xx | stop bit length setting |  |  | ¦ | ¦--- error flag set
4) BRR = xxxx | baud rate setting |  |  | ¦--- UART_Receive_IT(huart) | ¦--- UART_Receive_IT(huart)
5) CR1.RE = 1 | rx enable |  |  | ¦--- Rxbuf = DR | ¦--- HAL_UART_ErrorCallback(huart)
6) DR = data | tx data write --> this makes TXE=0 |  |  | ¦--- disable Rx interrupt
| after data moves : TDR --> shift register, TXE=1 & TDR empty |  |  | ¦--- HAL_UART_RxCpltCallback(huart)
7) DR = data again | check TXE==1 or TDR empty |  |  | ¦--- ch = Rxbuf
¦--- enqueue_character(tpid, ch)
5. status register bits |  |  |  | ¦ ¦--- RingBuf <-- ch
CTS : | CTS flag |  |  | ¦
LBD : | LIN break detect |  |  | ¦
TXE : | Tx data register empty (1) |  |  | ¦--- HAL_UART_Receive_IT(huart, &uart[tpid].rx_tmp_buf[0], 1)
TC : | Tx complete |  |  | ¦--- UART_Start_Receive_IT(huart, pData, Size)
RXNE : | Rx data ready (1) |  |  | ¦--- enable Rx interrupt
IDLE : | idle line detect
ORE : | overrun error flag
NF : | noise detect
FE : | framing error flag
PE : | parity error flag

## 11-1) SW IO Protocol
L-Titrator SW IO Protocol
1. Protocol 정의
Example code
Line # | R/W | Function | Value range | PC → Board | Board → PC (Feedback)
0 |  | STX | - | 02h <CR><LF> | 02h <CR><LF>
1 |  | Protocol ID | - | AAh <CR><LF> | BBh <CR><LF>
2 | R | Error code | 0000 : No error 0001 .. 9999 : TBD | xxxx <CR><LF> | 0010 <CR><LF>
3 | R | Model | 0 : L-titrator 1 .. 9 : TBD | x <CR><LF> | 0 <CR><LF>
4 | R | Relay Input | 0 : OFF, 1 : ON LSB -> MSB | xxxx <CR><LF> | 0001 <CR><LF>
5 | R/W | Relay Output | 0 : OFF, 1 : ON LSB -> MSB | 11000010 <CR><LF> | 11000010 <CR><LF>
6 | R | Parallel Input | 0 : OFF, 1 : ON LSB -> MSB | xxxxxxxx<CR><LF> | 00011110<CR><LF>
7 | R/W | Parallel Output | 0 : OFF, 1 : ON LSB -> MSB | 0010 <CR><LF> | 0010 <CR><LF>
8 | R | Alarm Input | 0 : OFF, 1 : ON | xxxxxxxxxxxxxxxx <CR><LF> | 0001111000000010 <CR><LF> |  | bit # | Function
9 | R/W | Solenoid Output | 0 : OFF, 1 : ON LSB -> MSB | 00010010010100 <CR><LF> | 00010010010100 <CR><LF> | LSB | 0 | Leak #1
[7 empty] | 1 | Leak #2
10 | R | Temperature (RTD) | 0 .. 20000 (0.00 ~ 200.00℃) | xxxxx <CR><LF> | 02800 <CR><LF> |  | 2 | Level #1
11 | R | Temperature (TC) |  |  |  |  | 3 | Level #2
12 | R/W | Stir. Control | 0 .. 100 (velocity %) (<20 : Off) | 050 <CR><LF> | 050 <CR><LF> |  | 4 | Door
[7 empty] | 5 | Exhaust
13 | R | Stir. RPM read | 0 .. 99999 | xxxxx <CR><LF> | 04800 <CR><LF> |  | 6 | Interlock
14 | R/W | Syringe Control | 0 .. 4 bit : 0 .. 24000 (position) 5 .. 6 bit : 0 .. 40 (velocity) 7 bit : 1-In, 2-Out (valve ctrl) | Input : 11015000 <CR><LF> Output : 21000000 <CR><LF> | Input : 11015000 <CR><LF> Output : 21000000 <CR><LF> |  | 7 | E - Stop
[7 empty] | 8 | FAN #1
[7 empty] | 9 | FAN #2
15 | R | Analog input (CH 1) | 0 .. 99999 | xxxxx <CR><LF> | 31250 <CR><LF> (312.50mV) |  | 10 | FAN #3
16 | R | Analog input (CH 2) |  |  |  |  | 11 | FAN #4
17 | R | Analog input (CH 3) |  |  |  |  | 12 | Reserved #1
18 | R | Analog input (CH 4) |  |  |  |  | 13 | Reserved #2
19 | R/W | Analog output (CH 1) | 0 .. 99999 | 01250 <CR><LF> (12.50mA) | 01250 <CR><LF> (12.50mA) |  | 14 | Reserved #3
20 | R/W | Analog output (CH 2) |  |  |  | MSB | 15 | Reserved #4
21 | R/W | Analog output (CH 3)
22 | R/W | Analog output (CH 4)
23 |  | ETX | - | 03h <CR><LF> | 03h <CR><LF>
※ x : don't care bit

## 11-2) Syringe pump
Hamilton syringe pump (RS485)
1. PSD4 (24VDC)
- RS-485 interface : D-sub 15p (with CAN, RS232)
- 9600 bps, 8 data bit, 1 stop bit, none parity
- Hamilton terminal protocol
PSD4 receptacle
2. Terminal Protocol
COMMAND |  | DATA CODE (ASCII) |  |  |  | DATA CORDING(HEX) |  |  |  |  | DESCRIPTION
초기화 (좌측) |  | "/1ZR" 0D 0A |  |  |  | 2F 31 5A 52 0D 0A |  |  |  |  | ASC=>HEX |  | * 1번 콘트롤러 디스펜서 초기화(좌측 사이드 기준= Input)
초기화 (우측) |  | "/1YR" 0D 0A |  |  |  | 2F 31 59 52 0D 0A |  |  |  |  | ASC=>HEX |  | * 1번 콘트롤러 디스펜서 초기화(우측 사이드 기준= Input)
현재상태 묻기 |  | "/1?" 0D 0A |  |  |  | 2F 31 3F 0D 0A |  |  |  |  | ASC=>HEX |  | * 1번 콘트롤러 주사기 현재 위치 상태 묻기 | 1번 주사기 현재상태 묻기
충전(Input) |  | "/1IA3000R" 0D 0A |  |  |  | 2F 31 49 41 33 30 30 30 52 0D 0A |  |  |  |  | ASC=>HEX |  | * PORT 1번(Input)으로 오일을 3000 STEP으로 충전한다
토출(Output) |  | "/1OD100R" 0D 0A |  |  |  | 2F 31 4F 44 31 30 30 52 0D 0A |  |  |  |  | ASC=>HEX |  | * PORT 2번(Output)으로 오일을 100 STEP 토출한다
충전/반복토출 |  | "/1IA3000M1000gOD100G5R" 0D 0A |  |  |  | 2F 31 49 41 33 30 30 30 4D 31 30 30 30 67 4F 44 31 30 30 47 35 0D 0A |  |  |  |  | ASC=>HEX |  | * 노즐1번으로 3000스탭 충전하고 노즐2번으로 100스탭으로 5번 연속 반복하여 토출한다(M1000->1초 지연)
모타 속도설정 이동 |  | "/1S10IA3000R"0D 0A |  |  |  | 2F 31 53 31 30 49 31 41 32 30 30 4F 32 44 31 30 30 47 31 30 52 0D 0A |  |  |  |  | ASC=>HEX |  | * 속도 10레벨값(3.7초)으로 Input으로 3000스탭 절대위치로 충전한다.
모타 속도설정 |  | "/1S10R" 0D 0A |  |  |  | 2F 31 53 31 30 52 0D 0A |  |  |  |  | ASC=>HEX |  | * 속도를 10레벨(3.7초)로 설정한다(레벨값이 낮을수록 모타속도는 빠르다)
분해능(Resolution)설정 |  | "/1N1R" 0D 0A |  |  |  | 2F 31 4E 31 52 OD OA |  |  |  |  | ASC=>HEX |  | * 고 분해능(24,000)으로 설정한다.(N0R은 저 분해능-3000)
긴급정지 명령 |  | "/1T" 0D 0A |  |  |  | 2F 31 54 0D 0A |  |  |  |  | ASC=>HEX |  | * 현재 동작중인 모타를 긴급 정지한다 (시린지 동작 중 정지 불가)
# 헥사코드 = 아스키코드
0D = CR | 0A = LF
2F = / |  |  | 5A = Z | 52 = R |  | 3F = ? | 49 = I |  | 41 = A |  | 44 = D
30 = 0 | 31 = 1 |  | 32 = 2 | 33 = 3 |  | 34 = 4 | 35 = 5 |  | 36 = 6 |  | 37 = 7
[ " " = 아스키 코드값, 별도 표시가 없으면 헥사코드값 ]
3. Operation State Machine Diagram
[5 empty] | ST00 : Syringe detect & init state |  |  |  |  | ST10 : identify state |  |  |  | ST20 : Stop & Idle
[5 empty] | - send 'YR' cmd |  |  | valid ACK |  | - read some registers |  | init. Complete |  | - check the ready status
|  |  |  | no ACK | - wait ACK |  |  |  |  | - check initialized status |  |  |  | - wait pump control cmd | not input cmd (Idle)
[10 empty] | 1) syringe status |  |  |  | 1) input (0-24000)
[10 empty] | 2) syringe position |  |  |  | 2) output (0-24000)
3) syringe mode
[10 empty] | 4) valve status |  | input control cmd
[10 empty] | 5) valve position |  | (run event)
syringe moving complete
[8 empty] | Error event |  |  |  |  | (stop event)
[5 empty] | ST40 : Error state |  |  |  |  | ST30 : Run state
- control valve & syringe pump
- check the syringe position
[10 empty] | - check syringe moving done |  |  | syringe position != control value

## 12) Ethernet
1. STM32F407 Ethernet 기능 관련 보완 필요 항목
1) LAN cable connect/disconnect 에 대한 notification 추가 필요
2) ST 에서 제공하는 source 가 Booting 시 처리하는 작업이 비 효율적으로 구성되어 있어 booting 시 소요 시간이 아래와 같이 다름
- LAN disconnect 시 LWIP init 시간 : 현재 5초 소요
- LAN connect 시 LWIP init 시간 : 현재 2초 소요
2. STM32F407 Ethernet Source 작업시 주의 사항
1) Cubemx 에서 source generation 한 경우 반드시 다음 file 들은 reference file 과 비교하여 수정사항 적용 해야 함
--> 1-2) SW작업방법에 표시한 파일들 (총 12 개)
2) watchdog enable 시점 : 반드시 LWIP_init 완료된 이후 watchdog 초기화 및 enable 되어야 함.
- watchdog reset 시간은 2 sec 를 사용중이며 LWIP_init() 함수 수행에 시간이 많이 소요되므로 …
3) Cubemx 에서 RTOS 관련 설정 변경 필요한 부분
- FreeRTOS : MINIMAL_STACK_SIZE = 256 word 로 수정해야 함
- FreeRTOS : TOTAL_HEAP_SIZE = 32768 byte 로 수정해야 함
- FreeRTOS : CHECK_FOR_STACK_OVERFLOW = Option 2 로 수정해야 함
- FreeRTOS : USE_TRACE_FACILITY = enable 로 수정해야 함
- FreeRTOS : USE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS = enable 로 수정해야 함
- PHY address 는 반드시 1로 할 것
3. Ethernet 연결 시험 방법
1) board network 정보
- IP : 192.168.10.100 |  | - net mask : 255.255.255.0 | - gateway : 0.0.0.0 (지정 안함)
- UDP port : 7000 (PC 와 CMD/EVT 주고 받기 위한 UDP port #)
- UDP port : 7001 (PC 로 measured data 를 주기 위한 UDP port #)
- UDP port : 7002 (PC 와 serial comm. 을 위한 UDP port #)
- TCP telnet port : 23 (PC 와 serial comm. 을 위한 TCP port #)
2) TCP connection
- putty 에서 telnet(port = 23) 연결하면 TCP 로 connection 됨.
- putty telnet 설정 : terminal --> local echo off, local line editing off
3) UDP
- UDP 송수신 시험을 위한 별도의 tool program 이 있어야 함. (ex. Hercules)
- UDP 기능을 위해 server / client 로 구분하여 2개의 task 로 동작 해야 함.
1) UDP_CE_Task : UDP server 로 구성되며 PC CMD Rx 및 이에 대한 EVT Tx 담당
2) UDP_MS_Task : UDP client 로 구성되며 measured data Tx 담당 (send interval 을 1msec 단위로 설정 가능하며, default 는 5msec)
3) UDP_SC_Task : UDP server 로 구성되며 PC 와 serial comm. 을 담당
4. UDP protocol 시험을 위한 text
- UDP protocol 시험을 위한 CMD text
1) mode set CMD
a) valid cmd | full close |  | $10$00$00$00
| full open |  | $10$00$00$01
| auto mode |  | $10$00$00$02
| manual mode |  | $10$00$00$03
b) invalid cmd | length error |  | $10$00$00$03$02
c) invalid cmd | cmd error |  | $10$00$00$04
2) autotune set CMD
a) valid cmd | ALD tuning start |  | $20$00$00$01$00$01$00$00$00$10$00$02$00$00$00$03$00$00$00$04$00$00
b) valid cmd | temp tuning start | 100°C (100x10^5=0x989680) | $20$00$00$02$00$98$96$80$0e$10$00$00$27$10$00$00$00$64$00$00$03$e8
|  | timeout = 3600 sec(= 0x0e10) | timeout = 60 sec(= 0x003c) | $20$00$00$02$00$98$96$80$00$3c$00$00$27$10$00$00$00$64$00$00$03$e8
|  | Kp=10.0(10x10^3 = 0x2710) | timeout = 60 sec(= 0x003c) | 99.5C(=0x97_d330) | $20$00$00$02$00$97$d3$30$00$3c$00$00$27$10$00$00$00$64$00$00$03$e8
Ki=0.1(0.1x10^3 = 0x64)
Kd=1(1x10^3 = 0x03e8)
c) valid cmd | tuning stop |  | $20$00$00$03$00$01$00$00$00$10$00$02$00$00$00$03$00$00$00$04$00$00
d) invalid cmd | cmd error |  | $20$00$00$04$00$01$00$00$00$10$00$02$00$00$00$03$00$00$00$04$00$00
3) recipe set CMD
a) valid cmd | receipe setting | kp=10, ki=1.5, kd=1 | $30$00$00$00$1d$4c$00$04$00$00$06$40$00$00$27$10$00$00$05$dc$00$00$03$e8$00$00$4e$20$00$00$c3$50$00$00$c3$50$00$01$86$a0$00$00$69$32
|  | kp=18, ki=0.02, kd=1 | $30$00$00$00$1d$4c$00$04$00$00$06$40$00$00$46$50$00$00$00$14$00$00$03$e8$00$00$4e$20$00$00$c3$50$00$00$c3$50$00$01$86$a0$00$00$69$32
4) manual set CMD
a) valid cmd | manual setting | duty_min=1.6% | $40$00$00$00$1d$4c$00$04$00$00$06$40
|  | duty_min=30% | $40$00$00$00$1d$4c$00$04$00$00$75$30
|  | duty_min=50% | $40$00$00$00$1d$4c$00$04$00$00$c3$50
5) filter set CMD
a) valid cmd | filter setting |  | $50$00$00$c8$07$d0$00$c8$00$c8$07$d0$01$f4$01$02$03$04$01$f4$00$c8$01$f4$00$c8$01$f4$00$c8
6) config set CMD
a) valid cmd | config setting |  | $60$00$00$00$03$e8$00$00$03$e8$00$00$03$e8$00$0f$42$40$00$00$00$01$00$01$84$ac
7) measure set CMD
a) valid cmd | measure setting |  | $70$00$00$00$00$01$00$00$00$05
8) date/time set CMD
a) valid cmd | date/time setting |  | $80$00$00$01$02$03$04$05
b) invalid cmd | cmd error |  | $80$00$00$13$02$03$04$05
9) DA config set CMD
a) valid cmd | DA config set |  | $90$00$00$01$01$01$00$00$00$00$00$19$00$00$01$9a$00$00$01$e5$00$00$00$96$00$00$01$2c$00$00$13$88$00$00$00$37$00$00$03$b6
5. ALD PID 시험을 위한 text
1) date/time set CMD |  | date/time setting | $80$00 $16$01$02 $03$04$05 |  | $80$00$16$01$02$03$04$05
2) recipe set CMD |  | sv=0.075 | $30$00 $00$00$1d$4c $00$04 $00$00$06$40 |  | $30$00$00$00$1d$4c$00$04$00$00$06$40
3) mode set CMD |  |  | $10$00 $00$02 |  | $10$00$00$02

## 98) Fault debugging
MCU Fault state debugging
1. Error_Handler() 관련
1) 주로 HAL interface function 수행중 error 발생하는 경우 Error_Handler() 를 call 하도록 되어 있음.
2) 기본적으로 제공되는 Error_Handler function 은 아래와 같이 아무런 일도 하지 않고 무한 loop 내에 빠지도록
되어 있어 어떠한 원인으로 Error_Handler 로 들어 오게 되었는지 debugging 이 불가능 함.
3) Error_Handler() 를 call 하는 원인을 debugging 하기 위해 다음과 같이 수정한다.
그러면, Error_Handler 를 call 한 file 정보, line number, function 이름을 print 할 수 있어 debugging 이 용이해 진다.
a) main.h 파일에 아래 내용 추가
--> 기존 Error_Handler() function call에 파일명, 라인위치, function 이름 의 parameter 를 넘겨 주도록 define 변경
b) main.c 파일에 아래 내용 추가
--> 기존 Error_Handler() function 대신에 수행할 _Error_Handler() 함수를 만든다.
c) 기타 Error_Handler(void) 관련된 compile warning/error 발생하는 부분은 모두 막는다.
4) 수행된 결과는 아래와 같이 원인이 되는 파일명, line수, function 이름이 표시 됨.
2. HardFault_Handler() 관련
1) MCU 동작중 여러가지 이유로 Hard Fault 발생할 수 있으며 이경우 HardFault_Handler() 를 call 하도록 되어 있음.
2) 기본적으로 제공되는 HardFault_Handler function 은 아래와 같이 아무런 일도 하지 않고 무한 loop 내에 빠지도록
되어 있어 어떠한 원인으로 HardFault_Handler 로 들어 오게 되었는지 debugging 이 불가능 함.
3) HardFault 상태의 원인 파악을 위한 정보 print 를 위해 다음과 같이 file 수정이 필요 함.
- \Core\Inc\stm32f4xx_it.h 파일 수정
- \Core\Src\stm32f4xx_it.c 파일 수정
4) HardFault 발생시 다음과 같은 형태로 필요 정보 print 됨.
PC 와 LR(return address) 정보로 hard fault 의 원인이
되는 지점을 찾아 수정할 수 있음

## 97) Y Modem
Y Modem protocol
1. Minimum require
- Send the pathname (file name) in block 0
1) Unless specifically requested, only the file name portion is sent.
2) No drive letter is sent.
3) Systems that do not distinguish between upper and lower case letters in filenames shall send the pathname in lower case only.