## 98)V0.1보드시험현황
항목 |  | 시료 #1 | 시료 #2 | 시료 #3 | 시료 #4 | 시료 #5 | 시료 #6 | Remark
1. Power | 12V(11.99V) output
12V(11.99V) ripple (mVpp)
5V(5.289V) output
5V(5.289V) ripple (mVpp)
5V(A5V) output
5V(A5V) ripple (mVpp)
3.3V output
3.3V ripple (mVpp)
2. F/W upload | IAP image upload | V1.2
| Application image upload | V0.1
3. Board Rework | V/I Convert 저항값 수정 | O | O | O | O | O | O
| BLDC RPM, EN Port Pin swap | O | O | O | O | O | O
| BLDC Buffer OE Pin pull up 추가 | O | O | O | O | O | O
4. UART | UART #1 (DEBUG) | O |  | O
| UART #2 (RS232) | O |  | O
| UART #3 (Panel PC) | O |  | O
| UART #5 (RS485) | O
| Ethernet | O
5. Calibration | RTD calibration | O
| TC calibration | O
| 4~20mA OUT 0 calibration | O
| 4~20mA OUT 1 calibration | O
| 4~20mA OUT 2 calibration | O
| 4~20mA OUT 3 calibration | O
| 4~20mA IN 0 calibration | X
| 4~20mA IN 1 calibration | O
| 4~20mA IN 2 calibration | O
| 4~20mA IN 3 calibration | X
6. I/O read/write | Parallel input read (8p) | O
| Parallel output write (4p) | O
| Relay contact input read (4p) | O
| Relay contact output write (8p) | O
| Sensor input#1 (8p) | O
| Sensor input#2 (8p) | O
| 24V output#1 write (8p) | O
| 24V output#2 write (8p) | O
Micro SD card
| BLDC Motor output | O
| BLDC Motor Input | O

## 99)HW추가수정사항
HW 추가 수정 필요한 사항
No. | Issued by | 수정 필요 항목 | Description | 반영 여부 | Remark
1 | 조락현 | Main 회로도 DAC PART, Connector pin 배열 수정 |  |  | SPI_SEC_CH1-가 현재 기준으로 DAC #4ch에 할당 됨 커넥터 핀맵 배열을 역순으로 수정 필요
2 |  | Main 회로도 DAC PART, V/I Convert 저항값 수정 |  |  | LTC2601의 출력 범위 : 0~3.3V (Ref. voltage : 3.3V) 현재 V/I Convert 저항값 기준 출력 범위 : 0~16.5mA R1,R10,R19,R28 : 현재 200R에서 150R로 변경 필요 변경 V/I Convert 저항값 기준 출력 범위 : 0~22mA
3 |  | BLDC RPM(PH10), DIR(PH3) 포트 변경 |  |  | ST社 Chip bug로 EXTI 사용을 위해 포트 변경 기존 : RPM (PH10), DIR(PH3) 변경 : RPM (PH3), DIR(PH10) ※ R121, R122 Cross 해야함 ※ [07) BLDC] Sheet 참고
4 |  | BLDC PWM 출력 Pull-up 추가 |  |  | Board reset 시 PWM 출력이 Low로 고정되면서, BLDC motor가 최대(무부하) 출력을 하게 됨. 이를 방지하기 위해 아래 내용 적용 1) PWM signal A, B Side Pull-up 저항 추가 2) OE - NRST 연결하여 Reset 시 IC Disable
5 |  | Reset 시 Level Shifter OE Pin - NRST 연결

## 00) L-Titrator_spec
1. L-Titrator Basic Specification |  | (적정 방식 농도계)
1) Required Functions
대분류 | 중분류 | 소분류 | Priority | Status | 기능 | 비고
RTC 기능 | RTC setup 기능 | 기능 |  |  | - RTC user setting 기능, back-up 기능
| RTC batterty 전압 check | 기능/HW |  |  | - RTC battery 전압 monitoring 및 low voltage warning
EEPROM |  | 기능 |  |  | - unused | unused
Parallel I/O | Parallel Input (8-ch) | 기능 |  |  | - Parallel input 기능 구현 | 외부 Interface
| Parallel Output (4-ch) | 기능 |  |  | - Parallel output 기능 구현
Relay contact | Relay contact Input (4-ch) | 기능 |  |  | - Relay contact input 기능 구현 | 외부 Interface
| Relay contact Output (8-ch) | 기능 |  |  | - Relay contact output 기능 구현
TC(thermocouple) | 온도 측정 | 기능 |  |  | - MCU internal ADC 1 channel
| TC Calibration | 기능/HW |  |  | - 회로 부품 오차 보상을 위한 calibration 기능 | 기준 저항 jig 필요함
RTD(PT100) | 온도 측정 | 기능 |  |  | - MCU internal ADC 2 channel
| RTD Calibration | 기능/HW |  |  | - 회로 부품 오차 보상을 위한 calibration 기능 | 기준 저항 jig 필요함
Analog 입출력 | 4-20mA 출력 1 채널 | 기능 |  |  | - PLC 에 제공하는 측정 data 1 채널 (4~20mA) | D-Sub 8p 출력
| 4-20mA 출력 2 채널 | 기능 |  |  | - PLC 에 제공하는 측정 data 2 채널 (4~20mA)
| 4-20mA 출력 3 채널 | 기능 |  |  | - PLC 에 제공하는 측정 data 3 채널 (4~20mA)
| 4-20mA 출력 4 채널 | 기능 |  |  | - PLC 에 제공하는 측정 data 4 채널 (4~20mA)
| 4-20mA 출력 calibration | 기능/HW |  |  | - 각 analog 출력 4~20mA 범위에 대한 calibration
(External DAC 출력에 대한 calibration 및 값 저장)
| 0-4.025V 입력 1 채널 | 기능 |  |  | - pH, ORP, ISE 전극 측정 data 입력 1 채널 (0-4.025V) | 4 channel ADC (AD7682)
| 0-4.025V 입력 2 채널 | 기능 |  |  | - pH, ORP, ISE 전극 측정 data 입력 2 채널 (0-4.025V)
| 0-4.025V 입력 3 채널 | 기능 |  |  | - pH, ORP, ISE 전극 측정 data 입력 3 채널 (0-4.025V)
| 0-4.025V 입력 4 채널 | 기능 |  |  | - pH, ORP, ISE 전극 측정 data 입력 4 채널 (0-4.025V)
| 0-4.025V 입력 calibration | 기능/HW |  |  | - 각 analog 입력 0-4.025V 범위에 대한 calibration
(External ADC 출력에 대한 calibration 및 값 저장)
GPIO 입출력 | Sensor/FAN Input (16-ch) | 기능 |  |  | - LEAK 1~2, LEVEL 1~2, DOOR, EXHAUST, INTERLOCK, ESTOP / Total 8ea - FAN 1~4, RESERVED 1~4 / Total 8ea | SN74LVC540PWR
| 24V output (16-ch) | 기능 |  |  | - SOL 1~12, BURETTE 1~2 / Total 16ea | ULN2003ADR
| BLDC I/O (4-ch) | 기능 |  |  | - Mixer 제어용 BLDC Drive I/O | TXB0104PWR
Error 판단 기능 | TC1047 동작 판단 | 기능 |  |  | - Cold junction temperature sensor
| TC 동작 판단 | 기능 |  |  | - TC 동작 상태 확인
| 열선 heater 동작 판단 | 기능 |  |  | - 열선 heater 동작 상태 확인, TC sensor 이용
| Alarm 기능 | 기능
기능
Data 저장 기능 | micro SD card I/F | 기능/HW |  |  | - Micro SD card interface
| 측정 data 저장 | 기능 |  |  | - Raw data 저장 (to micro SD card) @ 2 sec
|  | 기능 |  |  | - 일반/raw data 분리 표시 기능
통신 기능 | RS-232C #1 기능 | 기능 |  |  | - System 동작 monitoring (debugging) - F/W upgrade (Bootloader) | 115200 baud, 8 data bit, no parity, 1 stop bit
| RS-232C #2 기능 | 기능 |  |  | - External RS232, unused | 115200 baud, 8 data bit, no parity, 1 stop bit
| RS-232C #3 기능 | 기능 |  |  | - Panal PC 와의 통신, 통신 protocol 구현 | 115200 baud, 8 data bit, no parity, 1 stop bit
| RS-485 #1 기능 | 기능 |  |  | - Hamilton syringe pump 제어용 | 9600 baud, 8 data bit, no parity, 1 stop bit
| Ethernet | UDP |  |  | - External PC 연결 - 측정 data UDP packet 송출 기능 - PC 와의 통신 protocol 기능 | Now unused
Watch dog | watchdog 기능 | 기능 |  |  | - MCU 이상 동작시 restart 하기 위한 기능
SSCG | SSCG 기능 | 기능 |  |  | - EMI 저감을 위해 SSCG(Spread Spectrum Clock Generation) 기능 구현
HW test | GPIO read 기능 | 기능 |  |  | - manual command 로 GPIO read | ex.) READ GPIOA
| GPIO write 기능 | 기능 |  |  | - manual command 로 GPIO write | ex.) WRITE GPIOA 1234
| LED onoff 기능 | 기능 |  |  | - manual command 로 LED on/off | ex.) LED RED ON
| Parallel input read 기능 | 기능 |  |  | - manual command 로 Parallel input read | ex.) READ PARIN
| Parallel output write 기능 | 기능 |  |  | - manual command 로 Parallel output write | ex.) WRITE PAROUT 12345
| Relay input read 기능 | 기능 |  |  | - manual command 로 Relay input read | ex.) READ RIN
| Relay output write 기능 | 기능 |  |  | - manual command 로 Relay output write | ex.) WRITE ROUT 12345