## 98)V0.1보드시험현황
항목 |  | 시료 #1 | 시료 #2 | 시료 #3 | 시료 #4 | 시료 #5 | 시료 #6 | Remark
1. Power | 12V(11.99V) output | 12.11
| 12V(11.99V) ripple (mVpp) | 21.6
| 5V(5.289V) output | 4.995
| 5V(5.289V) ripple (mVpp) | 34
| 5V(A5V) output | 4.994
| 5V(A5V) ripple (mVpp) | 30
| 3.3V output | 3.305
| 3.3V ripple (mVpp) | 26.8
2. F/W upload | IAP image upload | V1.2 |  | V1.2
| Application image upload | V0.1 |  | V0.1
3. Board Rework | V/I Convert 저항값 수정 | O | O | O | O | O | O
| BLDC RPM, EN Port Pin swap | O | O | O | O | O | O
| BLDC Buffer OE Pin pull up 추가 | O | O | O | O | O | O
4. UART | UART #1 (DEBUG) | O |  | O
| UART #2 (RS232) | O |  | O
| UART #3 (Panel PC) | O |  | O
| UART #5 (RS485) | O |  | O
| Ethernet | O |  | O
5. Calibration | RTD calibration | O |  | O
| TC calibration | O |  | O
| 4~20mA OUT 0 calibration | O |  | O
| 4~20mA OUT 1 calibration | O |  | O
| 4~20mA OUT 2 calibration | O |  | O
| 4~20mA OUT 3 calibration | O |  | O
| 4~20mA IN 0 calibration | O |  | O
| 4~20mA IN 1 calibration | O |  | O
| 4~20mA IN 2 calibration | O |  | O
| 4~20mA IN 3 calibration | O |  | O
6. I/O read/write | Parallel input read (8p) | O |  | O
| Parallel output write (4p) | O |  | O
| Relay contact input read (4p) | O |  | O
| Relay contact output write (8p) | O |  | O
| Sensor input#1 (8p) | O |  | O
| Sensor input#2 (8p) | O |  | O
| 24V output#1 write (8p) | O |  | O
| 24V output#2 write (8p) | O |  | O
| Micro SD card |  |  | O
| BLDC Motor output | O |  | O
| BLDC Motor Input | O |  | O

## 00) L-Titrator_spec
1. L-Titrator Basic Specification |  | (적정 방식 농도계)
1) Required Functions
대분류 | 중분류 | 소분류 | Priority | Status | 기능 | 비고
RTC 기능 | RTC setup 기능 | 기능 |  |  | - RTC user setting 기능, back-up 기능
| RTC batterty 전압 check | 기능/HW |  |  | - RTC battery 전압 monitoring 및 low voltage warning
EEPROM |  | 기능 |  |  | - unused | unused
Parallel I/O | Parallel Input (8-ch) | 기능 |  |  | - Parallel input 기능 구현 | 외부 Interface
| Parallel Output (4-ch) | 기능 |  |  | - Parallel output 기능 구현
Relay contact | Relay contact Input (4-ch) | 기능 |  |  | - Relay contact input 기능 구현 | 외부 Interface
| Relay contact Output (8-ch) | 기능 |  |  | - Relay contact output 기능 구현
TC(thermocouple) | 온도 측정 | 기능 |  |  | - MCU internal ADC 1 channel
| TC Calibration | 기능/HW |  |  | - 회로 부품 오차 보상을 위한 calibration 기능 | 기준 저항 jig 필요함
RTD(PT100) | 온도 측정 | 기능 |  |  | - MCU internal ADC 2 channel
| RTD Calibration | 기능/HW |  |  | - 회로 부품 오차 보상을 위한 calibration 기능 | 기준 저항 jig 필요함
Analog 입출력 | 4-20mA 출력 1 채널 | 기능 |  |  | - PLC 에 제공하는 측정 data 1 채널 (4~20mA) | D-Sub 8p 출력
| 4-20mA 출력 2 채널 | 기능 |  |  | - PLC 에 제공하는 측정 data 2 채널 (4~20mA)
| 4-20mA 출력 3 채널 | 기능 |  |  | - PLC 에 제공하는 측정 data 3 채널 (4~20mA)
| 4-20mA 출력 4 채널 | 기능 |  |  | - PLC 에 제공하는 측정 data 4 채널 (4~20mA)
| 4-20mA 출력 calibration | 기능/HW |  |  | - 각 analog 출력 4~20mA 범위에 대한 calibration
(External DAC 출력에 대한 calibration 및 값 저장)
| 0-4.025V 입력 1 채널 | 기능 |  |  | - pH, ORP, ISE 전극 측정 data 입력 1 채널 (0-4.025V) | 4 channel ADC (AD7682)
| 0-4.025V 입력 2 채널 | 기능 |  |  | - pH, ORP, ISE 전극 측정 data 입력 2 채널 (0-4.025V)
| 0-4.025V 입력 3 채널 | 기능 |  |  | - pH, ORP, ISE 전극 측정 data 입력 3 채널 (0-4.025V)
| 0-4.025V 입력 4 채널 | 기능 |  |  | - pH, ORP, ISE 전극 측정 data 입력 4 채널 (0-4.025V)
| 0-4.025V 입력 calibration | 기능/HW |  |  | - 각 analog 입력 0-4.025V 범위에 대한 calibration
(External ADC 출력에 대한 calibration 및 값 저장)
GPIO 입출력 | Sensor/FAN Input (16-ch) | 기능 |  |  | - LEAK 1~2, LEVEL 1~2, DOOR, EXHAUST, INTERLOCK, ESTOP / Total 8ea - FAN 1~4, RESERVED 1~4 / Total 8ea | SN74LVC540PWR
| 24V output (16-ch) | 기능 |  |  | - SOL 1~12, BURETTE 1~2 / Total 16ea | ULN2003ADR
| BLDC I/O (4-ch) | 기능 |  |  | - Mixer 제어용 BLDC Drive I/O | TXB0104PWR
Error 판단 기능 | TC1047 동작 판단 | 기능 |  |  | - Cold junction temperature sensor
| TC 동작 판단 | 기능 |  |  | - TC 동작 상태 확인
| 열선 heater 동작 판단 | 기능 |  |  | - 열선 heater 동작 상태 확인, TC sensor 이용
| Alarm 기능 | 기능
기능
Data 저장 기능 | micro SD card I/F | 기능/HW |  |  | - Micro SD card interface
| 측정 data 저장 | 기능 |  |  | - Raw data 저장 (to micro SD card) @ 2 sec
|  | 기능 |  |  | - 일반/raw data 분리 표시 기능
통신 기능 | RS-232C #1 기능 | 기능 |  |  | - System 동작 monitoring (debugging) - F/W upgrade (Bootloader) | 115200 baud, 8 data bit, no parity, 1 stop bit
| RS-232C #2 기능 | 기능 |  |  | - External RS232, unused | 115200 baud, 8 data bit, no parity, 1 stop bit
| RS-232C #3 기능 | 기능 |  |  | - Panal PC 와의 통신, 통신 protocol 구현 | 115200 baud, 8 data bit, no parity, 1 stop bit
| RS-485 #1 기능 | 기능 |  |  | - Hamilton syringe pump 제어용 | 9600 baud, 8 data bit, no parity, 1 stop bit
| Ethernet | UDP |  |  | - External PC 연결 - 측정 data UDP packet 송출 기능 - PC 와의 통신 protocol 기능 | Now unused
Watch dog | watchdog 기능 | 기능 |  |  | - MCU 이상 동작시 restart 하기 위한 기능
SSCG | SSCG 기능 | 기능 |  |  | - EMI 저감을 위해 SSCG(Spread Spectrum Clock Generation) 기능 구현
HW test | GPIO read 기능 | 기능 |  |  | - manual command 로 GPIO read | ex.) READ GPIOA
| GPIO write 기능 | 기능 |  |  | - manual command 로 GPIO write | ex.) WRITE GPIOA 1234
| LED onoff 기능 | 기능 |  |  | - manual command 로 LED on/off | ex.) LED RED ON
| Parallel input read 기능 | 기능 |  |  | - manual command 로 Parallel input read | ex.) READ PARIN
| Parallel output write 기능 | 기능 |  |  | - manual command 로 Parallel output write | ex.) WRITE PAROUT 12345
| Relay input read 기능 | 기능 |  |  | - manual command 로 Relay input read | ex.) READ RIN
| Relay output write 기능 | 기능 |  |  | - manual command 로 Relay output write | ex.) WRITE ROUT 12345

## 11) SW IO Protocol
L-Titrator SW IO Protocol
1. Protocol 정의
Example code
Line # | R/W | Bit | Function | Value range | PC → Board | Board → PC (Feedback)
0 |  | 3 | STX | - | 02h <CR><LF> | 02h <CR><LF>
1 |  | 3 | Protocol ID | - | AAh <CR><LF> | BBh <CR><LF>
2 | R | 4 | Error code | 0000 : No error 0001 .. 9999 : TBD | xxxx <CR><LF> | 0010 <CR><LF>
3 | R | 1 | Model | 0 : L-titrator 1 .. 9 : TBD | x <CR><LF> | 0 <CR><LF>
4 | R | 4 | Relay Input | 0 : OFF, 1 : ON MSB <- LSB | xxxx <CR><LF> | 0001 <CR><LF>
5 | R/W | 8 | Relay Output | 0 : OFF, 1 : ON MSB <- LSB | 11000010 <CR><LF> | 11000010 <CR><LF>
6 | R | 8 | Parallel Input | 0 : OFF, 1 : ON MSB <- LSB | xxxxxxxx<CR><LF> | 00011110<CR><LF>
7 | R/W | 4 | Parallel Output | 0 : OFF, 1 : ON MSB <- LSB | 0010 <CR><LF> | 0010 <CR><LF>
8 | R | 16 | Alarm Input | 0 : OFF, 1 : ON MSB <- LSB | xxxxxxxxxxxxxxxxxx <CR><LF> | 0001111000000010 <CR><LF> | [5 empty] | bit # | Function
[11 empty] | LSB | 0 | Leak #1
9 | R/W | 12 | Solenoid Output | 0 : OFF, 1 : ON MSB <- LSB | 010010010100 <CR><LF> | 010010010100 <CR><LF> |  | bit # | Output | Function |  | 1 | Leak #2
[7 empty] | LSB | 0 | SOL#1 | DIW to 6WAY |  | 2 | Level #1
10 | R | 5 | Temperature (RTD) | 0 .. 20000 (0.00 ~ 200.00℃) | xxxxx <CR><LF> | 02800 <CR><LF> |  | 1 | SOL#2 | DIW to VESSEL |  | 3 | Level #2
11 | R | 5 | Temperature (TC) |  |  |  |  | 2 | SOL#3 | SLURRY 3WAY |  | 4 | Door
12 | R/W | 3 | Mixer Control | 0 .. 100 (Duty cycle) | 050 <CR><LF> | 050 <CR><LF> |  | 3 | SOL#4 | SERIC 3WAY |  | 5 | Exhaust
13 | R | 5 | Mixer RPM read | 0 .. 99999 | xxxxx <CR><LF> | 04800 <CR><LF> |  | 4 | SOL#5 | DRAIN V/V OPEN |  | 6 | Interlock
14 | R/W | 10 | Syringe Control | 9 bit : ch 0 .. 1 8 bit : 0-Pick, 1-Dispense 7 bit : 1-In, 2-Out, 3-Ext 6 .. 5 bit(Speed) : 0 .. 40 4 .. 0 bit : 0 .. 24000 Additional Command 1) 7 bit : 0 (read syringe status) 2) 4.. 0 bit : 55555 (initialize) 3) 4.. 0 bit : 99999 (E - Stop) | Input : 0011024000 <CR><LF> → ch0, Pick, In-valve, 10 spd, 4000 pos Output : 0121024000 <CR><LF> → ch0, Dispense, out-valve, 10 spd, 4000 pos Additional Command 1) xx0xxxxxxx : read syringe status 2) xxxxx55555 : initialize syringe pump 3) xxxxx99999 : emergency stop | Input : 0011024000 <CR><LF> → Return input data Output : 0121024000 <CR><LF> → Return input data Additional Command 1) 00R00RRRRR : read syringe status 2) xxxxx55555 : initialize syringe pump 3) xxxxx99999 : emergency stop |  | 5 | SOL#6 | DRAIN V/V CLOSE |  | 7 | E - Stop
[8 empty] | 6 | SOL#7 | 6WAY V/V SAMPLE VESSEL |  | 8 | FAN #1
[8 empty] | 7 | SOL#8 | 6WAY V/V SAMPLE LOOP |  | 9 | FAN #2
[8 empty] | 8 | SOL#9 | FLUIDICS PURGE |  | 10 | FAN #3
[8 empty] | 9 | SOL#10 | ELEC BOX PURGE |  | 11 | FAN #4
[8 empty] | 10 | SOL#11 | DIW to VESSEL(PURGE) |  | 12 | Reserved #1
[7 empty] | MSB | 11 | SOL#12 | SPARE |  | 13 | Reserved #2
[12 empty] | 14 | Reserved #3
[11 empty] | MSB | 15 | Reserved #4
15 | R | 5 | Analog input (CH 0) | 0 .. 65535 | xxxxx <CR><LF> | 01200 <CR><LF>
16 | R | 5 | Analog input (CH 1)
17 | R | 5 | Analog input (CH 2)
18 | R | 5 | Analog input (CH 3)
19 | R/W | 5 | Analog output (CH 0) | 0 .. 65535 | 11200 <CR><LF> | 11200 <CR><LF>
20 | R/W | 5 | Analog output (CH 1)
21 | R/W | 5 | Analog output (CH 2)
22 | R/W | 5 | Analog output (CH 3)
23 |  |  | ETX | - | 03h <CR><LF> | 03h <CR><LF>
※ x : don't care bit