## 98)V0.1보드시험현황
12V → 5V
|  | S/W 전달 | Set-up |  |  |  | DCDC 사망
항목 |  | 시료 #1 | 시료 #2 | 시료 #3 | 시료 #4 | 시료 #5 | 시료 #6 | Remark
1. Power | 12V output | 12.04 | 11.98 | 12.07 | 12.01 | 12.07 | 12.03
| 12V ripple (mVpp) | 31.6 | 25.6 | 32.4 | 27.2 | 31.6 | 30.4
| 5V output | 5.073 | 5.11 | 5.088 | 5.061 | 5.073 | 5.085
| 5V ripple (mVpp) | 38.8 | 41.6 | 41.2 | 43.6 | 38.4 | 35.6
| 3.3V output | 3.297 | 3.296 | 3.307 | 3.308 | 3.288 | 3.308
| 3.3V ripple (mVpp) | 43.6 | 41.6 | 38 | 35.6 | 36 | 37.2
2. F/W upload | IAP image upload | V1.0 | V1.0 | V1.0 | V1.0 | V1.0 | V1.0 | Baud rate : 115200(Error 발생) → 9600
| Application image upload | V1.0 | V1.0 | V1.0 |  |  | V1.0
3. Board Rework | GND Jumper pin 추가 | O | O | O | O | O | O
| UART2 Pin 변경 (ALD_OUT_8 Remove) | O | O | O | O | O | O | Tx → Rx, Rx → ALD_OUT_8
| Photo coupler Drive current 변경 | O | O | O | O | O | O | R147,R152,R157,R162,R193,R200 : 330R → 1.5K
4. UART | UART #1 (PC) | O | O | O | O | O | O
| UART #2 (Debug) | O | O | O | O | O | O
| UART #3 (LCD : TTL) | [6 empty] | LCD 미사용
UART #6 (RS485)
| Ethernet | X | X | X | X | X | X | Pin map 수정 필요
5. Calibration | RTD #0 calibration
RTD #1 calibration
4~20mA Int DAC OUT 0 calibration
0~5V/4~20mA Int DAC OUT 1 calibration
| 4~20mA Ext DAC OUT 2 calibration[28] | 40 | 85 | 20
0~5V/4~20mA Ext DAC OUT 3 calibration
| 4~20mA Ext ADC IN 0 calibration[29] | 0 | 30 | 5
0~5V Ext ADC IN 1 calibration
0~5V Ext ADC IN 2 calibration
0~5V Ext ADC IN 3 calibration
6. I/O read/write | Parallel input read | O | O | O
| Parallel output write | O | O | O
7. DAC | 4~20mA Int DAC OUT 0 | O | O | O
| 0~5V/4~20mA Int DAC OUT 1 | O | O | O
| 4~20mA Ext DAC OUT 2 | O | O | O
| 0~5V/4~20mA Ext DAC OUT 3 | O | O | O
8. ADC | 4~20mA Ext ADC IN 0 | O | O | O
| 0~5V Ext ADC IN 1 | O | O | O
| 0~5V Ext ADC IN 2 | O | O | O
| 0~5V Ext ADC IN 3 | O | O | O
| RTD 1 Int ADC IN 0 | O | O | O
| RTD 2 Int ADC IN 1 | O | O | O
9. LED | LED 1
LED 2

## 99)HW추가수정사항
HW 추가 수정 필요한 사항
No. | Issued by | 수정 필요 항목 | Description | 반영 여부 | Remark
1 | 조락현 | ULN2003 Type DIP → SMD으로 변경 필요 | 현재 부품 수급 문제로 Thosiba의 TBD62003APG 사용하였으나, Type을 SMD로 변경 필요
2 |  | Ethernet PA0, PA1 Pin 수정 필요(한칸씩)
3 |  | RS232_TX2 Pin 수정 필요(한칸씩)
4 |  | DAC IC 미교체 (LTC2601 → DAC8501)
5 |  | RS232 RES 값 변경 | Photo coupler(RS232,485) LED Drive current 변경 : 10mA(330R) → 2.5mA(1.5K)
6 |  | 서포트 홀 금속 패턴 삭제 및 중간에서 9mm 이격
7 |  | ADC Silk 수정

## 00) Nu-2000_spec
1. Nu-2000 Basic Specification |  | 광학 농도계
1) Required Functions
대분류 | 중분류 | 소분류 | Priority | 기능 | 비고
UV LED | ON/OFF 기능 | 기능 | 1 | - manual mode 에서 serial command 로 on/off 기능 | test purpose
|  | 기능 |  | - auto mode 에서 LED 수명 연장을 위해 필요시에만 on 하는 기능
|  | 기능 |  | - auto mode 에서 on/off interval 조정 가능 기능 구현 | LED 수명 연장을 위해 최적화 값 실험 필요
| 전류 제어 | 기능 |  | - LED module 내의 3단계 전류 제어
|  | 기능/HW |  | - 메인보드 내 정전류 0 ~ 100 mA 에 대한 DAC value calibration
| LED 이상 유무 | 기능 |  | - LED 밝기 저하 판단 기능 | reference PD 출력 이용
IR LED | ON/OFF 기능 | 기능 | 1 | - manual mode 에서 serial command 로 on/off 기능 | test purpose
|  | 기능 |  | - auto mode 에서 LED 수명 연장을 위해 필요시에만 on 하는 기능
|  | 기능 |  | - auto mode 에서 on/off interval 조정 가능 | LED 수명 연장을 위해 최적화 값 실험 필요
| 전류 제어 | 기능 |  | - LED module 내의 3단계 전류 제어
|  | 기능/HW |  | - 메인보드 내 정전류 0 ~ 200 mA 에 대한 DAC value calibration
| LED 이상 유무 | 기능 |  | - LED 밝기 저하 판단 기능 | reference PD 출력 이용
UV PD | calibration | 기능/HW |  | - board 회로 부품 오차 calibration 기능 | 강제 3.3V 입력에 대한 max 값 저장 및 이용
|  | 기능 |  | - Dark calibration
|  | 기능 |  | - PD 이상 상태 판단 기능
| measurement | 기능/HW | 1 | - external ADC (AD7682) interface
|  | 기능 |  | - measurement average algorithm
|  | 기능 |  | - consentration 계산 algorithm
IR PD | calibration | 기능/HW |  | - board 회로 부품 오차 calibration 기능 | 강제 3.3V 입력에 대한 max 값 저장 및 이용
|  | 기능 |  | - Dark calibration
|  | 기능 |  | - PD 이상 상태 판단 기능
| measurement | 기능/HW | 1 | - external ADC (AD7682) interface
|  | 기능 |  | - measurement average algorithm
|  | 기능 |  | - consentration 계산 algorithm
RTD | measurement | 기능/HW |  | - external ADC (MCP3427) interface
- MCU ADC interface
|  | 기능/HW |  | - 회로 부품 오차 보상을 위한 calibration 기능 | 기준 저항 jig 필요함
Error 판단 기능 | UV LED Fail 판단 | 기능 |  | - reference PD 출력 이용
| IR LED Fail 판단 | 기능 |  | - reference PD 출력 이용
| UV PD Fail 판단 | 기능 |  | - reference/sample PD 출력 이용
| IR PD Fail 판단 | 기능 |  | - reference/sample PD 출력 이용
| RTD Fail 판단 | 기능 |  | - RTD fail 판단 algorithm 필요
| Leakage error 판단 | 기능 |  | - leakage sensor 출력 chattering 방지 처리
| MFC error 판단 | 기능 |  | - Flow rate 설정치에 대한 응답치 비교
| Alarm 기능 | 기능 |  | - 농도, 온도, 유량 최고범위 초과시 alarm
|  | 기능 |  | - 농도, 온도, 유량 허용범위 초과시 warning
표시 기능 | 농도 계산 표시 | 기능 |  | - 농도 계산 algorithm
|  | 기능 |  | - H2SO4(황산), H2O2(과산화수소) 별도 계산 필요
| 온도 계산 표시 | 기능 |  | - 온도 계산 algorithm
|  | 기능 |  | - 장비 내부 온도, 약액 온도 (MCU)
|  | 기능 |  | - 항온 챔버 온도 (설정값, read 값) : to/from PID controller
| 유량 표시 기능 | 기능 |  | - MFC 설정값, read 값
Data 저장 기능 | micro SD card I/F | 기능/HW |  | - micro SD card interface
| 측정 data 저장 | 기능 |  | - 실제 측정은 최소 500msec 이내에 이루어져야 함. - 최소 4회 이상의 평균값을 매 2초마다 저장 - raw data 저장 (to micro SD card) @ 2 sec
|  | 기능 |  | - 일반/raw data 분리 표시 기능
전원 관련 기능 | 비상 정지 기능 | HW |  | - emergency stop button 에 의한 전원 차단
| 전원 on/off | HW |  | - 전원 switch 에 의한 전원 on/off
Warm-up 기능 | warm-up 기능 | 기능 |  | - dark calibration
|  | 기능 |  | - warm-up 완료 조건 판단 algorithm
(reference PD 를 통한 variation 수준 정의 필요)
Analog 출력 기능 | analog 출력 2 채널 | 기능 |  | - PLC 에 제공하는 측정 data 2 채널 (4~20mA) | H2SO4(황산), H2O2(과산화수소)
| analog 출력 1 채널 | 기능 |  | - MFC 에 제공하는 flow rate 1 채널 (4~20mA) | MFC 에 1mA 보다 작은 전류 흘리면 standby 상태로 들어감
| analog 출력 calibration | 기능/HW |  | - 각 analog 출력에 대한 4~20mA 범위에 대한 calibration
(MCU DAC 출력, external DAC 출력에 대한 calibration 및 값 저장)
Analog 입력 기능 | analog 입력 1 채널 | 기능 |  | - MFC 에서 제공하는 flow rate 1 채널 (4~20mA) 입력
| analog 입력 calibration | 기능/HW |  | - MCU ADC 입력에 대한 calibration 및 값 저장
통신 기능 | RS-232C #1 기능 | 기능 | 1 | - system 동작 monitoring | PC 와 연결
|  | 기능 |  | - F/W upgrade | 115200 baud, 8 data bit, no parity, 1 stop bit
| RS-232C #2 기능 | 기능 |  | - PLC 와의 통신, Horiba 통신 protocol 따를것 | 9600 baud, 8 data bit, no parity, 1 stop bit
|  | 기능 |  | - MODBUS protocol 구현
| RS-232C #3 기능 | 기능 |  | - LCD 와의 통신, 통신 protocol 구현 | 9600 baud, 8 data bit, no parity, 1 stop bit
| RS-232C #4 기능 | 기능 |  | - PID controller 와의 통신, 통신 protocol 구현 (PC-Link) | 9600 baud, 8 data bit, even parity, 1 stop bit
| RS-485 #1 기능 | 기능 |  | - 현재 reserved
RTC 기능 | RTC setup 기능 | 기능 |  | - RTC user setting 기능
| RTC batterty 전압 check | 기능/HW |  | - RTC battery 전압 monitoring 및 low voltage warning
Parallel Input | Parallel Input | 기능 |  | - Horiba parallel input 핀 배열 및 정의를 그대로 따를것
Parallel Output | Parallel Output | 기능 |  | - Horiba parallel output 핀 배열 및 정의를 그대로 따를것
PID controller | 온도 PID controller 제어 | 기능 |  | - 항온 챔버 온도 설정 및 현재 온도 read
|  | 기능 |  | - PID controller 와의 통신 protocol 구현 (PC-Link)
LCD module | LCD module 통신 | 기능 |  | - LCD module 과의 통신 및 protocol 구현
Background Correction | Background correction 기능 | 기능 |  | - dark calibration
|  | 기능 |  | - reference/sample PD 를 통한 variation 이 stabilized 될때까지
MFC calibration | MFC calibration 기능 | 기능 |  | - H2SO4(황산), H2O2(과산화수소) 별도 calibration 필요 함 | MFC 는 업체 출하시 water 로 flow rate calibration
|  | 기능 |  | - flow rate 100% 및 20% 에 대해 측정 및 calibration 해야 함 | 후 출하됨
HW test | GPIO read 기능 | 기능 | 1 | - manual command 로 GPIO read | ex.) READ GPIOA
| GPIO write 기능 | 기능 |  | - manual command 로 GPIO write | ex.) WRITE GPIOA 1234
| Leak port read 기능 | 기능 |  | - manual command 로 Leak port read | ex.) READ LEAK
| LED onoff 기능 | 기능 |  | - manual command 로 LED on/off | ex.) LED RED ON
| Parallel input read 기능 | 기능 |  | - manual command 로 Parallel input read | ex.) READ PARIN
| Parallel output write 기능 | 기능 |  | - manual command 로 Parallel output write | ex.) WRITE PAROUT 12345
SSCG | SSCG 기능 | 기능 |  | - EMI 저감을 위해 SSCG(Spread Spectrum Clock Generation) 기능 구현

## 01-2) IAP
1. IAP (In-circuit Application Programming) 관련
1) STM32F407 Boot Configuration 관련
a) STM32F407 은 Boot pin 2ea 의 설정상태에 따라 Booting 동작을 선택할 수 있다.
| Boot 1 | Boot 0 | Boot Operation |  | Remark
| x | 0 | Main Flash memory |  | - IAP 설치되어 살아날때 약 2초간 S/W upgrade 경우인지 판단하여 S/W upgrade 를 하거나 그냥 살아나거나를 판단. - IAP program 이 address 0x800_0000 ~ 0x800_FFFF 를 사용하므로 Application program 은 address 0x801_0000 ~ 0x80F_FFFF 를 사용하여야 한다.
| 0 | 1 | System memory |  | - 최초에 IAP 를 program 하기위해 한 번 사용함. - embedded bootloader 가 내장되어 Flash memory 를 reprogram 하는 용도로 사용됨. - UART1/UART3/USB 를 사용함
| 1 | 1 | Embedded SRAM |  | unused
b) 보드가 최초 조립된 이후 DIP switch 를 System memory boot 로 설정한후 System memory boot 기능을 이용하여 미리 작성해둔 IAP 이미지를 Main Flash memory 에 program 한다.
c) 이후 DIP switch 는 Main Flash memory boot 상태로 설정하며 DIP switch 설정을 다시 변경할 경우는 없다.
d) IAP 가 program 된 후에는 Application S/W upgrade 는 serial port #1 을 이용하여 수행한다.
- 필요한 시리얼 통신 프로그램 : YMODEM 으로 파일 upload 가 가능해야 함. (ex. ExtraPutty 등)
- IAP 를 이용한 upgrade mode 상태로 진입하는 방법 : 보드 reset 후 1.5초 이내에 시리얼 통신 프로그램에서 ESC 버튼을 3회 이상 입력
- 필요한 application S/W format : binary
- serial port 설정 : 115200 baud, 1 stop bit, no parity
2) IAP 제작
a) Github 에 있는 STM32F4 의 IAP source 를 참조하여 제작함
- https://github.com/eziya/STM32F4_HAL_IAP_UART 에서 source downloiad 함
- source 수정 내용은 https://blog.naver.com/eziya76/221552811740 의 설명 참조 함
b) CubeIDE tool 에서 new project 생성함
- new project 생성
- pin 설정 : external clock(bypass mode), USART1 pin 번호 설정,
- clock configuration(HSE, use PLL, 168MHz) 설정
- source generation 함
c) 생성한 new project 에 download 한 파일들 추가 및 변경 내용들 비교하여 반영 한다.
- 제일 중요한 내용 : STM32F407 의 MSP 는 0x20020000 이기 때문에, 원래 코드대로 0x2FFE0000 와 AND 연산하면 0x20020000 이 되기 때문에
정상적으로 Application 으로 Jump 를 하지 못하므로 0x2FFD0000 으로 변경한 부분
2. IAP 를 통한 upgrade 를 위해 Application 에서 반드시 수정해야 하는 부분
1) system_stm32f4xx.c : 아래와 같이 변경할 것
- application 의 시작 번지를 0x0801_0000 으로 변경하는 내용, CubeIDE 설치 버전에 따라 아래와 같이 수정이 다를수 있음
2) STM32F407IGHX.ld : 아래와 같이 수정해야 함
- application 의 시작 번지를 0x0801_0000 으로 변경하는 내용
3. Flash Memory Map
1) IAP : sector 0 에 위치하며 sector 4 ~ 11 이 user application SW 저장 됨
sector 1, 2, 3 은 environment config 저장을 위해 reserve 함, 일단 sector 3 을 config 저장 위치로 사용 함
Flash memory 의 특정 sector 를 환경 변수 저장 공간으로 사용함으로 보드상에 있는 EEPROM 은 사용하지 않음
Address | Flash Sector | Size | Nu-2000 Main controller S/W
80F_FFFF | Sector 11 | 128 K
80E_0000 |  | #7
| Sector 10 | 128 K
80C_0000 |  | #6
| Sector 9 | 128 K
80A_0000 |  | #5
| Sector 8 | 128 K
808_0000 |  | #4
| Sector 7 | 128 K
806_0000 |  | #3
| Sector 6 | 128 K
804_0000 |  | #2
| Sector 5 | 128 K
802_0000 |  | #1
| Sector 4 | 64 K | User App program SW starts from here address : 0x801_0000
801_0000 |  | #1
| Sector 3 | 16 K | Reserved area for environment configure #1
800_C000 |  | #4
| Sector 2 | 16 K | Reserved area for environment configure #2
800_8000 |  | #3
| Sector 1 | 16 K | Reserved area for environment configure #3
800_4000 |  | #2
| Sector 0 | 16 K | IAP program start from 0x800_0000 and jump to user app SW at 0x801_0000
800_0000 |  | #1
Environment data
- Flash sector 3 은 512 byte 씩 32 개의 env_parm group 으로 구성 된다.
- Flash memory 의 특성상 erase 시 모든 bit 가 1 이 되며 1 --> 0 으로 write 는 항상 가능한 특성을 이용함
- 이러한 형태로 구성하는 이유는 Flash erase 횟수를 최소화하기 위함 (Flash erase 가능 횟수 : 10,000 회로 통상적인 Flash memory 의 erase 가능 횟수 100,000 회에 비해 작기 때문)
즉, 1회 erase 후 31 번을 write 할 수 있음으로 마치 310,000 회를 write 하는 효과를 볼 수 있음
- 1 parm = 4 byte 로 구성
- 1 group = 128 개의 parm 으로 구성
- 첫번째 group 은 env table 의 version 및 env_parm group 중 valid 한것이 어느것인지 판단하는 용도로 사용
- 실제 valid 한 group 은 1개만 존재함
- env parm group 30 까지 쓴 다음에 Flash sector erase 수행하고 다시 env group 0 번 부터 write 함
Note : Flash erase/program 관련 변동사항 있음 (IDE 버전에서 변경된것으로 추정됨)
erase/program 시 반드시 HAL_FLASH_Unlock(); 과 HAL_FLASH_Lock(); 을 추가해야 함
program 시에는 매번 write 하기 전에 __HAL_FLASH_CLEAR_FLAG(FLASH_FLAG_EOP ¦ FLASH_FLAG_OPERR ¦ FLASH_FLAG_WRPERR ¦ FLASH_FLAG_PGAERR ¦ FLASH_FLAG_PGSERR ); 가 추가되어야 함
sector #3 |  |  | base_address = 0x0800_C000 | [9 empty] | 저장 횟수 : 126 | 63
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F
0x0000 | A | T | I | K | _ | E | N | V | _ | 0 | . | 1 |  |  |  |  | Env version
0x0010 | 0.. 7 | 8.. 15 | 16.. 23 | 24.. 31 | [12 empty] | usage bit flag : 0(used), 1(not used)
0x0020 | [16 empty] | unused
0x0030
0x0040
0x0050
0x0060
0x0070 |  |  |  |  | reserved
0x0080
0x0090
0x00A0
0x00B0
0x00C0
0x00D0
0x00E0
0x00F0
0x0100 | CAL parm 10 |  |  |  | CAL parm 11 |  |  |  | CAL parm 12 |  |  |  | CAL parm 13 |  |  |  | calibration data back-up
0x0110 | CAL parm 14 |  |  |  | CAL parm 15 |  |  |  | CAL parm 16 |  |  |  | CAL parm 17
0x0120 | CAL parm 18 |  |  |  | CAL parm 19 |  |  |  | CAL parm 20 |  |  |  | CAL parm 21
0x0130 | CAL parm 22 |  |  |  | CAL parm 23 |  |  |  | CAL parm 24 |  |  |  | CAL parm 25
0x0140 | CAL parm 26 |  |  |  | CAL parm 27 |  |  |  | CAL parm 28 |  |  |  | CAL parm 29
0x0150 | CAL parm 30 |  |  |  | CAL parm 31 |  |  |  | CAL parm 32 |  |  |  | CAL parm 33
0x0160 | CAL parm 34 |  |  |  | CAL parm 35 |  |  |  | CAL parm 36 |  |  |  | CAL parm 37
0x0170 | CAL parm 38 |  |  |  | CAL parm 39
0x0180 | [16 empty] | unused
0x0190
0x01A0
0x01B0 |  |  |  |  | reserved
0x01C0
0x01D0
0x01E0
0x01F0
0x0200 | parm 0 |  |  |  | parm 1 |  |  |  | parm 2 |  |  |  | parm 3 |  |  |  | parm group 0
0x0210 | parm 4 |  |  |  | parm 5 |  |  |  | parm 6 |  |  |  | parm 7
. . .
0x03F0 | parm 124 |  |  |  | parm 125 |  |  |  | parm 126 |  |  |  | parm 127
0x0400 | parm 0 |  |  |  | parm 1 |  |  |  | parm 2 |  |  |  | parm 3 |  |  |  | parm group 1
. . .
0x05F0 | parm 124 |  |  |  | parm 125 |  |  |  | parm 126 |  |  |  | parm 127
0x0600 | parm 0 |  |  |  | parm 1 |  |  |  | parm 2 |  |  |  | parm 3 |  |  |  | parm group 2
. . .
0x07F0 | parm 124 |  |  |  | parm 125 |  |  |  | parm 126 |  |  |  | parm 127
. . .
0x3E00 | parm 0 |  |  |  | parm 1 |  |  |  | parm 2 |  |  |  | parm 3 |  |  |  | parm group 30
. . .
0x3FF0 | parm 124 |  |  |  | parm 125 |  |  |  | parm 126 |  |  |  | parm 127

## 01-1) SW작업방법
Nu-2000 Main board SW 작업 방법
1. 개발 환경 set-up
1) STM32CubeIDE download 및 설치 한다
- STM32CubeIDE 프로그램은 STM32F407IG MCU 사용시 pin 설정, clock 설정, peripheral 설정 등을 수행한 후 기본 초기화 된 C source 를 generation 해주는 utility 이다.
- 또한 통합 개발 환경을 제공하여, compile, link 등을 수행하여 최종 image 까지 만들어 준다
- www.st.com 에서 STM32CubeIDE S/W download 후 압축 풀고 설치
2) STM32CubeProgrammer download 및 설치 한다
- STM32CubeProgrammer 프로그램은 STM32F407IG MCU 사용시 최초 보드 제작후 System boot 기능을 이용하여 IAP 를 program 하기 위한 tool 이다
2. 개발 source 관리
1) 개발 source 는 svn 에 저장하고 version 관리 한다
2) IAP source 저장 위치
https://yjyoo/svn/iap_fw/trunk
3) Nu-2000 main board source 저장 위치
https://yjyoo/svn/oas_dsp/oas_dsp_fw/trunk
3. Source 개발 순서
1) CubeIDE 실행 --> project 생성
2) MCU resource assign (GPIO, I2C, SPI, timer etc)
3) MCU clock assign
이후는 아래 case 와 동일함
4. 다른 project 를 copy 하여 새로운 project 를 만드는 경우
1) CubeMX 를 먼저 실행하여 pjt 이름을 확인하고 디렉토리 이름을 이것으로 변경한다.
2) CubeIDE 실행한다. 이때 workspace 는 project 가 있는 상위 디렉토리를 선택해야 한다.
3) compile error 발생시 흔히 include path 가 빠진것이므로 이를 추가해 준다
4) 각 pin assign 및 MCU resource 할당 (UART, I2C, SPI 등)
5) clock assign
6) source coding & debuggingh
5. 주의 사항
- 반드시 compiler option 의 optimization 을 off 하고 사용할 것

## 02-2) Timer
MCU timers
1. Cautions on using timer
- timer start 이전에 반드시 counter/status register 를 clear 하여야 함.
- clear 안하면 timer start 시에 fake overflow interrupt 발생함.
- free running timer 형태로 사용하는 경우, 처음 한번 fake overflow interrupt 발생이 큰 문제 야기하지 않음
- timer 를 one-shot 형태로 start/stop 을 반복하는 형태로 사용하는 경우에는 매번 fake interrupt 에
의해 timer 가 정상 동작하지 않음
2. Timer usage table
| Type | Description | Max clock |  | Prescaler |  |  | Auto Reload |  |  | OAS-DSP
|  |  | freq. (MHz) | period (nsec) | range | setting value | freq. | range | setting value | freq.
Independent watchdog |  | prescaler : 8-bit 12-bit down counter | 32 KHz internal RC clk
Window watchdog |  | 7-bit down counter | from main clk
Timer 1 | Advanced | 16-bit | 168 | 5.95
Timer 2 | General | 32-bit | 84 | 11.9
Timer 3 | General | 16-bit | 84 | 11.9 | 1 .. 65536 | 84 (84 - 1) | 1 MHz (1 usec) | 1 .. 65536 | 10000 (10000 - 1) | 100 Hz (10 msec) | UV LED on time
Timer 4 | General | 16-bit | 84 | 11.9 | 1 .. 65536 | 84 (84 - 1) | 1 MHz (1 usec) | 1 .. 65536 | 10000 (10000 - 1) | 100 Hz (10 msec) | IR LED on time
Timer 5 | General | 32-bit | 84 | 11.9
Timer 6 | Basic | - 16-bit prescaler - 16-bit auto reload upcounter - timer overflow interrupt | 84 | 11.9 | 1 .. 65536 | 84 (84 - 1) | 1 MHz (1 usec) | 1 .. 65536 | 1000 (1000 - 1) | 1000 Hz (1 msec) | 1 msec main timer
Timer 7 | Basic | - 16-bit prescaler - 16-bit auto reload upcounter - timer overflow interrupt | 84 | 11.9
Timer 8 | Advanced | 16-bit | 168 | 5.95 |  | 34 (34 - 1) | 4.94 MHz (0.2 usec) |  | 100 (100 - 1) | 49 KHz (20 usec) | ch1 : PWM output BLDC motor test purpose
Timer 9 | General | 16-bit | 168 | 5.95
Timer 10 | General | 16-bit | 168 | 5.95
Timer 11 | General | 16-bit | 168 | 5.95
Timer 12 | General | 16-bit | 84 | 11.9
Timer 13 | General | 16-bit | 84 | 11.9
Timer 14 | General | 16-bit | 84 | 11.9

## 01-3) Parm
1. Parameter 관련 commands
1) parameter read/write
| - parm xx | read parameter xx (xx = 0 - 127)
| - parm xx yy | write yy to parameter xx (xx = 0 - 127, yy = 32-bit unsigned integer)
| - parm save | save current working parameters to Flash memory except calibration info.
| - parm show | shows current working parameters
| - parm compare | compare parameters between Flash and working
Note : parameter 10 ~ 39 are reserved for calibration info, thus they will not be saved even "parm save" command entered
2) Flash env table related
| - env init | initialize env table to default except cal_info
| - env save | save current working parameters to Flash memory (same as "parm save")
| - env show | shows Flash parameters, it can be different with working parameters
| - env compare | compare parameters between Flash and working (same as "parm compare")
3) Calibration info related
| - cal load | load calibration info of Flash memory to current working calibration info area
| - cal save | save current working calibration info to Flash memory
| - cal show | shows calibration info
| - cal compare | compare calibration info between Flash and working
2. Flash memory 에 저장할 Parameter 들
- 이 parameter 들은 Flash memory 의 environment 영역에 저장 됨
- board booting 시 여기에서 저장된 parameter 들을 읽어서 사용해야 함
Parm No. | Group | Name | Function | Remark | Sample
[5 empty] | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7
0 |  | mon_onoff | System monitor trace onoff control | default : 1 (monitor on)
1 |  | mon_flag | monitor contents control bit flag - bit 0 : default monitoring (date, temp, UV_PD0_dark, UV_PD0_sig, UV_PD1_dark, UV_PD0_sig, IR_PD0_dark, IR_PD0_sig, IR_PD1_dark, IR_PD0_sig) - bit 1 : add to default monitoring (UV_PD0_adc, UV_PD1_adc, IR_PD0_adc, IR_PD0_adc) - bit 2 : UV/IR PD ADC value only (for cal.) - bit 3 : RTD 0..1 raw ADC value - bit 4 : 4-20mA IN(MFC) ADC_avg, current avg (16) - bit 5 : 4-20mA OUT#0-#3 consent_val, ADC_val (32) - bit 6 : MFC in/out monitoring (64) | default : 0x0001
2 |  | mon_interval | monitoring interval based on 1 sec | default : 3 sec (range 1..60)
3 |  | OUT_420_EN | 4-20 mA current output port onoff control --> data : 0(off), 1(on) - bit 0 : 4-20mA port #0 (to PLC #0) - bit 1 : 4-20mA port #1 (to PLC #1) - bit 2 : 4-20mA port #2 (to MFC) - bit 3 : 4-20mA port #3 (reserved) | default : 15 (0x000f)
4 |  | OUT_420_TEST_FLAG | 4-20 mA current output test flag data : 0 - normal operation, (use calculated consentration) 1 - test operation, (use parm 120 .. 123 value) - bit 0 : 4-20mA port #0 (to PLC #0) - bit 1 : 4-20mA port #1 (to PLC #1) - bit 2 : 4-20mA port #2 (to MFC) - bit 3 : 4-20mA port #3 (reserved) | default : 0x0000
5 |  | TRACE_FLAG | other trace onoff control flag - bit 0 : other trace onoff | default : 0x0000
6 |  | NEX_TRACE_FLAG | nextion trace onoff control flag - bit 0 : Nextion trace onoff - bit 1 : Nextion trace time/date onoff | default : 0x0000
7 |  | PID_TC_TRACE_FLAG | temp. PID trace onoff control flag - bit 0 : temp. PID trace onoff - bit 1 : detail temp. PID trace onoff | default : 0x0000
8
9 |  | PASSWORD | password | default : 825,373,492(0x31323334)
10 | RTD(PT100) sensor calibration data | CAL_RTD0_000 | RTD #0(16-bit) calibration value on 0 °C | default : 1088 (range : 979..1196) | 1090 | 1059 | 1021 | 1039 | 1063 | 1121 | 1023
11 |  | CAL_RTD0_100 | RTD #0(16-bit) calibration value on 100 °C | default : 5679 (range : 5111..6246) | 5620 | 5602 | 5560 | 5559 | 5609 | 5657 | 5535
12 |  | CAL_RTD0_200 | RTD #0(16-bit) calibration value on 200 °C | default : 10035 (range : 9031..11038) | 9908 | 9909 | 9866 | 9846 | 9917 | 9958 | 9813
13 |  | CAL_RTD1_000 | RTD #1(16-bit) calibration value on 0 °C | default : 1088 (range : 979..1196) | 1104 | 1079 | 1086 | 1044 | 1047 | 1090 | 1043
14 |  | CAL_RTD1_100 | RTD #1(16-bit) calibration value on 100 °C | default : 5679 (range : 5111..6246) | 5617 | 5620 | 5642 | 5581 | 5593 | 5627 | 5543
15 |  | CAL_RTD1_200 | RTD #1(16-bit) calibration value on 200 °C | default : 10035 (range : 9031..11038) | 9895 | 9924 | 9966 | 9884 | 9903 | 9928 | 9810
16 |  | CAL_RTD2_000 | RTD #2(12-bit) calibration value on 0 °C | default : 269 (range : 242..295) | 271 | 275 | 269 | 267 | 264 | 291 | 297
17 |  | CAL_RTD2_100 | RTD #2(12-bit) calibration value on 100 °C | default : 1404 (range : 1263..1544) | 1406 | 1407 | 1406 | 1407 | 1394 | 1430 | 1437
18 |  | CAL_RTD2_200 | RTD #2(12-bit) calibration value on 200 °C | default : 2481 (range : 2232..2729) | 2484 | 2483 | 2487 | 2488 | 2467 | 2510 | 2519
19 |  | CAL_RTD3_000 | RTD #3(12-bit) calibration value on 0 °C | default : 269 (range : 242..295) | 276 | 270 | 278 | 285 | 257 | 270 | 261
20 |  | CAL_RTD3_100 | RTD #3(12-bit) calibration value on 100 °C | default : 1404 (range : 1263..1544) | 1410 | 1407 | 1417 | 1426 | 1396 | 1405 | 1390
21 |  | CAL_RTD3_200 | RTD #3(12-bit) calibration value on 200 °C | default : 2481 (range : 2232..2729) | 2488 | 2487 | 2498 | 2509 | 2476 | 2483 | 2462
22 | UV LED var cur calibration data | CAL_UV_LED_CUR_100m | UV LED variable current mode, calibrated DAC value for 100mA | default : 1,000 | 1004 | 1000 | 1002 | 985 | 992 | 1000 | 999
23 | IR LED var cur calibration data | CAL_IR_LED_CUR_200m | IR LED variable current mode, calibrated DAC value for 200mA | default : 1,100 | 1124 | 1120 | 1122 | 1107 | 1112 | 1119 | 1121
24 | UV PD calibration data | CAL_UV_PD0_33V | UV PD0 calibrated value of 3.3V input | default 43,253 | 43657 | 43810 | 44068 | 43286 | 43846 | 43760 | 43645
25 |  | CAL_UV_PD1_33V | UV PD1 calibrated value of 3.3V input | default 43,253 | 43620 | 43836 | 44070 | 43115 | 43611 | 43855 | 43928
26 | IR PD calibration data | CAL_IR_PD0_33V | IR PD0 calibrated value of 3.3V input | default 43,253 | 43623 | 43838 | 44012 | 43145 | 43593 | 43750 | 43650
27 |  | CAL_IR_PD1_33V | IR PD0 calibrated value of 3.3V input | default 43,253 | 43690 | 43936 | 44216 | 43188 | 43825 | 43646 | 43200
28 | C4_20 IN0 calibration data | CAL_420_IN0_4m | Current 4-20 mA input #0, calibrated 4mA ADC value | default 744 | 740 | 744 | 747 | 737 | 746 | 750 | 741
29 |  | CAL_420_IN0_20m | Current 4-20 mA input #0, calibrated 20mA ADC value | default 3722 | 3704 | 3725 | 3747 | 3697 | 3741 | 3748 | 3724
30 | C4_20 OUT0 calibration data | CAL_420_OUT0_4m | Current 4-20 mA output #0, calibrated 4mA DAC value | default 800 | 753 | 752 | 752 | 755 | 754 | 746 | 758
31 |  | CAL_420_OUT0_20m | Current 4-20 mA output #0, calibrated 20mA DAC value | default 4,000 | 3739 | 3720 | 3702 | 3720 | 3716 | 3711 | 3725
32 | C4_20 OUT1 calibration data | CAL_420_OUT1_4m | Current 4-20 mA output #1, calibrated 4mA DAC value | default 800 | 754 | 754 | 754 | 752 | 754 | 760 | 764
33 |  | CAL_420_OUT1_20m | Current 4-20 mA output #1, calibrated 20mA DAC value | default 4,000 | 3749 | 3716 | 3710 | 3722 | 3715 | 3725 | 3732
34 | C4_20 OUT2 calibration data | CAL_420_OUT2_4m | Current 4-20 mA output #2, calibrated 4mA DAC value | default 800 | 664 | 663 | 659 | 658 | 656 | 660 | 660
35 |  | CAL_420_OUT2_20m | Current 4-20 mA output #2, calibrated 20mA DAC value | default 4,000 | 3324 | 3324 | 3306 | 3286 | 3294 | 3312 | 3312
36 | C4_20 OUT3 calibration data | CAL_420_OUT3_4m | Current 4-20 mA output #3, calibrated 4mA DAC value | default 800 | 660 | 658 | 658 | 650 | 659 | 661 | 657
37 |  | CAL_420_OUT3_20m | Current 4-20 mA output #3, calibrated 20mA DAC value | default 4,000 | 3300 | 3297 | 3299 | 3262 | 3305 | 3310 | 3300
38
39
40 | RTD(PT100) sensor temperature limit | RTD0_TEMP_LIMIT_HH | RTD #0 temperature upper error limit | default = 3000, x100 value, 3000 = 30.0
41 |  | RTD0_TEMP_LIMIT_H | RTD #0 temperature upper warning limit | default = 2800, x100 value
42 |  | RTD0_TEMP_LIMIT_L | RTD #0 temperature lower warning limit | default = 2200, x100 value
43 |  | RTD0_TEMP_LIMIT_LL | RTD #0 temperature lower error limit | default = 2000, x100 value
44 |  | RTD1_TEMP_LIMIT_HH | RTD #1 temperature upper error limit | default = 3000, x100 value, 3000 = 30.0
45 |  | RTD1_TEMP_LIMIT_H | RTD #1 temperature upper warning limit | default = 2800, x100 value
46 |  | RTD1_TEMP_LIMIT_L | RTD #1 temperature lower warning limit | default = 2200, x100 value
47 |  | RTD1_TEMP_LIMIT_LL | RTD #1 temperature lower error limit | default = 2000, x100 value
48 |  | RTD2_TEMP_LIMIT_HH | RTD #2 temperature upper error limit | default = 3000, x100 value, 3000 = 30.0
49 |  | RTD2_TEMP_LIMIT_H | RTD #2 temperature upper warning limit | default = 2800, x100 value
50 |  | RTD2_TEMP_LIMIT_L | RTD #2 temperature lower warning limit | default = 2200, x100 value
51 |  | RTD2_TEMP_LIMIT_LL | RTD #2 temperature lower error limit | default = 2000, x100 value
52 |  | RTD3_TEMP_LIMIT_HH | RTD #3 temperature upper error limit | default = 3000, x100 value, 3000 = 30.0
53 |  | RTD3_TEMP_LIMIT_H | RTD #3 temperature upper warning limit | default = 2800, x100 value
54 |  | RTD3_TEMP_LIMIT_L | RTD #3 temperature lower warning limit | default = 2200, x100 value
55 |  | RTD3_TEMP_LIMIT_LL | RTD #3 temperature lower error limit | default = 2000, x100 value
56 | PID temp controller | PID_TC_SET_VAL | pid temp. controller, temp. set value | default = 250, x10 value
57
58
59
60 | UV LED | uv_led_op_mode | UV LED operation mode : 0..3 | default : 1 0: variable current, 1..3 : fixed current mode
61 |  | uv_led_var_cur | UV LED variable current level : 0..100 mA | default : 100 mA only valid when uv_led_op_mode = 0
62 |  | uv_led_on_dur | UV LED on duration (usec) | default 1,000 range (1..65,000)
63
64
65 | IR LED | ir_led_op_mode | IR LED operation mode : 0..3 | default : 1 0: variable current, 1..3 : fixed current mode
66 |  | ir_led_var_cur | IR LED variable current level : 0..200 mA | default : 200 mA only valid when uv_led_op_mode = 0
67 |  | ir_led_on_dur | IR LED on duration (usec) | default 1,000 range (1..65,000)
68
69
70 | UV PD | uv_pd_meas_point | UV PD measure point before LED off (usec) | default 300 range (1..65,000)
71 |  | uv_pd0_limit_HH | UV PD0 valid range low limit | reference PD
72 |  | uv_pd0_limit_LL | UV PD0 valid range high limit
73 |  | uv_pd1_limit_HH | UV PD1 valid range low limit | measure PD
74 |  | uv_pd1_limit_LL | UV PD1 valid range high limit
75 | IR PD | ir_pd_meas_point | IR PD measure point before LED off (usec) | default 300 range (1..65,000)
76 |  | ir_pd0_limit_HH | IR PD0 valid range low limit | reference PD
77 |  | ir_pd0_limit_LL | IR PD0 valid range high limit
78 |  | ir_pd1_limit_HH | IR PD1 valid range low limit | measure PD
79 |  | ir_pd1_limit_LL | IR PD1 valid range high limit
80 | CONCENTRATION #1 | CONCENT1_MAX | concentration #1, measure upper boundary, % | default : 1000, x100 format, 1000 = 10.00
81 |  | CONCENT1_MIN | concentration #1, measure lower boundary, % | default : 0, x100 format, 0 = 0.00
82 |  | CONCENT1_LIMIT_HH | concentration #1, upper error limit, % | default : 800, x100 format, 800 = 8.00
83 |  | CONCENT1_LIMIT_H | concentration #1, upper warning limit, % | default : 700, x100 format, 700 = 7.00
84 |  | CONCENT1_LIMIT_L | concentration #1, lower warning limit, % | default : 200, x100 format, 200 = 2.00
85 |  | CONCENT1_LIMIT_LL | concentration #1, lower error limit, % | default : 100, x100 format, 100 = 1.00
86 |  | CONCENT1_RESERVE
87 | CONCENTRATION #2 | CONCENT2_MAX | concentration #2, measure upper boundary, % | default : 1000, x100 format, 1000 = 10.00
88 |  | CONCENT2_MIN | concentration #2, measure lower boundary, % | default : 0, x100 format, 0 = 0.00
89 |  | CONCENT2_LIMIT_HH | concentration #2, upper error limit, % | default : 800, x100 format, 800 = 8.00
90 |  | CONCENT2_LIMIT_H | concentration #2, upper warning limit, % | default : 700, x100 format, 700 = 7.00
91 |  | CONCENT2_LIMIT_L | concentration #2, lower warning limit, % | default : 200, x100 format, 200 = 2.00
92 |  | CONCENT2_LIMIT_LL | concentration #2, lower error limit, % | default : 100, x100 format, 100 = 1.00
93 |  | CONCENT2_RESERVE
94 | Mass Flow range : 0 .. 50 (mL/min) | MASS_FLOW_SPEED | mass flow speed (to MFC) | default = 2000, x100 value, 2000 = 20.0
95 |  | MASS_FLOW_LIMIT_HH | mass flow upper error limit | default = 4500, x100 value, 5000 = 50.0
96 |  | MASS_FLOW_LIMIT_H | mass flow upper warning limit | default = 4000, x100 value, 5000 = 50.0
97 |  | MASS_FLOW_LIMIT_L | mass flow lower warning limit | default = 1000, x100 value, 1000 = 10.0
98 |  | MASS_FLOW_LIMIT_LL | mass flow lower error limit | default = 500, x100 value, 1000 = 10.0
99 |  | MASS_RESERVE
100 | Reserved 420 port | RESERVED_420_MAX | concentration #2, measure upper boundary, % | default : 1000, x100 format, 1000 = 10.00
101 |  | RESERVED_420_MIN | concentration #2, measure lower boundary, % | default : 0, x100 format, 0 = 0.00
102
103
104
105
106
107
108
109
110 |  | PLC_BAUDRATE | PLC : ASCII MODBUS baud rate (4800/9600/19200/38400/57600/115200) | default : 9600
111 |  | RS485_ADDRESS | RS-485 address | range : 1..247, default = 1
112 |  | modbus_parity | ASCII MODBUS parity (even/odd/no parity)
113 |  | modbus_timeout | ASCII MODBUS message timeout (msec) | 통상 1000
114 |  | PARA0_A1_VAL | concentration 0 calculation parameter : A1 | x100 format
115 |  | PARA0_Y0_VAL | concentration 0 calculation parameter : Y0 | x100 format
116 |  | PARA0_T1_VAL | concentration 0 calculation parameter : T1 | x100 format
117 |  | PARA1_A1_VAL | concentration 1 calculation parameter : A1 | x100 format
118 |  | PARA1_Y0_VAL | concentration 1 calculation parameter : Y0 | x100 format
119 |  | PARA1_T1_VAL | concentration 1 calculation parameter : T1 | x100 format
120 |  | TEST_OUT0_420_VAL | 4-20 mA out #0 current test value | default : 0, range : 0 .. 10
121 |  | TEST_OUT1_420_VAL | 4-20 mA out #1 current test value | default : 0, range : 0 .. 10
122 |  | TEST_OUT2_420_VAL | 4-20 mA out #2 current test value | default : 0, range : 0 .. 10
123 |  | TEST_OUT3_420_VAL | 4-20 mA out #3 current test value | default : 0, range : 0 .. 10
124
125
126
127
| concentration #1 | CONCENT1_LIMIT_HH | concentration #1, upper error limit, % | default : 800, x100 format, 800 = 8.00
|  | CONCENT1_LIMIT_H | concentration #1, upper warning limit, % | default : 700, x100 format, 700 = 7.00
|  | CONCENT1_LIMIT_L | concentration #1, lower warning limit, % | default : 200, x100 format, 200 = 2.00
|  | CONCENT1_LIMIT_LL | concentration #1, lower error limit, % | default : 100, x100 format, 100 = 1.00
|  | CONCENT1_MAX | concentration #1, measure upper boundary, % | default : 1000, x100 format, 1000 = 10.00
|  | CONCENT1_MIN | concentration #1, measure lower boundary, % | default : 0, x100 format, 0 = 0.00
|  | CONCENT2_MAX | concentration #2, measure upper boundary, % | default : 1000, x100 format, 1000 = 10.00
|  | CONCENT2_MIN | concentration #2, measure lower boundary, % | default : 0, x100 format, 0 = 0.00
|  | CONCENT2_LIMIT_HH | concentration #2, upper error limit, % | default : 800, x100 format, 800 = 8.00
|  | CONCENT2_LIMIT_H | concentration #2, upper warning limit, % | default : 700, x100 format, 700 = 7.00
|  | CONCENT2_LIMIT_L | concentration #2, lower warning limit, % | default : 200, x100 format, 200 = 2.00
|  | CONCENT2_LIMIT_LL | concentration #2, lower error limit, % | default : 100, x100 format, 100 = 1.00

## 02-1) GPIO
Nu-2000 MCU GPIOs |  |  |  |  | SPI | ADC | DAC
STM32F407IG |  |  |  |  | UART | I2C | GPIO
[5 empty] | SDIO | JTAG
GPIO_A | Function Block | Signal Name | Direction | Function
0 | UART4 | Tx | OUT | PID controller - 9600, 8, even parity, 1 stop bit
1 | UART4 | Rx | IN
2 | UART2 | Tx | OUT | PLC controller - 9600, 8, no, 1 stop bit
3 | UART2 | Rx | IN
4 | DAC1 | DAC1 | AOUT | PLC_DAC1 (4~20mA)
5 | DAC2 | DAC2 | AOUT | PLC_DAC2 (4~20mA)
6 | ADC1 | ADC1_IN6 | AIN | RTD_SENSE3
7 | ADC2 | ADC2_IN7 | AIN | RTD_SENSE4
8 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
9 | UART1 | Tx | OUT | PC - 115200, 8, no, 1 stop bit
10 | UART1 | Rx | IN
11 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
12 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
13 | JTAG | SWDIO |  | JTAG
14 | JTAG | SWCLK
15 | JTAG | JTDI
GPIO_B | Function Block | Signal Name | Direction | Function
0 | GPIO | TP91 | IN | unused (internal pull-up)
1 | GPIO | TP92 | IN | unused (internal pull-up)
2 | BOOT | BOOT1 | IN | Boot1 : always 0
3 | JTAG | SWO |  | JTAG
4 | JTAG | NJTRST
5 | GPIO | UV_LED_VAR_ONOFF | OUT | UV/IR LED variable current on/off control 0 : off(default), 1 : on
6 | GPIO | IR_LED_VAR_ONOFF | OUT
7 | GPIO | UV_LED_VAR_DAC_SEL | OUT | Ext. DAC2 : UV LED variable current setting chip select : 0(en), 1(dis)
8 | GPIO | IR_LED_VAR_DAC_SEL | OUT | Ext. DAC3 : IR LED variable current setting chip select : 0(en), 1(dis)
9 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
10 | UART3 | Tx | OUT | LCD - 115200, 8, no, 1 stop bit
11 | UART3 | Rx | IN
12 | GPIO | TP87 | IN | unused (internal pull-up)
13 | GPIO | TP88 | IN | unused (internal pull-up)
14 | GPIO | TP89 | IN | unused (internal pull-up)
15 | GPIO | TP90 | IN | unused (internal pull-up)
GPIO_C | Function Block | Signal Name | Direction | Function
0 | GPIO | AV_LEAK1 | IN | Leak sensor inputs
1 | GPIO | AV_LEVEL1 | IN | these ports data are valid
2 | GPIO | AV_LEVEL2 | IN | only when "READ_LEAK = 0"
3 | GPIO | START_IN | IN | all these are active high input
4 | GPIO | TEMP_IS1 | IN
5 | GPIO | TEMP_IS2 | IN | Emergency Stop input
6 | GPIO | TEMP_IS3 | IN
7 | GPIO | TEMP_IS4 | IN
8 | SDIO | SD_D0 | IN/OUT | micro SD card interface use DMA2
9 | SDIO | SD_D1 | IN/OUT
10 | SDIO | SD_D2 | IN/OUT
11 | SDIO | SD_D3 | IN/OUT
12 | SDIO | SD_CLK | OUT
13 | GPIO | SD_DET | IN | SD card detect - avoid chattering min. 400 msec - 0 : SD card extracted, 1 : SD card inserted - internal pull-up required
14 |  | OSC32 |  | external 32.768KHz clock for RTC
15 |  | OSC32
GPIO_D | Function Block | Signal Name | Direction | Function
0 | GPIO | READ_LEAK | OUT | Leak sensor status read 0 : read_enable, 1 : read_disable (default) internal pull-up required
1 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
2 | SDIO | CMD |  | micro SD card interface
3 | GPIO | AOUT_4_20_EN1 | OUT | Analog current output (4 ~ 20 mA) enable/disable 0 : enable, 1 : disable (default)
4 | GPIO | AOUT_4_20_EN2 | OUT
5 | GPIO | AOUT_4_20_EN3 | OUT
6 | GPIO | AOUT_4_20_EN4 | OUT
7 | GPIO | UV_LED_FIX_SEL0 | OUT | UV LED fixed current select sel 1 sel 0 function -------------------------------------------------- 0 0 disable 0 1 enable (current = xxx mA) 1 0 enable (current = yyy mA) 1 1 enable (current = zzz mA)
8 | GPIO | UV_LED_FIX_SEL1 | OUT
9 | GPIO | UV_LED_FIX_EN | OUT | UV LED fixed current enable/disable 0 : disable(default), 1 : enable
10 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
11 | GPIO | TP100 | IN | unused (internal pull-up)
12 | GPIO | TP101 | IN | unused (internal pull-up)
13 | GPIO | TP102 | IN | unused (internal pull-up)
14 | GPIO | TP103 | IN | unused (internal pull-up)
15 | GPIO | TP104 | IN | unused (internal pull-up)
GPIO_E | Function Block | Signal Name | Direction | Function
0 | GPIO | TEMP_1 | IN | J106 #1, unused (internal pull-up)
1 | GPIO | TEMP_2 | IN | J106 #2, unused (internal pull-up)
2 | GPIO | PAR_IN_0 | IN | chemical solution type selection MCU side : par2/1/0 = 111 (not measure), 110(background correction) 101(1st chemical solution), 100(2nd chemical solution) 011(3rd), 010(4th), 001(5th), 000(6th)
3 | GPIO | PAR_IN_1 | IN
4 | GPIO | PAR_IN_2 | IN
5 | GPIO | PAR_IN_3 | IN | hot water correction on/off signal, MCU : 0(hot water correction), 1(normal OP)
6 | GPIO | PAR_IN_4 | IN | alarm on/off signal, MCU : 0(alarm off), 1(alarm on)
7 | GPIO | PAR_OUT_0 | OUT | 1st component concentration exceeds HH, 0(normal), 1(exceed limit)
8 | GPIO | PAR_OUT_1 | OUT | 1st component concentration exceeds H, 0(normal), 1(exceed limit)
9 | GPIO | PAR_OUT_2 | OUT | 1st component concentration lowers L, 0(normal), 1(exceed limit)
10 | GPIO | PAR_OUT_3 | OUT | 1st component concentration lowers LL, 0(normal), 1(exceed limit)
11 | GPIO | PAR_OUT_4 | OUT | 2nd component concentration exceeds HH, 0(normal), 1(exceed limit)
12 | GPIO | PAR_OUT_5 | OUT | 2nd component concentration exceeds H, 0(normal), 1(exceed limit)
13 | GPIO | PAR_OUT_6 | OUT | 2nd component concentration lowers L, 0(normal), 1(exceed limit)
14 | GPIO | PAR_OUT_7 | OUT | 2nd component concentration lowers LL, 0(normal), 1(exceed limit)
15 | GPIO | PAR_OUT_8 | OUT | chemical solution type, bit 0
GPIO_F | Function Block | Signal Name | Direction | Function
0 | GPIO | PAR_OUT_9 | OUT | chemical solution type, bit 1
1 | GPIO | PAR_OUT_10 | OUT | chemical solution type, bit 2
2 | GPIO | PAR_OUT_11 | OUT | repeat hot water correction input, 0(input inactive), 1(input active)
3 | GPIO | PAR_OUT_12 | OUT | reserved
4 | GPIO | PAR_OUT_13 | OUT | show measuring, 0(not measuring), 1(measuring)
5 | GPIO | PAR_OUT_14 | OUT | show error, 0(no error), 1(warning or error)
6 | GPIO | PAR_OUT_15 | OUT | monitor error, 1(normal), 0(monitor error)
7 | GPIO | PAR_OUT_16 | OUT | back ground correction status, refer to horiba manual
8 | GPIO | PAR_OUT_17 | OUT | hot water correction status, 0(not doing), 1(hot water correction)
9 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
10 | ADC3_IN8 | AIN_4_20_MFC | AIN | analog 4-20mA input (from MFC)
11 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
12 | GPIO | --- | IN | unused (internal pull-up)
13 | GPIO | LED_YL | OUT | user LED yellow : 1(on), 0(off)
14 | GPIO | LED_GR | OUT | user LED green : 1(on), 0(off)
15 | GPIO | LED_RED | OUT | user LED red : 1(on), 0(off)
GPIO_G | Function Block | Signal Name | Direction | Function
0 | GPIO | TP93 | IN | unused (internal pull-up)
1 | GPIO | IR_LED_FIX_SEL0 | OUT | IR LED fixed current select sel 1 sel 0 function -------------------------------------------------- 0 0 disable 0 1 enable (current = xxx mA) 1 0 enable (current = yyy mA) 1 1 enable (current = zzz mA)
2 | GPIO | IR_LED_FIX_SEL1 | OUT
3 | GPIO | IR_LED_FIX_EN | OUT | IR LED fixed current enable/disable 0 : disable(default), 1 : enable
4 | GPIO | TEMP_3 | IN | J106 #3, unused (internal pull-up)
5 | GPIO | TEMP_4 | IN | J106 #4, unused (internal pull-up)
6 | GPIO | TEMP_5 | IN | J106 #5, unused (internal pull-up)
7 | GPIO | TEMP_6 | IN | J106 #6, unused (internal pull-up)
8 | GPIO | TP98 | IN | unused (internal pull-up)
9 | UART6 | Rx | IN | RS-485 Rx
10 | GPIO | TP96 | IN | unused (internal pull-up)
11 | GPIO | TP97 | IN | unused (internal pull-up)
12 | GPIO | RS485_DE | OUT | use as RS-485 DE(tx enable) 0 : Rx enable(default), 1 : Tx enable
13 | GPIO | TP99 | IN | unused (internal pull-up)
14 | UART6 | Tx | OUT | RS-485 Tx
15 | GPIO | RS485_INV | OUT | RS-485, D+/D- signal swap 0 : no swap(default), 1 : swap
GPIO_H | Function Block | Signal Name | Direction | Function
0 |  | OSC_IN |  | 25MHz clock input
1 |  | OSC_OUT
2 | GPIO | DAC3_SEL_MFC |  | Ext. DAC0 (4~20mA) : to MFC chip select : 0(en), 1(dis) | LTC2630 12-bit DAC
3 | GPIO | DAC4_SEL_RSV |  | Ext. DAC1 (4~20mA) : reserved chip select : 0(en), 1(dis) | LTC2630 12-bit DAC
4 | I2C2 | SCL |  | Ext. ADC(16-bit) #1/#2 I2C I/F (RTD sensors)
5 | I2C2 | SDA
6 | GPIO | PD_ADC_SEL |  | Ext. 4-ch PD ADC conversion input signal (active high)
7 | GPIO | SCL |  | EEPROM I2C I/F (128 Kbyte) --> unused - GPIO input with pull-up
8 | GPIO | SDA
9 | GPIO | MFC_ERROR | IN | MFC error flag (internal pull-up) 0 : error, 1 : normal
10 | GPIO | TP77 | IN | unused (internal pull-up)
11 | GPIO | TP111 | IN | unused (internal pull-up)
12 | GPIO | TP112 | IN | unused (internal pull-up)
13 | GPIO | TP113 | IN | unused (internal pull-up)
14 | GPIO | TEMP_7 | IN | J106 #7, unused (internal pull-up)
15 | GPIO | SOL_VALVE | IN | SOL valve input ??? - internal pull-up required
GPIO_I | Function Block | Signal Name | Direction | Function
0 | SPI2 | SS- |  | unused (TP78)
1 | SPI2 | CLK |  | SPI I/F, used for ... 1) 4ch ADC : UV_LED(2) IR_LED(2) 2) Ext. DAC 2ch
2 | SPI2 | MISO
3 | SPI2 | MOSI
4 | GPIO | TP83 | IN | unused (internal pull-up)
5 | PWM | TP82(timer 8, ch1) | OUT | timer 8 channel 1 PWM out, BLDC motor test purpose
6 | GPIO | TP81 | IN | unused (internal pull-up)
7 | GPIO | TP80 | IN | unused (internal pull-up)
8 | GPIO | TP79 | IN | unused (internal pull-up)
9 | GPIO | TP84 | IN | unused (internal pull-up)
10 | GPIO | TP85 | IN | unused (internal pull-up)
11 | GPIO | TP86 | IN | unused (internal pull-up)
12
13
14
15

## 03) SW scheduling
SW scheduling
- main time base : 10 msec (using timer)
| 0 msec | 10 msec | 20 msec | 30 msec | 40 msec | 50 msec | 60 msec | 70 msec | 80 msec | 90 msec | 100 msec
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0
@ 10 msec | - 4~20mA out#0/1 svc | - 4~20mA out#0/1 svc | - 4~20mA out#0/1 svc | - 4~20mA out#0/1 svc | - 4~20mA out#0/1 svc | - 4~20mA out#0/1 svc | - 4~20mA out#0/1 svc | - 4~20mA out#0/1 svc | - 4~20mA out#0/1 svc | - 4~20mA out#0/1 svc
| - 4~20mA out#2/3 svc | - 4~20mA out#2/3 svc | - 4~20mA out#2/3 svc | - 4~20mA out#2/3 svc | - 4~20mA out#2/3 svc | - 4~20mA out#2/3 svc | - 4~20mA out#2/3 svc | - 4~20mA out#2/3 svc | - 4~20mA out#2/3 svc | - 4~20mA out#2/3 svc
| - UART PC svc | - UART PC svc | - UART PC svc | - UART PC svc | - UART PC svc | - UART PC svc | - UART PC svc | - UART PC svc | - UART PC svc | - UART PC svc
@ 100 msec | 0 msec: - board LED on/off svc; 20 msec: - RTD #1~#4 ADC svc; 30 msec: - 4~20mA in#0 svc; 70 msec: pid_tc temp. read; 80 msec: pid_tc fake cmd svc
- monitor svc
|  | - UV LED on svc - UV PD ADC svc (sig) | [7 empty] | - UV PD ADC svc (dark)
[5 empty] | - IR PD ADC svc (dark) |  | - IR LED on svc - IR PD ADC svc (sig)
100 msec
UV LED
UV PD
UV PD monitoring | 20 msec: UV signal level ADC; 100 msec: UV dark level ADC
50 msec
IR LED
IR PD
IR PD monitoring | 70 msec: IR signal level ADC | IR dark level ADC

## 03) LED
UV/IR LED Control
1. UV/IR LED 제어
- UV LED board 및 IR LED board 가 별도로 있음, 동일한 회로에 LED type 만 다름
- LED 밝기 제어 : 고정전류 3가지중 하나를 선택할수 있는 동작, 또는 가변 정전류 동작을 선택할 수 있음
- 구성도는 아래 그림과 같음
2. Fixed current mode
- CUR_SEL_2/1 : 이미 정의된 3종류의 current 를 선택함
- LED_EN : LED on/off 제어
CUR_SEL_2 | CUR_SEL_1 | Function
0 | 0 | Variable current mode 사용
0 | 1 | Fixed current #1 사용
1 | 0 | Fixed current #2 사용
1 | 1 | Fixed current #3 사용
- Note : Variable current mode 용 signal : CUR_ONOFF(0:off), LED_VAR_DAC_SEL(1) 이어야 함
3. Variable current mode
- CUR_ONOFF : variable current mode 의 LED on/off 제어
- LED_VAR_DAC_SEL : variable current mode 용 DAC 선택 (low active chip select)
- SPI : DAC data 전송은 SPI 를 사용 함
- Note : Fixed current mode 용 signal : LED_EN(0:off), CUR_SEL_2/1(0) 이어야 함
4. LED on/off & PD measure control method
1) use timer_3 (for UV LED) and timer_4 (for IR LED) | [7 empty] | LED on & PD measure interval (100 msec)
2) LED brightness control : 2 ways, (3 Fixed mode, variable mode) | [5 empty] | LED on time (1usec ~ 65msec)
- 3 Fixed mode : use pre-defined 3 brightness level
- variable mode : use 0~100% linear brightness level |  |  |  | UV/IR LED on/off |  |  | on time | [7 empty] | on time
3) LED on/off control
- LED on/off control : do at every 100 msec |  |  |  | measure signal |  | measure_delay | [7 empty] | measure_delay
- programmable LED on time : 1 usec base, range 1 usec ~ 65 msec
- LED off time = (100 msec - LED_on_time) |  |  |  | ADC
4) PD level sensing | [10 empty] | AD conversion 10 times, calc avg.
- programmable ADC start point : use measure delay
- AD conversion : measure 10 times and takes average value | [11 empty] | timer expire interrupt
- PD level sensing : takes average of 20 ADC value ( 20 x 100 msec = 2 sec) | [11 empty] | 1. timer stop
2. LED off
5. Control parameters
- Timer_3 : UV LED on timer (output compare mode) | [10 empty] | timer comapre interrupt
- Timer_4 : IR LED on timer (output compare mode) | [10 empty] | 1. ADC 10 times for reference PD
- Timer output capture register : used for measure_delay | [10 empty] | 2. ADC 10 times for sense PD
- Timer resolution (= prescaler output) = 1 usec | [10 empty] | 3. calculate average
- Timer range (ARR register) = 1 ~ 65535, = 1 usec ~ 65,535 usec(= 65 msec)
main 100msec task : LED on
- variables |  |  |  |  | 1. LED on
1) UV(IR)_LED_OP_MODE |  |  | Fixed_3_mode(0), Variable_mode(1) |  | 2. timer ARR = on time, timer OCR = measure delay
2) UV(IR)_LED_FIXED3_Brightness |  |  | Fixed_3_mode(0/1/2/3) |  | 3. timer start
3) UV(IR)_LED_VAR_Brightness |  |  | 1 ~ 100 % (UV LED, 100% = 100 mA), (IR LED, 100% = 200 mA)
4) UV(IR)_LED_ON_TIME |  |  | UV(IR) LED on time, range 1usec ~ 65000 usec(65 msec), default 10 msec
5) UV(IR)_LED_MEAS_DELAY |  |  | UV(IR) LED measure delay, range 1 usec ~ 65000 usec(65 msec), default = (UV_LED_ON_TIME - 1) msec
LED on/off interval (100 msec)
LED on duration (400usec ~ 65,000usec)
|  |  |  | UV/IR LED |  |  | UV/IR LED on | [5 empty] | UV/IR LED off |  | UV/IR LED on
[7 empty] | - UV LED : PARM 62 | [7 empty] | - UV LED : PARM 62
[7 empty] | - IR LED : PARM 67 | [7 empty] | - IR LED : PARM 67
PD sensor
- PD ADC 시작 시간 조정 가능 : UV PD(PARM 70), IR PD(PARM 75)
하지만 변경하지 않고 300 usec 를 유지하기를 권장 함
< 300 usec
|  |  |  | PD ADC |  |  |  |  | PD #1 ADC |  | PD #2 ADC |  |  |  |  | PD #1 ADC | PD #2 ADC
- 각 PD 에 대해 10번의 ADC 변환후 평균값 획득
- 총 ADC 변환 시간 : 300 usec 미만 소요 됨
- ADC 변환은 LED off 되기 300 usec 이전에 시작되며 LED off 되기 이전에 완료 됨

## 04) Calibration
Calibration 필요한 항목
No. | Calibration Items | Description | Remark
1 | UV PD Calibration | 1. UV PD 관련 ADC(ADC + diff. amp + 3.3V 전원회로) 회로 부품 오차
보상을 위한 calibration
--> diff. amp 입력에 3.3V 전원 인가하여 측정된 ADC value 를 3.3V 로 저장
공장 출하시 순수한 물에 대한 UV PD 측정값 기록
2 | IR PD Calibration | 1. IR PD 관련 ADC(ADC + diff. amp + 3.3V 전원회로) 회로 부품 오차
보상을 위한 calibration
--> diff. amp 입력에 3.3V 전원 인가하여 측정된 ADC value 를 3.3V 로 저장
공장 출하시 순수한 물에 대한 UV PD 측정값 기록
3 | RTD sensor circuit | RTD interface 회로상의 부품 오차를 보상하기 위해 기준 저항으로
| Calibration | 오차를 측정/저장하여 실제 온도 측정값을 보상 한다.
- temp. 0°C RTD resistance : 기준저항 100.00 Ω
- temp. 100°C RTD resistance : 기준저항 138.51 Ω
- temp. 200°C RTD resistance : 기준저항 175.86 Ω
- RTD #1 : external ADC(MCP3427) ch1 calibration
- RTD #2 : external ADC(MCP3427) ch2 calibration
- RTD #3 : MCU internal ADC ch1 calibration
- RTD #4 : MCU internal ADC ch2 calibration
2 | 4 - 20 mA input | 4 - 20 mA 입력 1 port 에 대해 internal ADC 및 OP-AMP 주변 부품 오차를
측정/저장하여 실제 4 - 20 mA 입력이 이루어질 수 있게 한다.
- 정밀한 전류계를 사용하여 측정한 값과 ADC 측정값 사이의 차이를 비교하여
정확한 4mA 와 20mA 가 측정되는 ADC 값을 찾는다.
- 4 - 20 mA In #1 : MCU internal ADC ch3 calibration
3 | 4 - 20 mA output | 4 - 20 mA 출력 4 port 에 대해 DAC 및 XTR111 주변 부품 오차를
측정/저장하여 실제 4 - 20 mA 출력이 이루어질 수 있게 한다.
- DAC 제어값을 변경하면서 정밀한 전류계를 사용하여 측정하여
정확한 4mA 와 20mA 가 이루어지는 DAC 제어값을 찾는다.
- 4 - 20 mA Out #1 : MCU internal DAC ch1 calibration
- 4 - 20 mA Out #2 : MCU internal DAC ch2 calibration
- 4 - 20 mA Out #3 : external DAC#1 (LTC2630) calibration (MFC)
- 4 - 20 mA Out #4 : external DAC#2 (LTC2630) calibration (reserved)
4 | UV LED current output | UV LED 를 정전류 방식으로 MCU 에서 제어하는 경우를 위해 최대 100 mA
전류가 흐르는 DAC(LTC2630) 제어값을 찾는다.
- UV LED(0 - 100 mA) Out : external DAC#3 (LTC2630) calibration
5 | IR LED current output | IR LED 를 정전류 방식으로 MCU 에서 제어하는 경우를 위해 최대 200 mA
전류가 흐르는 DAC(LTC2630) 제어값을 찾는다.
- IR LED(0 - 200 mA) Out : external DAC#4 (LTC2630) calibration
8 | system calibration | 과산화수소/황산 각 5개 농도에 대해 측정하여 calibration 반영

## 05) SPI
MCU SPI : SPI #2 shares 5 board resources
1. SPI #2 shared resources
- ADC (AD7682, 4 ch, 16-bit) : PD sense 4 ports
- DAC (LTC2630, 1 ch, 12-bit) : MFC 4~20mA output
- DAC (LTC2630, 1 ch, 12-bit) : Reserved 4~20mA output
- DAC (LTC2630, 1 ch, 12-bit) : UV LED variable current level setting
- DAC (LTC2630, 1 ch, 12-bit) : IR LED variable current level setting
2. AD7682 SPI timing format
1) AD7682 setting & timing
- 4 ch single ended configuration : 현재 회로 그대로 사용
- 4 ch unipolar differencial configuration : 여러 개의 external PD 가 있으며 각각의 출력이 differencial 이므로 사용 불가능 함
| - voltage reference setting : external reference 5.0V | [11 empty] | Consider internal 4.096V voltage reference by checking ADC variation
if possible, we can eliminate AD8605 for ADC power regulation
- low pass filter : full bandwidth or 1/4 bandwidth
2) AD7682 CFG register
| bit | 13 |  | 12 |  | 11 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 7 |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0
|  | CFG |  | INCC |  | INCC |  | INCC |  | Inx |  | Inx |  | Inx |  | BW |  | REF |  | REF |  | REF |  | SEQ |  | SEQ |  | RB
|  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
|  | CFG upd |  | ch configuration (unipolar, GND ref) | [5 empty] | ch selection 0 0 0 : ch 0 0 0 1 : ch 1 0 1 0 : ch 2 0 1 1 : ch 3 | [5 empty] | full BW |  | ref. vtg selection 1 1 0 : ext. ref. vtg | [5 empty] | sequencer 0 0 : disable |  |  |  | CFG do not read
- Note 1 : CFG word must be shifted left 2 bits, that means SPI_data[15:2] = CFG[13:0], SPI_data[1:0] = 0
- Note 2 : At power-up, the CFG register is undefined and two dummy conversions are required to update the register
3) MCU SPI settings
- CPOL = CPHA = 0, --> SCK idle state is 0
- MCU SPI block clock freq. = 42 MHz, prescaler = 2 --> SPI_CLK = 21 MHz
4) Timing
- to get 10 valid ADC sampled data, MCU must access ADC 12 times, because it takes time for proper CFG takes place.
first and second 2 ADC values must be ignored because they are garbage data caused by channel changing
- minimum 4 usec time is required between each AD conversion.
300 usec
CNV
| ADC |  | ADC ch0 read 12 times | [8 empty] | ADC ch1 read 12 times | [7 empty] | parm | ADC ch2 read 12 times | [8 empty] | ADC ch3 read 12 times | [8 empty] | ADC ch0 read 12 times
greater than 4usec
[14 empty] | channel #0 ADC read | [30 empty] | channel #1 ADC read
CNV
| ADC |  | ADC ch0 read #0 | [5 empty] | ADC ch0 read #1 | [5 empty] | ADC ch0 read #2 | [5 empty] | ADC ch0 read #3 | [5 empty] | ADC ch0 read #4 | [8 empty] | ADC ch0 read #11 | [6 empty] | ADC ch1 read #0 | [5 empty] | ADC ch1 read #1
|  |  | - ch = 0 | [5 empty] | - ch = 0 | [5 empty] | - ch = 0 | [5 empty] | - ch = 0 | [5 empty] | - ch = 0 | [8 empty] | - ch = 0 | [6 empty] | - ch = 1 | [5 empty] | - ch = 1
|  |  | - data = ch3 | [5 empty] | - data = ch0(-1) | [5 empty] | - data = ch0(0) | [5 empty] | - data = ch0(1) | [5 empty] | - data = ch0(2) | [8 empty] | - data = ch0(9) | [6 empty] | - data = ch0 | [5 empty] | - data = ch1(-1)
MCU | AD7682
GPIO | CNV
SPI_CLK | CLK
MOSI | DIN |  | CFG13 |  | CFG12 |  | CFG11 |  | CFG10 |  | CFG9 |  | CFG8 |  | CFG7 |  | CFG6 |  | CFG5 |  | CFG4 |  | CFG3 |  | CFG2 |  | CFG1 |  | CFG0 |  | x |  | x
MISO | SDO |  | AD15 |  | AD14 |  | AD13 |  | AD12 |  | AD11 |  | AD10 |  | AD9 |  | AD8 |  | AD7 |  | AD6 |  | AD5 |  | AD4 |  | AD3 |  | AD2 |  | AD1 |  | AD0
3. LTC2630 SPI related
- LTC2630 : 1 channel 12-bit DAC
| - output volage range : |  |  | 1) 0 ~ 4.096 V (chip internal reference 4.096V) | [13 empty] | resolution = 4.096 V / 4096 = 1 mV
|  |  |  | 2) 0 ~ 2.500 V (chip internal reference 2.500V) | [13 empty] | resolution = 2.500 V / 4096 = 0.61 mV
|  |  |  | 3) 0 ~ 5.000 V (external Vcc reference) | [13 empty] | resolution = 5.000 V / 4096 = 1.22 mV
1) LTC2630 setting
| - initial stage : |  | 1) write CMD = 0 1 1 1 , data = 0x000 (use Vref = Vcc)
2) write CMD = 0 0 1 1 , data = 0x000 (DAC output 0 V)
| - normal operation : |  | 1) write CMD = 0 0 1 1 , data = 0xnnn
2) LTC2630 timing
100 msec
CSB/LD
| DAC |  | ext. DAC write | [23 empty] | ext. DAC write
CSB/LD
| DAC |  | ext. DAC ch0 write | [5 empty] | ext. DAC ch1 write | [5 empty] | ext. DAC ch2 write | [5 empty] | ext. DAC ch3 write
MCU | LTC2630
GPIO | CSB/LD
SPI_CLK | SCK |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24
MOSI | SDI |  | C3 |  | C2 |  | C1 |  | C0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D11 |  | D10 |  | D9 |  | D8 |  | D7 |  | D6 |  | D5 |  | D4 |  | D3 |  | D2 |  | D1 |  | D0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MISO | - |  |  |  | CMD | [7 empty] | unused | [12 empty] | DAC data | [18 empty] | unused
CMD
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Write to Input Register
|  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | Update (Power up) DAC Register
|  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Write to and Update (Power up) DAC Register | [14 empty] | Use this command to change DAC output voltage
|  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Power down
|  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  | Select Internal Reference (Power-on Reset Default)
|  |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | Select Supply as Reference (VREF = VCC) | [14 empty] | Use this command at initial stage, because there are two chip options in internal reference

## 06) UART
Nu-2000 MCU UART Assignment
1. UART 종류 및 구성
UART No. | FW name | Function | setting 관련 | Remark
UART 1 | TPID_DEBUG | PC 와 연결 - system monitoring, FW upgrade - 115200 baud, 8 data bit, no parity, 1 stop bit | - interrupt driven | isolated RS-232
UART 2 | TPID_PLC | PLC 와 연결 - Horiba 통신 protocol 을 그대로 따라야 함 - MODBUS protocol 구현 필요 - 9600 baud, 8 data bit, no parity, 1 stop bit | - interrupt driven | isolated RS-232
UART 3 | TPID_LCD_HMI | LCD 와 연결 - Nextion protocol 구현 필요 - 9600 baud, 8 data bit, no parity, 1 stop bit | - interrupt driven | non-isolated RS-232
UART 4 | TPID_PID_CTRL | PID controller 와 연결 - system monitoring, FW upgrade - 9600 baud, 8 data bit, even parity, 1 stop bit | - interrupt driven | non-isolated RS-232 PC-Link protocol, address = 1
UART 6 | TPID_RS485 | Reserved - RS-485 통신 - 9600 baud, 8 data bit, no parity, 1 stop bit | - interrupt driven | isolated RS-485

## 07-1) RTD
RTD temperature sensor
1. RTD(PT100) temperature sensor
main board 에 총 4개의 RTD sensor(3 wire) 가 부착 될 수 있음
- RTD#1 : external ADC(MCP3427, ch 1, 16-bit resolution) 사용
- RTD#2 : external ADC(MCP3427, ch 2, 16-bit resolution) 사용
- RTD#3 : internal ADC(MCU, ADC1, 12-bit resolution) 사용 --> test purpose
- RTD#4 : internal ADC(MCU, ADC2, 12-bit resolution) 사용 --> test purpose
2. Wheatstone bridge 로 회로 구성
상세 회로 구성 및 gain 설정, resolution 등은 아래 그림 참조
|  |  | < RTD #1/#2 interface 회로 > | [7 empty] | < RTD #3/#4 interface 회로 >
|  |  |  | 예상 온도 resolution = 0.03 °C | [9 empty] | 예상 온도 resolution = 0.1 °C
3. Error cases
1) PT100 이 연결되지 않은 경우 |  |  | : Va = 3.3V, Vb = 3.3V, (Va - Vb = 0 V) --> 0<= ADC value <= 500
2) PT100 이 배선 short 된 경우 |  |  | : Va = 0V, Vb = 88 mV, (Va - Vb = -88 mV) --> ADC value < 0
4. Calibration | [10 empty] | R1 | R4 | R2 | R3 | R2//R3 | R1+R4+(R2//R3) |  | R1 | R4 | R2 | R3 | R2//R3 | R1+R4+(R2//R3) | R1 | R4 | R2 | R3 | R2//R3 | R1+R4+(R2//R3)
- 조립 부품 오차에 의한 영향이 발생할 수 밖에 없으므로 조립된 보드별로 별도의 calibration 이 필요 함 | [10 empty] | 82 | 8.2 | 10 | 0 | 0 | 90.2 |  | 120 | 9.1 | 10 | 0 | 0 | 129.1 | 150 | 16.4 | 10 | 0 | 0 | 166.4
- calibration 한 값을 저장할 수 있어야 함 | [10 empty] | 82 | 8.2 | 10 | 100 | 9.0909 | 99.2909 |  | 120 | 9.1 | 10 | 100 | 9.0909 | 138.1909 | 150 | 16.4 | 10 | 100 | 9.0909 | 175.4909
- calibration 을 위해 RTD 온도 0°C, 100°C, 200°C 에 해당하는 저항값을 정밀하고 맞춘 calibration jig 가 필요 함 | [10 empty] | 82 | 8.2 | 10 | 200 | 9.5238 | 99.7238 |  | 120 | 9.1 | 10 | 200 | 9.5238 | 138.6238 | 150 | 16.4 | 10 | 200 | 9.5238 | 175.9238
[11 empty] | 82 | 8.2 | 10 | 400 | 9.7561 | 99.9561 |  | 120 | 9.1 | 10 | 400 | 9.7561 | 138.8561 | 150 | 16.4 | 10 | 400 | 9.7561 | 176.1561
1) 0°C RTD resistance : 100.00 Ω |  |  | ---> 82 + 8.2 + ( 10 // 2K VR ) | [7 empty] | 82 | 8.2 | 10 | 600 | 9.8361 | 100.0361 |  | 120 | 9.1 | 10 | 600 | 9.8361 | 138.9361 | 150 | 16.4 | 10 | 600 | 9.8361 | 176.2361
[11 empty] | 82 | 8.2 | 10 | 800 | 9.8765 | 100.0765 |  | 120 | 9.1 | 10 | 800 | 9.8765 | 138.9765 | 150 | 16.4 | 10 | 800 | 9.8765 | 176.2765
2) 100°C RTD resistance : 138.51 Ω |  |  | ---> 120 + 9.1 + ( 10 // 2K VR ) | [7 empty] | 82 | 8.2 | 10 | 1000 | 9.901 | 100.101 |  | 120 | 9.1 | 10 | 1000 | 9.901 | 139.001 | 150 | 16.4 | 10 | 1000 | 9.901 | 176.301
[11 empty] | 82 | 8.2 | 10 | 1200 | 9.9174 | 100.1174 |  | 120 | 9.1 | 10 | 1200 | 9.9174 | 139.0174 | 150 | 16.4 | 10 | 1200 | 9.9174 | 176.3174
3) 200°C RTD resistance : 175.86 Ω |  |  | ---> 150 + 8.2 + 8.2 + ( 10 // 2K VR ) | [7 empty] | 82 | 8.2 | 10 | 1400 | 9.9291 | 100.1291 |  | 120 | 9.1 | 10 | 1400 | 9.9291 | 139.0291 | 150 | 16.4 | 10 | 1400 | 9.9291 | 176.3291
[11 empty] | 82 | 8.2 | 10 | 1600 | 9.9379 | 100.1379 |  | 120 | 9.1 | 10 | 1600 | 9.9379 | 139.0379 | 150 | 16.4 | 10 | 1600 | 9.9379 | 176.3379
[11 empty] | 82 | 8.2 | 10 | 1800 | 9.9448 | 100.1448 |  | 120 | 9.1 | 10 | 1800 | 9.9448 | 139.0448 | 150 | 16.4 | 10 | 1800 | 9.9448 | 176.3448
5. Calibration & temperature calculation method | [10 empty] | 82 | 8.2 | 10 | 2000 | 9.9502 | 100.1502 |  | 120 | 9.1 | 10 | 2000 | 9.9502 | 139.0502 | 150 | 16.4 | 10 | 2000 | 9.9502 | 176.3502
1) Case 1 : 16-bit ADC, pt100 저항값 계산 방법 | [24 empty] | 8.2 + 8.2
- 전체 계산의 흐름은 아래의 계산 공식을 이용한다.
- 16-bit ADC 사용시 resolution 은 약 0.03°C 임
a) 기준 저항을 이용하여 reference ADC value 를 저장한다. (0°C, 100°C, 200°C) | [10 empty] | R1 | R4 | R2 | R3 | R2//R3 | R1+R4+(R2//R3)
b) reference ADC value 가 ±10% 범위(아래표에 기입됨) 를 벗어나면 main board 조립불량이 의심됨 | [10 empty] | 91 | 0 | 43 | 0 | 0 | 91
c) 주어진 ADC value 에 대해 아래 계산 공식을 이용하여 Rx 값을 계산 한다. | [10 empty] | 91 | 0 | 43 | 100 | 30.0699 | 121.0699
| case 1) (ref_0_val) > adc_val_x | [9 empty] | 91 | 0 | 43 | 300 | 37.6093 | 128.6093
| Rx = 100 - (138.51-100)/(ref_100 - ref_0) x (ref_0 - adc_val_x) | [9 empty] | 91 | 0 | 43 | 500 | 39.5948 | 130.5948
| = 100 - 38.51/(ref_100 - ref_0) x (ref_0 - adc_val_x) | [9 empty] | 91 | 0 | 43 | 1000 | 41.2272 | 132.2272
| case 2) (ref_0_val) <= adc_val_x <= (ref_100_val) | [9 empty] | 91 | 0 | 43 | 2000 | 42.095 | 133.095
| Rx = (138.51-100)/(ref_100 - ref_0) x (adc_val_x - ref_0) + 100 | [9 empty] | 91 | 0 | 43 | 3000 | 42.3924 | 133.3924
| = 38.51/(ref_100 - ref_0) x (adc_val_x - ref_0) + 100 | [9 empty] | 91 | 0 | 43 | 4000 | 42.5427 | 133.5427
| case 3) ref_100_val) < adc_val_x <= (ref_200_val) | [9 empty] | 91 | 0 | 43 | 5000 | 42.6334 | 133.6334
| Rx = (175.86-138.51)/(ref_200 - ref_100) x (adc_val_x - ref_100) + 138.51 | [9 empty] | 91 | 0 | 43 | 6000 | 42.694 | 133.694
| = 37.35/(ref_200 - ref_100) x (adc_val_x - ref_100) + 138.51 | [9 empty] | 91 | 0 | 43 | 7000 | 42.7375 | 133.7375
d) 계산된 Rx 값에서 아래 PT100 온도별 저항값 table 을 이용하여 가장 근접한 온도를 찾는다. | [10 empty] | 91 | 0 | 43 | 8000 | 42.7701 | 133.7701
e) 소수점 단위는 table 상의 1°C 차이값에서 근사치로 계산한다. | [10 empty] | 91 | 0 | 43 | 9000 | 42.7955 | 133.7955
[11 empty] | 91 | 0 | 43 | 10000 | 42.8159 | 133.8159
Vb = 3.3K x (91/(3.3K+91)) |  | 88.558 | mV | 16-bit ADC bit resolution = |  | 0.0625 | mV | [5 empty] | 12-bit ADC bit resolution = |  | 0.80566 | mV
Va = 3.3K x (Rx/(3.3K+Rx))
search temp integer value, N = pt100_table[N] <= Rx < pt100_table[N+1]
calculate decimal value = (Rx - pt100_table[N]) / (pt100_table[N+1] - pt100_table[N])
| 16-bit ADC | [8 empty] | 12-bit ADC
| Rrtd | Va | (Va-Vb) | (Va-Vb) x 8 | ADC value | ADC setting range (±10%) |  | Rx | Temp. | Rrtd | Va | (Va-Vb) | (Va-Vb) x 25.5 | ADC value | ADC setting range (±10%) |  | Rx | Temp.
| (ohm) | (mV) | (mV) | (mV) | (default) | -10% | 10% | (ohm) | (°C) | (ohm) | (mV) | (mV) | (mV) | (default) | -10% | 10% | (ohm) | (°C)
0°C | 100 | 97.0588 | 8.5009 | 68.007 | 1088 | 979 | 1196 | 100 | 0 | 100 | 97.0588 | 8.5009 | 216.7722 | 269 | 242 | 295 | 100 | 0
0 +1 bit |  |  |  |  | 1089 |  |  | 100.01 | 0.03 |  |  |  |  | 270 |  |  | 100.03 | 0.08
10°C | 103.9 | 100.7286 | 12.1706 | 97.365 | 1557 |  |  | 103.93 | 10.08 | 103.9 | 100.7286 | 12.1706 | 310.3511 | 385 |  |  | 103.94 | 10.1
20°C | 107.79 | 104.3805 | 15.8226 | 126.5808 | 2025 |  |  | 107.86 | 20.18 | 107.79 | 104.3805 | 15.8226 | 403.4763 | 500 |  |  | 107.84 | 20.13
50 |  |  |  |  | 3384 |  |  | 119.26 | 49.64 |  |  |  |  | 837 |  |  | 119.27 | 49.67
100°C | 138.51 | 132.9305 | 44.3726 | 354.9807 | 5679 | 5111 | 6246 | 138.51 | 100 | 138.51 | 132.9305 | 44.3726 | 1131.501 | 1404 | 1263 | 1544 | 138.51 | 100
100 +1 bit |  |  |  |  | 5680 |  |  | 138.52 | 100.03 |  |  |  |  | 1405 |  |  | 138.54 | 100.08
150 |  |  |  |  | 7857 |  |  | 157.19 | 149.63 |  |  |  | 0 | 1943 |  |  | 157.2 | 149.66
200°C | 175.86 | 166.9624 | 78.4045 | 627.2358 | 10035 | 9031 | 11038 | 175.86 | 200 | 175.86 | 166.9624 | 78.4045 | 1999.314 | 2481 | 2232 | 2729 | 175.86 | 200
6. PT 100 온도별 저항값 table

## 07-2) I2C_MCP3427
1. I2C device : MCP3427
- 16-bit ADC, 2 channel, I2C(400 KHz fast mode)
- PGA : 1x, 2x, 4x, 8x
- conversion rate : max 15 SPS (sampling Per Second) = 66.7 msec
- I2C address : selectable by using 2 pins ( setted address = 0x02 )
- one-shot mode or continuous mode
- resolution : 16-bit, range = -2.048 V ~ +2.048 V, --> 4.096 V / 65536 = 62.5 uV
2. Initial routine
1) General Call Reset cmd 보낼것
2) config byte 설정후 write 한다 ( 16 bit resolution, gain x8, channel 0, continuous operation)
3. AD conversion result read
- at every 100 msec
4. Configuration register
|  | bit 7 |  |  | bit 6 |  |  |  | bit 5 |  |  |  | bit 4 |  |  |  | bit 3 |  |  |  | bit 2 |  |  |  | bit 1 |  |  |  | bit 0
|  | NRDY |  |  | C1 |  |  |  | C0 |  |  |  | NO/C |  |  |  | S1 |  |  |  | S0 |  |  |  | G1 |  |  |  | G0
| setting value | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | NRDY |  |  | channel | [7 empty] | NO/C |  |  |  | resolution | [7 empty] | Gain
[6 empty] | 0 | 0 |  | ch #0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 12 bit |  |  |  |  | 0 | 0 |  | x1
[6 empty] | 0 | 1 |  | ch #1 | [8 empty] | 0 | 1 |  | 14 bit |  |  |  |  | 0 | 1 |  | x2
[18 empty] | 1 | 0 |  | 16 bit |  |  |  |  | 1 | 0 |  | x4
[13 empty] | 0 : one-shot | [12 empty] | 1 | 1 |  | x8
1 : continuous
5. RTD I2C Control Timing
200 msec
[5 empty] | 100 msec | [11 empty] | 100 msec
|  |  | ch0 temp. read | [10 empty] | ch1 temp. read | [11 empty] | ch0 temp. read | [11 empty] | ch1 temp. read | [11 empty] | ch0 temp. read
Read | SCL |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 8 |  | 9 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 8 |  | 9 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9
| SDA |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | ack |  | D 15 |  | D 14 |  | . . . |  | D 8 |  | ack |  | D 7 |  | D 6 |  | . . . |  | D 0 |  | ack |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | ack
[9 empty] | address byte | [12 empty] | ADC data (MSB) | [9 empty] | ADC data (LSB) | [9 empty] | configuration byte
Write | SCL |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9
config write | SDA |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | ack |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | ack
[9 empty] | address byte | [17 empty] | configuration byte

## 08) LCD Menu
- use UART#3, baud rate = 9600, data 8-bit, no parity, 1 stop bit
- uart 전용 driver 사용하면 안됨, MCU 와 logic level 로 직접 연결해야 함
LCD Menu Tree for Nu-2000 (v0.0.1, 2021.1.15)
0. Main Menu |  | 1. Measure(Stop) | 1-2. Parameter setting | 1-3. Measure(Warming)
1-4. System Status(Calibration)
Nu-2000
Concentration Analyzer
|  | 2. Configuration (Password) | 2-1. Configuration Menu | 2-2. Control Relay | 2-3. Interface Baudrate
|  | 1. password 입력 기능 debugging | 1. control relay 처리 막음 | 1. control relay 처리 화면 막을것 | 1. interface baudrate 설정 관련 수정
2. baudrate 4800/115200 선택 안됨
(Nextion LCD 수정 필요)
|  | 2-3. RS485 Slave Address | 2-4. SD memory information | 2-5. Concentration Compensation | 2-6. change password
|  | 1. RS-485 address debugging 및 | 1. SD memory info 관련 수정 | 1. factory reset 관련 수정 | 1. password change 관련 수정
|  | 저장 기능 추가 |  |  | 2. serial 을 통한 password 확인 및
변경기능 추가

## 9) PID controller
한영넉스 온도 controller
1. ML-D2H
- RS-232 interface : USB mini B type connector
- 9600 bps, 8 data bit, 1 stop bit, even parity | [6 empty] | --> MCU 에서는 parity 사용을 위해 data 9-bit 로 설정해야 data 8bit 뒤에 parity 를 붙임
- PC-Link Protocol
1 : unuse
2 : Rx(ML-D2H 기준)
3 : Tx(ML-D2H 기준)
[5 empty] | 4 : unuse | [10 empty] | ML-D2H |  | Nu-2000 Main board
[5 empty] | 5 : GND | [10 empty] | Rx |  | Tx
| ML-D2H receptacle | [14 empty] | Tx |  | Rx
| plug 삽입 방향 |  |  | plug front view
GND
2. PC-Link Protocol
always ASCII character
| STX | Address |  | Command |  |  | Data | [5 empty] | CR | LF | Remark
| 0x02 | 0 | 1 | W | H | O | none | [5 empty] | 0x0d | 0x0a | module name, version reques
| 0x02 | 0 | 1 | D | R | S | , | number (01 - 32) | , | D register start address |  |  | 0x0d | 0x0a | D register Read Sequencial
| 0x02 | 0 | 1 | D | R | R | , | number (01 - 32) | , | D register start address |  |  | 0x0d | 0x0a | D register Read Random multiple address can be followed
| 0x02 | 0 | 1 | D | W | S | , | number (01 - 05) | , | D register start address |  |  | 0x0d | 0x0a | D register Write Sequencial
| 0x02 | 0 | 1 | D | W | R | , | number (01 - 05) | , | D register start address |  |  | 0x0d | 0x0a | D register Write Random multiple address can be followed
number 는 10진수를 사용하며 ascii 로 보내야 함
address 는 10진수를 사용하며 ascii 로 보내야 함
write 시 data 는 16진수를 사용하며 ascii 로 보내야 함
read 시 data 는 16진수 ascii 로 보내짐
3. register 내용 example
[13 empty] | 동작read | 초기화 | Address | Name | Description |  |  |  | Remark
[15 empty] | 0001 | PV | 측정값, temp. current |  |  |  | x10 format, use address 101
[15 empty] | 0006 | SV | 설정값, temp. set value |  |  |  | x10 format, use address 102
[15 empty] | 0011 | MV | 출력량, 0 ~ 100% |  |  |  | OUT1 on (100%), off(0%), , use address 103
[15 empty] | 0016 | CHST | 채널상태, channel status |  |  |  | , use address 104
[15 empty] | 0021 | TSV | 현재목표 설정값, target set value |  |  |  | SV 변경에 따른 ramp 시 사용 됨.
[15 empty] | 0026 | EVT_ST | 이벤트 상태, event status |  |  |  | event 발생에 대한 master flag
[15 empty] | 0027 | EVBUS_ST | 이벤트 버스 출력 상태 |  |  |  | event bus 1..8 에 대한 master flag
[15 empty] | 0031 | LOCK | 파라미터 변경 금지 |  |  |  | 0 - all parameter editing allowed
[15 empty] | 0032 | COMCHK | RS485 통신 유지 감지 시간 설정 |  |  |  | 0 - off
[15 empty] | 0033 | PAR_SAVE | 통신으로 파라미터 저장 설정 |  |  |  | 0 - 자동으로 parameter 저장
[15 empty] | 0034 | PAR_COPY | 수동으로 파라미터 저장 |  |  |  | unuse
[15 empty] | 0036 | CHMD | channel mode |  |  |  | 0(stop mode), 1(monitor mode), 2(drive mode) , use address 110
[15 empty] | 0041 | AT | auto tuning |  |  |  | 0(suto tuning stop), 1(auto tuning start)
[14 empty] | 1 | 0046 | R/S | run/stop |  |  |  | 0(stop), 1(run)
[14 empty] | 2 | 0047 | R/S_SAVE | run/stop operation after power-on |  |  |  | 0(운전복귀안함), 1(운전복귀)
[15 empty] | 0048 | PAR_INIT | parameter initialization |  |  |  | 1(parameter init)
[15 empty] | 0061 | EVST | channel event |  |  |  | event channel 별 event 발생 flag
[15 empty] | 0066 | EV.1ST |  |  |  |  | ch #1 event master flag
[15 empty] | 0067 | EV.2ST |  |  |  |  | ch #2 event master flag
[15 empty] | 0068 | EV.3ST |  |  |  |  | ch #3 event master flag
[15 empty] | 0069 | EV.4ST |  |  |  |  | ch #4 event master flag
[15 empty] | 0070 | EV.5ST |  |  |  |  | ch #5 event master flag
[15 empty] | 0071 | EV.6ST |  |  |  |  | ch #6 event master flag
[15 empty] | 0072 | EV.7ST |  |  |  |  | ch #7 event master flag
[15 empty] | 0073 | EV.8ST |  |  |  |  | ch #8 event master flag
[15 empty] | 0076 | EVBUS.1 |  |  |  |  | event bus #1 output setting, 0(off), 1(on)
[15 empty] | 0077 | EVBUS.2 |  |  |  |  | event bus #2 output setting, 0(off), 1(on)
[15 empty] | 0078 | EVBUS.3 |  |  |  |  | event bus #3 output setting, 0(off), 1(on)
[15 empty] | 0079 | EVBUS.4 |  |  |  |  | event bus #4 output setting, 0(off), 1(on)
[15 empty] | 0080 | EVBUS.5 |  |  |  |  | event bus #5 output setting, 0(off), 1(on)
[15 empty] | 0081 | EVBUS.6 |  |  |  |  | event bus #6 output setting, 0(off), 1(on)
[15 empty] | 0082 | EVBUS.7 |  |  |  |  | event bus #7 output setting, 0(off), 1(on)
[15 empty] | 0083 | EVBUS.8 |  |  |  |  | event bus #8 output setting, 0(off), 1(on)
[15 empty] | 0086 | PRS | comm protocol |  |  |  | 0(PC-link)
[15 empty] | 0087 | BPS | speed |  |  |  | 0(9600)
[15 empty] | 0088 | PRI | parity |  |  |  | 2(even parity)
[15 empty] | 0089 | STP | stop bits |  |  |  | 1(1 bit)
[15 empty] | 0090 | DLN | data length |  |  |  | 8(8 bit)
[15 empty] | 0091 | RPT | response delay |  |  |  | 0(no delay)
[15 empty] | 0101 | PV | 측정값, temp. current |  |  |  | x10 format
[14 empty] | 3 | 0102 | SV | 설정값, temp. set value |  |  |  | x10 format
[15 empty] | 0103 | MV | 출력량 |  |  |  | OUT1 on (100%), off(0%)
[15 empty] | 0104 | CHST | 채널상태, channel status
[15 empty] | 0105 | EVST | channel event |  |  |  | event channel 별 event 발생 flag
[15 empty] | 0106 | OUT1_ST | output #1(heating) status, 0(off), 1(on)
[15 empty] | 0107 | RJC | TC 사용시 기준 접점 보상온도 측정값 |  |  |  | unuse
[15 empty] | 0108 | TC | TC 측정값 |  |  |  | unuse
[14 empty] | 4 | 0109 | INP | 입력 종류 선택, |  |  |  | 23(PT100, 소수점 1자리)
[14 empty] | 5 | 0110 | CHMD | channel mode |  |  |  | 0(stop mode), 1(monitor mode), 2(drive mode)
[14 empty] | 6 | 0111 | AT | auto tuning |  |  |  | 0(suto tuning stop), 1(auto tuning start)
[15 empty] | 0112 | OUT_TYPE | output #1, #2 type |  |  |  | 2(SSR), 제품에서 fix 되므로 unuse
[15 empty] | 0114 | OUT2_ST | output #2(cooling) status, 0(off), 1(on)
[15 empty] | 0121 | EV.1TY | event ch#1 type selection |  |  |  | 0(off)
4. 운용을 위한 register 사용 방법 | [14 empty] | 0122 | EV.1VL | event ch#1 event setting value
4-1. initial step for module is in factory default state (step 0 ~ 15) | [14 empty] | 0123 | EV.1HY | event ch#1 event hysterisis value
4-2. initial step for module is in used state (step 1 ~ 15) | [14 empty] | 0124 | EV.2TY | event ch#2 type selection |  |  |  | 0(off)
| step | register |  | value (dec) | Remark | [9 empty] | 0125 | EV.2VL | event ch#2 event setting value
|  | addr | name | [11 empty] | 0126 | EV.2HY | event ch#2 event hysterisis value
| 0 | 0109 | INP | 0023 | PT-100, 소수점 1자리 mode (factory default 일때만 실행) | [9 empty] | 0127 | EV.3TY | event ch#3 type selection |  |  |  | 0(off)
| 1 | 0179 | DOT | 0001 | 소수점 1자리 | [9 empty] | 0128 | EV.3VL | event ch#3 event setting value
| 2 | 0102 | SV | 250 | set value (25.0°C) | [9 empty] | 0129 | EV.3HY | event ch#3 event hysterisis value
| 3 | 0173 | SVH | 0400 | set value high limit (40.0°C) | [9 empty] | 0130 | EV.4TY | event ch#4 type selection |  |  |  | 0(off)
| 4 | 0174 | SVL | 0100 | set value low limit (10.0°C) | [9 empty] | 0131 | EV.4VL | event ch#4 event setting value
| 5 | 0191 | HC | 0001 | 가열, 가열/냉각 제어 설정 | [9 empty] | 0132 | EV.4HY | event ch#4 event hysterisis value
| 6 | 0192 | HC_DB | 0010 | 가열/냉각 제어 불감대 설정 (-100 ~ 50) --> 1.0 | [9 empty] | 0133 | EV.5TY | event ch#5 type selection |  |  |  | 0(off)
| 7 | 0110 | CHMD | 0002 | channel mode --> drive mode | [9 empty] | 0134 | EV.5VL | event ch#5 event setting value
| 8 | 0156 | CT | 0002 | 가열제어주기, 2초 | [9 empty] | 0135 | EV.5HY | event ch#5 event hysterisis value
| 9 | 0184 | CTC | 0002 | 냉각제어주기, 2초 | [9 empty] | 0136 | EV.6TY | event ch#6 type selection |  |  |  | 0(off)
| 10 | 0154 | AP | 0000 | 과적분 방지 설정, 0(auto) | [9 empty] | 0137 | EV.6VL | event ch#6 event setting value
| 11 | 0165 | OHL | 0100 | heating 출력량 최대 상한 | [9 empty] | 0138 | EV.6HY | event ch#6 event hysterisis value
| 12 | 0166 | OLL | 0100 | cooling 출력량 최대 상한 | [9 empty] | 0139 | EV.7TY | event ch#7 type selection |  |  |  | 0(off)
| 13 | 0111 | AT | 0000 | auto tuning off | [9 empty] | 0140 | EV.7VL | event ch#7 event setting value
| 14 | 0047 | RS_SAVE | 0001 | run/stop operation after power-on | [9 empty] | 0141 | EV.7HY | event ch#7 event hysterisis value
| 15 | 0046 | RS | 0000 | run/stop --> stop | [9 empty] | 0142 | EV.8TY | event ch#8 type selection |  |  |  | 0(off)
[15 empty] | 0143 | EV.8VL | event ch#8 event setting value
[15 empty] | 0144 | EV.8HY | event ch#8 event hysterisis value
4-3. PID TC 가 공장초기화 상태인지를 판단하는 기준 | [14 empty] | 0145 | LBA | loop 단선 event 시간 설정 |  |  |  | 0(off)
[15 empty] | 0146 | LBD | loop 단선 event 불감대 설정
| num | register |  | value (dec) |  |  |  | Remark | [6 empty] | 0147 | EVSTOP | event 발생시 운전 정지 설정 |  |  |  | 0(계속운전), 1(운전정지)
|  | addr | name | 공장초기화 |  | 자사사용값 | [8 empty] | 0148 | HBC | heater 단선 전류값, 1-50A
|  | 0109 | INP | 0001 |  | 0023 |  | factory default state 구분에 사용 | [6 empty] | 0149 | HBA | heater 단선 전류값 설정, 0,1-50A |  |  |  | 0(off)
[15 empty] | 0150 | HB_HYS | heater 단선 hysterisis 설정, 0-50 |  |  |  | 0.3
|  | 0152 | TI | 0240 |  | auto tuning 에 의해 결정 |  | auto-tuned 여부 판단용 | [6 empty] | 0151 | PB | 가열 비례대 설정, 온도,
|  | 0153 | TD | 0060 | [10 empty] | 0152 | TI | 적분시간 설정, 초 |  |  |  | 240
[15 empty] | 0153 | TD | 미분시간 설정, 초 |  |  |  | 60
[14 empty] | 7 | 0154 | AP | 가열/냉각 제어 : 과적분 방지 설정 |  |  |  | 0(auto), 50~200
[15 empty] | 0155 | MR | PID 가 아닌 PD 제어시 편차 줄이기 위해 사용 |  |  |  | unuse
4-4. Run/Stop mode 에서 주기적으로 읽어야 하는 registers | [13 empty] | 8 | 0156 | CT | 제어주기 설정, 1~100 |  |  |  | SSR 인 경우 2 로 설정
[15 empty] | 0157 | PO | 비상시 출력 설정, 온도센서 단선시 출력양 설정
| step | register |  |  | Remark | [9 empty] | 0158 | HYS | on/off 온도 제어시 hysterisis 설정, 온도 |  |  |  | unuse (on/off 제어시에만 사용되므로)
|  | addr | name | [11 empty] | 0159 | RO | 정지, 모니터 상태 시 출력 설정, 운전 정지시 출력양 설정
| 0 | 0104 | CH_ST |  | channel status : run/stop, auto-tuning run/stop | [9 empty] | 0160 | RUP | ramp 제어시 SV 상승온도 설정, 온도
| 1 | 0101 | PV |  | measured temp. | [9 empty] | 0161 | RDN | ramp 제어시 SV 하강온도 설정, 온도
| 2 | 0106 | OUT1_ST |  | output #1 (heating) on/off status | [9 empty] | 0162 | RMIN | ramp 제어시 SV 변화시간 설정, 시간(분)
| 3 | 0114 | OUT2_ST |  | output #2 (cooling) on/off status | [9 empty] | 0163 | RHRS | ramp 제어시 SV 변화시간 설정, 시간(시)
| 4 | 0111 | AT |  | auto tuning state | [9 empty] | 0164 | DR | 제어동작 설정 |  |  |  | 0(역동작, 가열제어), 1(정동작, 냉각제어), unuse
| 5 | 0046 | R/S |  | run/stop state | [8 empty] | 9 | 0165 | OHL | 출력량 상한 제한 설정 (0.0~100.0) --> heating 의 최대 상한 |  |  |  | 100 ??? 또는 90
[14 empty] | 10 | 0166 | OLL | 출력량 하한 제한 설정 (0.0~100.0) --> cooling 의 최대 상한 으로 동작 함 |  |  |  | 100 ??? 또는 90
[15 empty] | 0167 | AT_HYS | auto tuning hysterisis
[15 empty] | 0171 | BS | 입력 보정 설정 |  |  |  | unuse
[15 empty] | 0172 | FL | 입력 필터 설정 |  |  |  | unuse
[14 empty] | 11 | 0173 | SVH | SV High limit, 온도
[14 empty] | 12 | 0174 | SVL | SV Low limit, 온도
[15 empty] | 0175 | FRH | PV High limit, 온도
[15 empty] | 0176 | FRL | PV Low limit, 온도
[15 empty] | 0177 | SLH | DCV 입력 선택시 스케일 상한 설정, mV |  |  |  | unuse
[15 empty] | 0178 | SLL | DCV 입력 선택시 스케일 하한 설정, mV |  |  |  | unuse
[14 empty] | 13 | 0179 | DOT | 소수점 설정 |  |  |  | 1(소수이하 1자리)
[15 empty] | 0181 | PBC | 냉각제어 비례대 설정, 온도
[15 empty] | 0182 | TIC | 냉각제어 적분시간 설정
[15 empty] | 0183 | TDC | 냉각제어 미분시간 설정
[14 empty] | 14 | 0184 | CTC | 냉각제어 제어주기 설정 |  |  |  | SSR 인 경우 2 로 설정
[15 empty] | 0185 | POC | 냉각제어 비상시 출력 설정
[15 empty] | 0186 | HYSC | 냉각제어 on/off 제어 hysterisis 설정, 온도
[15 empty] | 0187 | ROC | 냉각제어 정지, 모니터 상태시 출력 설정
[14 empty] | 15 | 0191 | HC | 가열, 가열/냉각 제어 설정 |  |  |  | 0(가열제어), 1(가열/냉각제어)
[14 empty] | 16 | 0192 | HC_DB | 가열/냉각 제어 불감대 설정 (-100 ~ 50)
4-5. Operation State Machine Diagram
[8 empty] | ST00 : PID detect state |  |  |  |  | ST10 : identify state |  |  |  |  | ST20 : initial state
[8 empty] | - send 'WHO' cmd |  |  | valid ACK |  | - read some registers |  |  | always |  | - initialize registers according to module state
[6 empty] | no ACK |  | - wait ACK |  |  |  |  | - identify PID state |  |  |  |  | 1) Factory default state initial |  | initial step < max_step
[13 empty] | 1) Factory default state |  |  |  |  | 2) used state initial
2) used (auto-tuning X)
3) used (auto-tuning O)
initial step >= max_step
ST30 : stop state
- send STOP cmd
[12 empty] | no event | - fake cmd svc
- read temp/other values
- event processing
a) auto tuning event
[9 empty] | auto tuning event |  |  |  | b) run/stop event
run event
[11 empty] | 1) auto tuning done event |  |  |  |  | stop event
2) timer expire event
[6 empty] | ST50 : auto tuning state |  |  |  |  | 3) auto tuning stop event | [6 empty] | ST40 : run state
[6 empty] | - make run state | [11 empty] | - send RUN cmd | no event
[6 empty] | - auto tuning enable | [11 empty] | - fake cmd svc
|  |  |  | no event |  | - fake cmd svc | [11 empty] | - read temp/other values
[6 empty] | - read temp/other values | [11 empty] | - check stop event
- wait auto tuning finish
1) check timer expired
2) check auto tuning done

## 10) MFC
MFC (Mass Flow Controller)
1. Model : McMillan U803
- model 명 : U803-2-C-F4-P20-CV6-FN
- flow rate : 10 ~ 50mL/min
- pressure psid : 10 ~ 30 typical
- flow rate input : 4-20mA
- flow rate output : 4-20mA
2. Operation
- MFC 는 flow rate input 값을 set point 로 간주하여 자동으로 flow rate 를 맞추는 작업을 하며
측정된 flow rate 를 output 을 보낸다.
- 따라서 원하는 flow rate 를 보내 주고 측정된 flow rate 는 표시만 한다.
- 측정된 flow rate 가 설정된 오차 범위를 벗어나면 warning 신호를 만들어 준다.
3. Control remarks
- flow rate range : 0mL/min (4mA), 10mL/min (7.2mA), 50mL/min (20mA)
- set point value 가 5% 미만이면 flow control 이 중단되며 단순히 flow sensor 역할을 한다. (auto stanby mode)
4. 구매한 MFC 동작 특성
| Current (mA) | Flow rate (mL/min)
| 7.2 | 10
| 10.4 | 20
| 12 | 25
| 16.8 | 40
| 20 | 50
input value = flow rate (mL/min)
output value = DAC_value (Current 에 대한)
4-1. target flow rate 를 4-20mA 전류로 출력하기 위한 공식
(1) | 위 graph 에서 --> FL (mL/min) = 3.125 x C (mA) - 12.5
(2) | (1) 식을 재정리하면 --> C (mA) = [FL(mL/min) + 12.5] / 3.125
(3) | (DAC_cal_20m - DAC_cal-4m) (DAC_cal_20m - DAC_cal-4m) target DAC_val = ---------------------------------- x C(mA) = ---------------------------------- x C(mA) (20mA - 4mA) 16
즉, 정리하면 flow rate (FL) 이 정해지면
(1) C (mA) = [FL(mL/min) + 12.5] / 3.125 식에 의해 C 를 계산한다
(2) 아래 식에 의해 target DAC value 를 계산하여 출력 한다. (DAC_cal_20m - DAC_cal-4m) (DAC_cal_20m - DAC_cal-4m) target DAC_val = ---------------------------------- x C(mA) = ---------------------------------- x C(mA) (20mA - 4mA) 16
4-2. 4-20mA 전류입력(DAC value)을 flow rate 로 변환하는 공식
(1) 아래 식에 의해 target DAC value 로 전류(C) 를 계산한다. (DAC_val - DAC_cal-4m) x (20mA - 4mA) (DAC_cal_20m - DAC_cal-4m) x 16 C (mA) = ----------------------------------------------- + 4.0 = ---------------------------------------- + 4.0 (DAC_cal_20m - DAC_cal-4m) (DAC_cal_20m - DAC_cal-4m)
(2) FL (mL/min) = 3.125 x C (mA) - 12.5 공식으로 FL 을 계산하여 표시 한다.
5. MFC 의 수명 연장을 위한 auto standby operation 의 활용
- MFC 의 flow rate 를 set value 로 제어하는중 원하는 rate 에 도달한 경우 set value 를 4mA 로 낮추면
MFC 는 현재 valve 열린 상태를 그대로 유지함
- 계속 PV 를 monitoring 하다가 일정 오차 이상 벗아나면 다시 SV 전류를 흘리는 방식을 이용하면
MFC 의 수명 연장에 도움이 될 것으로 판단 됨.
6. MFC self check 및 수명이 다 한 상태를 판단 하는 기준 고려해야 함
- set value = 10/20/30/40/50 를 반복하여 아래쪽 또는 위쪽만 따라갈때 : 외부 압력 과다 또는 외부 압력 미달
- set value = 10/20/30/40/50 를 반복하여 어느 한 값에만 고정되어 있을때 : MFC 수명 다함으로 판정
- MFC self check 기능 추가해야 함.
7. MFC 시험상의 문제점
1) Liquid flow 양을 0 으로 완전히 막을수 있는 방법이 없음.
--> Flow rate SV 를 4mA 로 낮추면 MFC 는 auto stanby mode 로 들어가서 이전에 열린 valve 의 양을 그대로 유지 함.
--> manual 표기된 내용이 서로 상충 함.
2) stroke pump 직접 연결 사용시 압력 변화(맥동, surge) 를 MFC 가 제대로 소화하지 못 함.
--> 맥동이 MFC 출력에 그대로 나타남. 일정수준 이하인 경우 소화 됨.
--> stoke pump + damper 사용시 damper 에서 흡수해 주는 경우 MFC 정상 동작 되지만, damper 의 압력이 누적되어 점점 높아 짐.
8. MFC Test Data
1. 현재 Nu-2000 에 MFC 실장된 상태의 Flow Rate 측정 data | [10 empty] | 2. 현재 Nu-2000 에 MFC 실장된 상태의 Flow Rate 측정 data
- Pump : Iwaki, EHN-B21FC2R |  |  |  |  | - SPM : Stroke Per Minute | [5 empty] | - Pump : Iwaki, EHN-B21FC2R |  |  |  |  | - SPM : Stroke Per Minute
- 전반적으로 MFC spec. 대비 약 50% 정도의 범위에서만 조절 가능 함. (입력 압력에 상당히 민감 함) | [10 empty] | - SPM 을 높이고 stroke length 를 낮추어 효과 개선을 기대하였으나 별 차이 없음
SPM | Stroke Length(%) | MFC SV 에 대한 PV value (mL/min) |  |  |  |  | Remark |  |  |  | SPM | Stroke Length(%) | MFC SV 에 대한 PV value (mL/min) |  |  |  |  | Remark
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | [6 empty] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50
40 | 100 | 12 ~ 20 | 15 ~ 25 | 12 ~ 27 | 12 ~ 25 | 12 ~ 27 |  |  |  |  | 120 | 50 | 27 ~ 29 | 27 ~ 29 | 32 ~ 34 | 44 ~ 45 | 44 ~ 45
60 | 100 | 15 ~ 18 | 24 ~ 25 | 29 ~ 30 | 29 ~ 30 | 29 ~ 30 |  |  |  |  | 150 | 50 | 32 ~ 34 | 32 ~ 34 | 31 ~ 33 | 44 ~ 46 | 51 ~ 52
80 | 100 | 19 ~ 22 | 22 ~ 25 | 32 ~ 36 | 35 ~ 40 | 35 ~ 40 |  |  |  |  | 200 | 50 | 40 ~ 42 | 40 ~ 42 | 40 ~ 42 | 43 ~ 45 | 55 ~ 56
90 | 100 | 20 ~ 23 | 20 ~ 24 | 32 ~ 38 | 38 ~ 44 | 38 ~ 44
100 | 100 | 21 ~ 25 | 22 ~ 25 | 32 ~ 37 | 42 ~ 46 | 42 ~ 46
110 | 100 | 24 ~ 28 | 24 ~ 28 | 32 ~ 36 | 44 ~ 47 | 49 ~ 51 | 현상태에서 가장 적정한 압력으로 추정
120 | 100 | 28 ~ 31 | 28 ~ 30 | 32 ~ 34 | 45 ~ 47 | 47 ~ 49 |  |  |  |  | 3. MFC 단독 Flow Rate 측정 data
130 | 100 | 30 ~ 32 | 25 ~ 27 | 31 ~ 34 | 46 ~ 47 | 52 ~ 53 |  |  |  |  | - Pump : Iwaki, EHN-B21FC2R |  |  |  |  | - SPM : Stroke Per Minute
140 | 100 | 30 ~ 32 | 25 ~ 27 | 31 ~ 33 | 46 ~ 48 | 54 ~ 55 |  |  |  |  | - MFC 단독으로 시험함 : 전체 조절 범위를 cover 하지 못 함.
150 | 100 | 30 ~ 32 | 30 ~ 32 | 31 ~ 33 | 45 ~ 47 | 55 ~ 56
160 | 100 | 34 ~ 37 | 33 ~ 37 | 35 ~ 38 | 45 ~ 47 | 55 ~ 56 |  |  |  |  | SPM | Stroke Length(%) | MFC SV 에 대한 PV value (mL/min) |  |  |  |  | Remark
170 | 100 | 27 ~ 29 | 26 ~ 28 | 31 ~ 33 | 44 ~ 46 | 55 ~ 56 | [6 empty] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50
180 | 100 | 34 ~ 37 | 33 ~ 36 | 32 ~ 36 | 42 ~ 46 | 56 |  |  |  |  | 60 | 100 | 12 ~ 14 | 19 ~ 22 | 30 ~ 32 | 31 ~ 32 | 31 ~ 32
190 | 100 | 35 ~ 42 | 33 ~ 40 | 33 ~ 40 | 42 ~ 46 | 56 |  |  |  |  | 80 | 100 | 15 ~ 18 | 20 ~ 22 | 29 ~ 32 | 38 ~ 42 | 38 ~ 43
200 | 100 | 38 ~ 40 | 37 ~ 40 | 37 ~ 40 | 42 ~ 45 | 56 |  |  |  |  | 90 | 100 | 17 ~ 19 | 20 ~ 22 | 28 ~ 31 | 36 ~ 42 | 41 ~ 46
220 | 100 | 43 ~ 46 | 40 ~ 43 | 39 ~ 44 | 40 ~ 45 | 56 |  |  |  |  | 100 | 100 | 17 ~ 20 | 19 ~ 22 | 29 ~ 32 | 39 ~ 42 | 45 ~ 49
240 | 100 | 45 ~ 48 | 44 ~ 48 | 43 ~ 47 | 47 ~ 49 | 51 ~ 54 |  |  |  |  | 110 | 100 | 19 ~ 21 | 19 ~ 22 | 30 ~ 32 | 40 ~ 42 | 49 ~ 51 | SV=50 으로 설정시 실제 측정량 43mL/min
260 | 100 | 44 ~ 48 | 44 ~ 48 | 43 ~ 48 | 43 ~ 48 | 52 ~ 56 |  |  |  |  | 120 | 100 | 20 ~ 22 | 20 ~ 22 | 30 ~ 32 | 40 ~ 42 | 50 ~ 52
280 | 100 | 49 ~ 50 | 48 ~ 50 | 48 ~ 50 | 48 ~ 50 | 52 ~ 54 |  |  |  |  | 130 | 100 | 20 ~ 22 | 20 ~ 22 | 30 ~ 32 | 40 ~ 42 | 51 ~ 53
300 | 100 | 48 ~ 50 | 48 ~ 50 | 48 ~ 50 | 48 ~ 50 | 51 ~ 54 | SV=50 으로 설정시 실제 측정량 36mL/min |  |  |  | 150 | 100 | 20 ~ 22 | 20 ~ 22 | 30 ~ 32 | 40 ~ 42 | 52 ~ 54
[11 empty] | 130 | 50 | 32 ~ 34 | 32 ~ 34 | 31 ~ 33 | 42 ~ 43 | 50 ~ 52
9. MFC monitoring 방법
- ADC interval : ADC 를 실행할 주기, 10msec 의 배수로 지정 (default 2 = 20msec)
- ADC cnt : ADC raw value 의 평균을 내기 위한 개수, default 50 = 1 sec 마다 평균값 계산
- ADC min : ADC raw value 중 최소값, surge(fluctuation) 판정을 위함
- ADC max : ADC raw value 중 최대값, surge(fluctuation) 판정을 위함
- surge cnt : 연속된 surge counter, cnt 값이 5초 이상이면 surge 상태로 인식
10msec
ADC interval
|  | ADC raw |  | ADC raw |  |  |  | ADC raw |  | ADC raw
|  | 0 |  | 1 |  | ADC cnt |  | (N-1) |  | 0
calc ADC avg
surge 판단

## 11-1) PLC_analog_out
PLC interface
외부 PLC 장비와의 연결/동작은 Horiba CS-610F 모델과 완전히 동일하게 되어야 한다. (3가지 연결 방식)
1) Analog output : 4-20mA 출력 2 channel, 측정한 농도 출력
2) Parallel input/output : control 또는 상태 monitor 를 위한 isolated digital 입출력
3) serial 통신 : DB9 핀 connector 를 통한 RS-232 통신, 통신 protocol 은 MODBUS protocol 사용
- Note 1 : analog output 은 항상 출력 되어야 한다.
- Note 2 : Parallel output 은 항상 출력 되어야 한다.
- Note 3 : Parallel in(default) 과 serial 통신은 동시 사용 안되며 한번에 하나만 사용 한다.
Analog output port
- analog out port 는 PLC 와 연결 된다.
- 단순히 용액 측정 농도 2개를 4-20mA 출력 신호로 전송 한다.
- Horiba 사의 CS-610F 의 analog out 과 완전히 동일한 구성을 가져야 한다.
- DSUB 9 pin female connector 사용한다
4-20mA output #1
4-20mA output #2
PLC 로 출력하는 4-20mA 전류 출력 제어
- internal DAC #1/#2, 2개 출력을 사용
- resolution : 12-bit, 0-4095
- current drive 능력은 1.5mA ~ 21mA 까지 가능해야 함.
(측정 농도가 측정 범위 이내 : 4~20mA 값으로 출력 한다)
(측정 농도가 측정 범위 이외 : 1.5mA, 또는 21mA 값으로 출력 한다)
- DAC 출력 값에 대한 4-20 mA 값 mapping
(아래 표의 DAC value 는 단순히 이론적인 계산값 임, 실제 calibration 된 값을 사용 해야 함)
current | 0 mA | 4 mA | 20 mA
DAC value | 0 | 800 | 4000
- 농도에 따른 출력값 계산 관련
1) conc_float : 측정하여 계산된 concentration 값 (float value : 0 - 10 %)
2) conc_max : 농도값 max limit, (constant value)
3) conc_min : 농도값 min limit, (constant value)
4) DAC_cal_4m : 4mA 출력 DAC 보정값 : constant value
5) DAC_cal_20m : 20mA 출력 DAC 보정값 : constant value
계산 공식
1) 현재 측정된 농도가 농도 측정 범위상의 백분위 위치가 어딘지 계산한다. (conc_float - conc_min) 1) 농도의 위치(float) = conc_percent = ------------------------ (conc_max - conc_min)
2) 계산된 백분위 위치에 맞는 4-20mA 출력을 위해 DAC value 를 계산한다. 2) DAC value = conc_percent x (DAC_cal_20m - DAC_cal_4m) + DAC_cal_4m
3) 측정된 농도가 범위를 많이 벗어나면 1.5mA 로 출력되도록 한다.
consentration (0 ~ 10%) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Current (4~20mA) | 4 | 5.6 | 7.2 | 8.8 | 10.4 | 12 | 13.6 | 15.2 | 16.8 | 18.4 | 20

## 11-2) PAR_IN_OUT
1. Parallel input/output port
- parallel in/out port 는 PLC 와 연결 된다.
- 단순한 제어와 상태를 알려 주는데 사용 된다.
- Horiba 사의 CS-610F 의 parallel in/out 과 완전히 동일한 구성을 가져야 한다.
- DSUB 25 pin female connector 사용한다
looking into view
|  | Description | Remark
Parallel input common
|  | chemical solution type selection | MCU side : bit status of right table is reversed
|  | hot water correction on/off signal | MCU : 0(hot water correction), 1(normal OP)
|  | alarm on/off signal | MCU : 0(alarm off), 1(alarm on)
|  | 1st component concentration exceeds HH | MCU : 0(normal), 1(exceed limit)
1st component concentration exceeds H
1st component concentration lowers L
1st component concentration lowers LL
2nd component concentration exceeds HH
2nd component concentration exceeds H
2nd component concentration lowers L
2nd component concentration lowers LL
|  | chemical solution type | MCU out : bit 2/1/0 = 000 (invalid), 001(BGC ) 010(1st CS), 011(2nd CS), 100(3rd CS), 101(4th CS), 110(5th CS), 111(6th CS)
|  | repeat hot water correction input | MCU : 0(input inactive), 1(input active)
|  | shows measuring | MCU : 0(not measuring), 1(measuring)
|  | shows error | MCU : 0(no error), 1(warning or error)
|  | monitor error | MCU : 1(normal), 0(monitor error)
|  | back ground correction status | refer to horiba manual
|  | hot water correction status | MCU : 0(not doing), 1(hot water correction)
parallel output common
2. Parallel input signal
- parallel input signal : MCU side : idle high, active low signal
- parallel output signal : MCU side : idle low, active high output control signal

## 11-3) Serial통신
PLC 와의 Serial 통신
- serial 통신을 통해 측정된 농도 data 를 읽어가도록 할 수 있다.
- RS-232C 9pin connector 로 연결 한다.
- RS-232 setting : uart #2, 9600 baud, 1 start bit, 8 data bit, no parity, 1 stop bit
- Horiba CS-610F 자체 protocol 을 따른다

## 11-4) Serial통신(MODBUS)
Serial 통신
- serial 통신을 통해 측정된 농도 data 를 읽어가도록 할 수 있다.
- RS-232C 9pin connector 로 연결 한다.
- RS-232 setting : 9600 baud, 1 start bit, 8 data bit, no parity, 1 stop bit
ASCII MODBUS Protocol
RS-232 setting : 9600 baud, 1 start bit, 7 data bit, (even/odd/no) parity, 1 stop bit(even/odd parity) or 2 stop bits(no parity)
| Start | Address | Function code | Data |  | LRC |  | EOF(End Of Frame)
Request (master --> slave) | : 0x3A |  |  |  | 0 upto 2x 252 char. |  |  | CR 0x0D | LF 0x0A
|  | 0 : broadcast | 0x01 |  |  | LRC(Longitudinal Redundancy Check)
|  | 1..247 : slave address | 0x02 |  |  | 방법 1) | = 256 - [(address + function code + data) % 256] 을 수신한 LRC 와 같은지 비교 한다.
|  | 248..255 : reserved | 0x03 |  |  | 방법 2) | = [(address + function code + data + LRC) % 256] == 0 인지 비교 한다.
0x04
0x05
0xA0
0xA1
0xA2
0xA3
| Start | Address | Function code | Data |  | LRC |  | EOF(End Of Frame)
Response (master <-- slave) | : 0x3A |  |  |  | 0 upto 2x 252 char. |  |  | CR 0x0D | LF 0x0A
slave address